中标公告明细表

标项一

| 序号 | 名 称 | 品牌 （产地或生产生家） | 型号 | 型号、配置及技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气采样器 | 青岛明华 | MH1200-16 | 1．设备用途 主要应用于溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的各种有害气体，应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)、可吸入微粒(PM10)、肺颗粒物(PM2.5)。 2．性能要求 2.1大气/颗粒物同时实现电子流量计自动闭环恒流采样； 2.2大气采样采用高精度电子流量计，采样分辨率0.001L/min； 2.3两路大气采样单独控制，可分别设定起始时间、采样时间； 2.4颗粒物采样可设置定时、等间隔循环采样； 2.5颗粒物采样智能保护，确保风机长时间稳定运行； 2.6大气采样加热温度任意设定，防止冬天吸收液结冰； 2.7模具防反接设计，防倒吸干燥器保护仪器； 2.8整机模块化设计，可通过导轨多台级联，按需组成多种环评方案； 2.9可预约0~7天内的任意时刻开始采样； 2.10自动测量大气压及流量计前温度、压力、计算标况、工况体积； 2.11采样数据自动记忆，采样过程中停电、来电自动恢复； 2.12仪器具有防雨雪功能，避免无人值守时突降雨雪造成仪器损坏； 2.13采用OLED自发光宽温屏幕，强光下可视； 2.14友好的人机界面、能够与MH4030校准器数据通信，实现仪器的自动标定； 2.15采用高速低功率进口风机，用12V 100AH直流电源供电，可连续工作26小时。 2.16仪器运行噪声低于54dB。 3. 技术指标 主要参数; 参 数 范 围; 分 辨 率; 准 确 度. 颗粒物工作点流量; 100 L/min; 0.1 L/min; 优于±2%. 双路大气采样流量; (0～1) L/min; 0.001 L/min; 优于±2.5%. 流量计前温度; (－50～99.9)℃; 0.1℃; 优于±1℃. 流量计前压力; （-10～0）kPa; 0.01 kPa; 优于±0.1kPa. 大 气 压; (50～130) kPa; 0.01 kPa; 优于0.5kPa. 吸收瓶温度控制; （5～32）℃; 0.1℃; 优于±1.5℃. 采样方式; 手动、自动连续循环采样. 仪器噪音; ≤54dB(A). 工作电源; AC220V±10%, 50Hz；DC12V. 功 耗; ＜100W(不含加热器). 4.单台配置要求：仪器主机1台，三脚架1个，TSP、PM10、PM2.5采样头各1个，干燥瓶2个等. 5、供货时提供厂家售后服务承诺书原件，确保仪器在调试通过后必须有至少12个月的质保期。 | 套 | 4 | 19000 | 76000 |
| 2 | 烟气分析仪1 | 德国德图 | Testo350 | 要求原装进口。 1、基本配置要求 1.1分析箱：热隔离的传感器腔室，自动监控的冷凝槽 一套 1.2手操器：中文菜单操作，彩色图形化大屏幕显示及预设专用菜单 一套 1.3 NO传感器：0…4000 ppm, 分辨率 1 ppm 一个 1.4 NO2传感器：0…500 ppm, 分辨率 0.1 ppm 一个 1.5 SO2传感器：0…5000 ppm,分辨率 1 ppm 一个 1.6 02传感器0～25 Vol.%, 分辨率0.01Vol.% 一个 1.7 CO(H2补偿)传感器:0…10000ppm,分辨率1ppmm 一个 1.8便携式仪器箱：储存烟气分析仪，烟气探针和附件， 一个 1.9软件（easyEmission 软件）：带USB连接电缆 一套 1.10备用过滤芯（20/包）：1包 1.11 SO2 低量程组件，非加热高湿低硫探针2.35m软管：SO2 低量程组件（包含0-200ppm，SO2low升级传感器及高湿低硫探针 一套 1.12模块化采样探针：带Φ14 mm前置过滤器，700 mm长，包含2.2 m耐硫管，固定锥，热电偶，耐温1000 ℃ 一套 1.13数据总线连接电缆：长5 m。用于手操器和分析箱连接或几个分析箱之间的连接，配有卡口接头 一套 1.14带蠕动泵的帕尔帖气体预处理单元：用于气水分离 一套 1.15红外打印机：带1卷打印纸，4节5号电池 一个 1.16打印纸：不褪色 1盒(6卷/盒) 2、主要技术指标 2.1 O2传感器： 量程0～25 Vol.%，精度±0.8% 满量程，分辨率0.01Vol.%，响应时间20 s，响应类型t95。 2.2 NO传感器： 量程0～4000ppm，精度±5ppm (0～99ppm)、±5%(100～4000ppm)，分辨率1ppm，响应时间30 s，响应类型t90。 2.3 NO2传感器： 量程0～500ppm，精度±5ppm (0～+99.9ppm)、±5%(100～500ppm)，分辨率0.1ppm，响应时间40 s，响应类型t90。 2.4 SO2传感器： 量程0～5000ppm，精度±5ppm (0～99ppm)、±5%(100～+5000)，分辨率1ppm，响应时间30 s，响应类型t90。 2.5 CO传感器(H2补偿): 量程0～10000ppm，精度±10ppm (0～199ppm)、±5%(200～+2000)、±10%(2001～+10000，分辨率1ppm，响应时间40 s，响应类型t90。 2.6环境温度探头： 量程-20～+50℃，精度±0.2℃，分辨率0.1℃。 2.7差压1： 量程-40～+40hPa，精度±1.5%mv(-40～ -3hPa)、±1.5%mv(+3～+40hPa)、±0.03hPa(-2.99～+2.99hPa)，分辨率0.01hPa。 2.8差压2： 量程-200～+200hPa，精度±1.5%mv(-200～ -50hPa)、±1.5%mv(+50～+200hPa)、±0.5hPa(-49.9～+49.9hPa)，分辨率0.1hPa。 2.9燃烧效率： 量程0～120%，精度计算获得，分辨率0.1%。 2.10烟气损失： 量程0～99.9%qA，精度计算获得，分辨率0.1%qA。 2.11烟气露点计算： 量程0～+99.9℃td，分辨率0.1℃td。 3、主要性能指标： 3.1整机性能指标 3.1.1操作温度：-5～+45℃. 3.1.2贮藏温度：-20～+50℃。 3.1.3露点计算：0～99℃ td。 3.1.4最大正压：最大50mbar。 3.1.5最大负压：最小－300mbar。 3.1.6储存数据：可存500,000个测量值（手操器与分析箱各250，000个测量值）。 3.1.7最大粉尘负载：20g/m3。 3.1.8最大湿度负载：仪器入气口露点温度可高达+70℃。 3.1.9、泵流量：1升/分钟的流量监测 3.2分析箱 3.2.1配备6个独立传感器O2、CO、NO、NO2、SO2、SO2low，自动计算CO2，NOx，效率，烟气损失。 3.2.2所配备的6种传感器支持即插即用, NO传感器带层析过滤器，防止SO2交叉干扰。 3.2.3带闭环冷却系统，将仪器的电气部分及传感器与环境空气隔离开来。仪器内部通过热交换器得到冷却，避免与外部环境空气中的烟尘及其他有害气体的接触。 3.2.4配置内置冷凝装置，冷凝泵将冷凝水送至冷凝槽，当冷凝槽需清空时，仪器会自动提示。冷凝槽可单独便捷的清空冷凝水。 3.2.5配备数据储存模块，可储存250,000个数据。 3.2.6具备故障自我诊断功能，如当传感器即将用尽时，仪器应当能够自行报警。 3. 2.7、配备气体预处理模块,通过帕尔贴进行快速降温及气水分离。 3.2.8可以选配新鲜空气阀，用于长时间测量，含所有传感器5倍量程扩展功能。 3.2.9可以选配单槽量程扩展，扩展倍数可选（0、2、5、10、20、40倍）。（可选配） 3.2.10可以选配自动归零压力传感器，用于持续测量流速、差压。（可选配） 3.2.11 配备备用过滤芯，20个/包。 3.3手操器 3.3.1手操器采用彩色高亮图形显示菜单，方便新手学习操作。 3.3.2可选择不同的语言种类和国家规定的计算方式，例如中文、英文。 3.3.3内置储存器，独立装配在分析模块内部，可储存250,000个数据。 3.3.4统计显示模块除可与分析模块一体化结合使用外，也可通过专用连接线缆连接进行远程控制（远程控制距离最远可达800米），最多可同步操作16个分析模块。 3.3.5配备原装电池为分析模块独立供电。 3.3.6配备数据管理软件，对数据进行分析处理。 3.3.7手操器可正面朝下放置在分析箱上，以方便携带并保护手操器显示屏不被碰损。 3.4软件 3.4.1测量数据以表格或曲线形式显示； 3.4.2用户可自定义测量间隔（1次/s－1次/h）； 3.4.3可以根据用户要求和不同应用设计特定程序； 3.4.4数据结构或测量信息可由PC传输至仪器； 3.4.5所有仪器配置程序均可通过该软件完成； 3.4.6数据可直接以EXCEL或PDF格式输出； 3.4.7用户可自行设计计算公式； 3.4.8计算用户自定义燃料特性参数； 3.4.9控制总线系统，链接多达16个分析箱； 3.4.10可调整气体传感器的交叉敏感性。 3.5探针 3.5.1采样探针配备与之适应的检测烟气温度的热电偶； 3.5.2探针是厂家原装产品。 4、供货时提供厂家售后服务承诺书原件，确保仪器在调试通过后必须有至少12个月的质保期。 | 套 | 1 | 120000 | 120000 |
| 3 | 烟气分析仪2 | 德国威乐 | F550CI | 要求原装进口。 1、用途：用于现场测量各类锅炉尾气排放气体的浓度。 2、基本要求：同时测量并能随锅炉工况实时更新以下数值：O2，CO，NO，NO2，NOx，SO2，CO2，烟气温度，环境温度，燃料湿度，烟道压力(正压或负压)，过剩空气系数，热损失等。 3、技术参数： 参数; 量程; 精度; 分辨率. O2; 0～25Vol.%; ±0.2 Vol.%; 0.1 Vol.%. CO; 0～10000ppm; ±10ppm (0～199 ppm) ±5% (200～10000ppm); 1 ppm. NO; 0～5000ppm; ±5ppm (0～99ppm) ±5%(100～5000ppm); 1 ppm. NO2; 0～1000ppm; ±5ppm (0～+99.9ppm) ±5%(100～1000ppm); 1 ppm. SO2; 0～5000ppm; ±5ppm (0～99ppm) ±5%(100～+5000); 1 ppm. 环境温度探头; -20~+100℃; ±0.2℃; 0.1℃. 烟气温度; -20~1300℃; ±0.5%; 0.1℃. NOx; 计算获得 0～6000ppm; 计算获得 ±5ppm (0～99ppm) ±5%(+100～6000ppm); 1ppm. CO2; 计算获得 0～21Vol %; ±0.2 Vol.%; 0.1 Vol.%. 燃烧效率; 0～100%; 计算获得; 0.1%. 烟气损失; 0～99.9%qA; 计算获得; 0.1%qA. 泵负载能力; 负压：-600hPa 正压：+200hPa. 4、性能要求： 4.1投标仪器应为原装进口最新型号的手持式烟气分析仪 4.2配备5个独立传感器O2, CO, NO, NO2, SO2；自动计算CO2, NOx，燃烧效率，过剩空气系数，烟气损失。 4.3所配备的5种传感器用户可自行更换传感器，每次拆装后不需再用标气进行标定，可即时使用, 传感器具有过载自适应测量功能，无需设置任何关断阈值，在高浓度下仍能持续正常工作(测量过程不中断、不停顿)，传感器精度仍保持在±5 %，而不会损坏传感器 4.4主机内置有交叉干扰修正模块，自动修正各类气体对传感器的交叉干扰 4.5具备自动诊断各个传感器故障和设备运行状况 4.6以mg/m3作显示单位时，NOx排放浓度的mg/m3读数示值需符合中国环保行业相关要求，以折算后的NO2排放浓度mg/m3得到；同一屏幕上能同时显示每个被测烟气成份的mg/m3和ppm实测数值，无需来回设定单位，方便现场与各式仪器比对读数 4.7仪器主机数据储存模块，可储存300,000个数据 4.8独立的新鲜空气清洗泵，传感器回零清洗期间，已固定并密封在烟道法兰处的探针无需从烟道拔出; 探针手柄装配有气路切换开关，新鲜空气清洗和烟气抽取自由切换 4.9抽气泵抗负压能力至少达到-600hPa，正压+200hPa； 4.10烟气成份和烟气流速，流量同时测量、读数需同时显示，并能监控锅炉运行负荷的实时变化 4.11图形显示菜单，可通过红外接口与配套打印机相连接。 4.12大型7寸全彩色LCD触摸控制屏幕，图形化显示各式选项菜单；单屏幕一次显示14个实测读数和必要的仪器运行信息，无需翻页预览； 4.13配有无线数据采集软件，便于实时同步离线分析和跟踪数据趋势，蓝牙实时发送及接收模块和无线端口（Class 2端口），用户可编制自动测量程序功能，设定采样频率、采样间隔时间、抽空气清洗时间（即： 测量期间无需从烟道中取出探针，自动清洗传感器），自动保存数值、自动平均数值等功能，实现无人值守全自动测量 4. 14三级过滤保护，最前级过滤器需耐高温至1000oC，过滤孔径≤20μm，过滤表面积至少20cm2，可拆卸清洗重复再用，末级过滤器的孔径必须≤1μm，可完全阻隔气态水雾和所有≥PM1的粉尘穿透，确保仪器核心部件不受侵蚀 4.15配置软管内壁清洁专用管刷，方便现场清洁。 4.16交直流两用，内置可充电锂电池，支持整机独立运行持续8小时，USB充电端口，现场可连接充电宝直接充电。 4.17仪器一体化设计，可单手握持操作，无需另配手操器 4.18仪器应为原装进口的最新一体化设计机，整机重量应小于1.5 kg，方便携带。 5、配置要求： 5.1主机装配有O2, CO, NO, NO2, SO2传感器 各1个 5.2仪器应具备和配备“性能要求”内列出的全部应用模块、装置和部件 5.3电源充电器 1个 5.4 USB数据线和充电二合一端口线缆 1根 5.5特氟龙末级超细过滤器(10个)，孔径必须≤1μm 5.6维护包（含棉滤器、密封附件） 1个 5.7高湿低硫烟气探针，1000 mm长，配套的探针吹扫及密封测试套件和1m软管内壁清洁专用管刷（带坚韧长推索） 1根 5.8工业烟气烟气探针，1000 mm长，装配有金属烧结过滤器座和耐高温金属烧结过滤器 (20μm，可拆洗重复再用) 1根 5.9无线高速红外打印机和备用打印纸12卷 5.10仪器校准的标气专用套件 1套 5.11帕尔贴制冷烟气预处理器 1个 5.12专用工业塑料仪器箱 1个 5.13攀爬专用便携包 1个 6、供货时提供厂家售后服务承诺书原件，确保仪器在调试通过后必须有至少12个月的质保期。 | 套 | 1 | 136500 | 136500 |
| 4 | 烟尘采样器 | 青岛明华 | YQ3000-D | 1、主要特点 1.1一机多用（可测烟尘、烟气、油烟、沥青烟） 1.2可选配基于ANDROID平台的平板电脑操控系统，无线操控连接设备，完成/仪器设置、布点、工况、烟气测量、烟尘/油烟采样、数据查询、通讯、仪器维护等各项操作。 1.3内置高效大容量锂电池组，真正实现交、直流两用功能 1.4采用双CPU设计，增强仪器的抗干扰能力 1.5烟温测量采用高压隔离技术，减小高压静电对仪器的干扰 1.6高效烟尘过滤装置，精度高达1μm，避免污染烟尘采样泵 1.7高性能长寿命烟气采样泵，负压高达60kPa 1.8烟气恒流抽取，测定值更加稳定准确 1.9大容量数据存储（20000组），打印项目可选 1.10坚固外壳，可在恶劣环境下使用 1.11全程特氟龙管件采样，减少烟气的吸附，提高测量精度 1.12自动修正温度/压力，标况数据直读 1.13采尘防倒吸功能 1.14用户密码保护 2、技术参数 项目; 参数范围; 分辨率; 误差. 采样流量; ( 10.0~100.0)L/min; 0.1 L/min; 优于±2.5%. 流量控制稳定性; 优于 ±2% (电压在180V~250V变化，阻力在3~6kPa内变化). 烟气动压; （0~2000）Pa; 1 Pa; 优于±2%. 烟气静压; （-25.00 ~+25.00）kPa; 0.01 kPa; 优于±4 %. 计前压力; （-20.00 ~0 .00）kPa; 0.01 kPa; 优于±2.5 %. 计前温度; （-55.0 ~ 125.0）℃; 0.1℃; 优于±2℃. 烟气温度; （0~500）℃; 1℃; 优于±3℃. 烟气流速; （0．0~45.00）m/s; 0.1 m/s; 优于±5 %. 干、湿球温度; （0.0~ 100.00）℃; 0.1℃; 优于±1.5 ℃. 等速吸引流速; （1.0~45.0）m/s; 0.1 m/s; 优于±4 %. 空气过剩系数; 0~99.99; 0.01; 优于±2.5 %. 最大采样体积; 999999 .9 L; 0.1 L; 优于±2.5%. O2; (0.0 ~ 25.0)%; 0.1%; 示值误差：≤±5 %； 重复性： ≤2 %； 响应时间：≤90s； 稳定性：1小时内示值变化≤5 %。. 等速跟踪响应时间; ≤20s. 气体传感器寿命; 空气中约2年. 采样泵负载能力; ≥50 L/min (阻力为30 kPa时). 数据存储能力; 20000组. 工作电源; AC220V±10%,50Hz或DC12V锂离子电池组. 配置2组12V/20AH锂离子电池，单组电池平均可连续工作3.5小时。充电时间8~10小时. 3、配置要求：主机标准套、烟尘采样枪、氧气传感器、湿度传感器、湿度采样枪、仪器箱等 4、供货时提供厂家售后服务承诺书原件，确保仪器在调试通过后必须有至少12个月的质保期。 | 套 | 1 | 44000 | 44000 |
| 5 | 滤膜称量系统 | 丹东百特 | BTPM-AWS1 | 1、工作条件 1.1电源：AC220V，50HZ，功率小于300W 1.2防震系统：四级防震工作台，四级防震天平 2、技术规格及要求 2.1功能要求：全自动滤膜称重系统。可以称重47mm,90mm滤膜，内置天平要求十万分之一的精密天平，并具有恒温、恒湿、除静电、自动识别滤膜编码、自动称重、四级防震等功能。整个过程由计算机控制在封闭的洁净环境下独立自动完成，防止环境尘埃污染，避免人工造成的误操作和数据统计错误，保证了称重数据的可靠性和精确性。 称重过程符合《HJ656-2013环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》、《HJ 618-2011环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》、标准要求，有称重标准滤膜。保证称重的准确性。 2.2系统内置天平要求： 2.2.1分辨率：0.01mg 2.2.2重复性：＜±3 μg 2.2.3线性：＜±2 μg 2.2.4天平具备自校准功能，天平有校准砝码。 2.3称量室具备恒温、恒湿功能 2.3.1温度控制范围：20℃ - 30℃ 2.3.2相对湿度控制范围：40%RH-60%RH 2.3.3温度控制误差：±1℃ 2.3.4相对湿度控制误差:±2% 2.3.5风速：≤0.01 m/s 2.4减震台与测量系统分体式设计。 2.5滤膜称量与存储： 2.5.1可以称重47mm滤膜、90mm滤膜。 2.5.2称重47mm滤膜时，能单次称量 20张47mm滤膜，预衡重40张滤膜； 2.5.3称重90mm滤膜时,能单次称重10张滤膜，预衡重20张滤膜。 2.5.4可称重玻璃纤维、石英和特氟龙等多种材质滤膜。 2.6滤膜编码自动识别： 系统内能自动识别滤膜上的编码，无需人为输入编码。 2.7系统操作。 2.7.1操作模式：手动、自动。 2.7.2数据导出格式：.pdf和.xlsx。 2.7.3系统能记录称重开始时间、称重结束时间、环境参数、异常报警。 2.7.4系统有中文操作界面。 2.8系统需与PC机连接使用，并配备上位机软件 2.8.1PC机软件实时记录衡重环境的温度，湿度。 2.8.2温度、湿度异常时存储并报警。 2.8.3实现自动衡重、自动称重、自动计算结果、按国标格式打印报表等功能。 2.9系统有除静电功能：实时去除滤膜上的静电，采用非放射源无辐射去除静电方法，去除时间＜20S。 3.0恒温、恒湿、除静电与称重系统一体式机柜，整机无振动源，系统工作噪音<30db。 3.10 有省级以上计量部门的检测报告原件。 3、仪器组件 3.1十万分之一电子天平 1台 3.2恒温恒湿控制系统 1套 3.3滤膜称重组件 1套 3.4 滤膜预恒重组件 1套 3.5旋转编码器 1套 3.6滤膜除静电装置 1套 3.7 PC机控制软件 1套 3.8 品牌电脑 1台 4、供货时提供厂家售后服务承诺书原件，确保仪器在调试通过后必须有至少12个月的质保期。 | 套 | 1 | 290000 | 290000 |
| 6 | 水质采样固定剂箱 | 德国HIRSCHMANN | 六联 | 1.主要用途：用于水质监测现场采样时，现场于水样添加固定剂进行保护以确保实验数据准确。 2．技术要求及参数： 2.1工作条件：工作温度：4-50 ℃；湿度：≤ 80% 2.2产品组成：上盖和与其下侧相连的箱体/6个固定剂加液器/防护衬里加液器密封性好，无论静置或运输状态，均不会漏液，提高了安全性。 2.3具有定量连续加液功能，量程范围1-5ml和2-10ml各3个 2.4加液器及储液瓶由防护衬里固定，不会发生碰撞，倾倒。 2.5加样器内活塞柱由99.7%的高纯度陶瓷制成的，其他与液体接触部分为氟塑料等材料，耐腐蚀、耐磨损，可兼容各种强酸，强碱和有机溶剂。 2.6加样器精度0.5%，精度高于移液器，移液管，操作更快捷。 2.7固定剂通过加液器设定刻度，并可无论顺时针还是逆时针方向，在360度范围内快速调节到同一刻度，一次性定量排出固定剂于样品中，固定剂加样器具有可折叠的管路，除适用采样固定剂箱内的储液瓶外，还可兼容未来其他实验所需要的大容量的试剂瓶。 2.8工作状态是加样器瓶口可转出采样箱，收纳状态时加样器瓶口可转回采样箱。 2.9加样瓶底下的试剂瓶材料为透明氟塑料瓶，能耐强酸，强碱和有机溶剂，无金属离子和杂质析出。同时不怕摔，即使运输碰撞也不担心瓶子破损。保证采样过程和运输使用安全。 3.单套配置要求：采样箱1个、连续定量加液器6个。 | 套 | 1 | 26000 | 26000 |
| 7 | 硫酸雾采样枪 | 青岛明华 | MH3020-S | 1.主要特点 1.1 加热系统与冷凝系统一体化全程加热烟枪，采用高防腐钛合金材料。 1.2高效保温箱，适用多种吸收瓶 1.3即可以用于水平烟道采样也可以用于垂直烟道采样 1.4 低压直流供电，使用安全可靠。 1.5 具有自动加热恒温，能对颗粒态、蒸汽态和气态硫酸雾进行采集。 1.6 多功能组合型采样枪，包含烟温及皮托管测流速功能。 2.技术指标 2.1 吸收瓶规格: 250ml 2.2 采样管长度: 1m，可根据用户需求定做 2.3 采样嘴直径: Φ4.5/Φ6/Φ7/Φ8/Φ10/Φ12 2.4 恒温温度: (120±10)℃ 2.5 升温时间： ＜30min 2.6 加热方式：加热丝加热 2.7 电 源: DC36V 2.8 功 耗: ＜400W 3、配置要求：主机标准套 | 套 | 1 | 30000 | 30000 |
| 8 | 便携式溶解氧仪 | 美国 YSI | 550A | 要求原装进口。 1、技术参数 1.1溶解氧(%空气饱和度) 1.1.2测量范围：0至500% 1.1.3分辨率：0.1%空气饱和度 1.1.4准确度：0至200%：读数之±2%或2%空气饱和度，以较大者为准；200至500%：读数之±6% 1.1.5校准：1点或0点 2.1溶解氧(毫克/升) 2.1.1测量范围：0-50 毫克/升 2.1.2分辨率：0.01毫克/升 2.1.3准确度：0-20毫克/升；读数之±2%或0.2 毫克/升，以较大者为准；20-50 毫克/升：读数之±6% 2.1.4校准：1点或0点 3.1温度（野外耐用型电缆） 3.1.1测量范围：-5 至 70℃ 3.1.2分辨率：0.1℃ 3.1.3准确度：±0.2℃ 4.1温度（实验室级别电缆） 4.1.1测量范围：-5 至 70℃ 4.1.2分辨率：0.1℃ 2、配置:主机标准套、3.7米无搅拌溶氧电极等 | 套 | 1 | 7500 | 7500 |
| 9 | 便携式抽率器 | 上海北浴 | BCL-100 | 1、技术参数 1.1整机重量（含自带电池）：小于5.5kg； 1.2整机体积小于0.02立方米； 1.3一体化设计：抽滤头、集液瓶和主机为一个整体，易于携带； 1.4抽滤头和集液瓶不使用玻璃材料，所选材质不含可溶出金属离子，符合国家标准及作业指导书要求； 1.5抽滤速度快：按照操作规程，200ml样品在2分钟内抽滤完成； 1.6自带锂电池：电池续航时间不小余20h； 1.7操作简单，具备自动泄压功能。 配置:主机标准套、内置电池一个. | 套 | 1 | 15000 | 15000 |

标项二

| 序号 | 名 称 | 品牌 （产地或生产生家） | 型号 | 型号、配置及技术要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气质量监测系统设备 | 新西兰AEROQUAL | AQM65 | 要求原装进口。 1.用途：测量环境空气中的颗粒物以及气体浓度 2.可扩展性： 仪器具有可扩展性，仪器在原有基础上不对仪器进行改造只需要增加监测模块就可以同时监测PM10、SO2、NOX、CO、O3、VOCS、NHMC（采用GSS/GSE/PID/NDIR方法）等参数；另外还可集成噪声、风向、气象、温湿度、风速、气压、雨量或光伏 3. PM2.5监测模块量程0 到 2000 μg/m3，准确度<±(2 μg/m3 + 5% 读数)，检出下限<1 μg/m3；PM10监测模块量程0 到 2000 μg/m3，准确度<±(2 μg/m3 + 5% 读数)，检出下限<1 μg/m3；臭氧量程0-0.5 ppm，准确度<0.002 ppm 0 to 0.1 ppm、<2% of reading above 0.1 ppm，检出下限0.001 ppm；二氧化氮量程0-0.2 ppm，准确度<0.003 ppm 0 to 0.1 ppm、<3% of reading above 0.1 ppm，检出下限0.001 ppm；一氧化碳量程0-25 ppm，准确度<0.050 ppm 0 to 2 ppm、<3% of reading above 2 ppm，检出下限0.04 ppm；二氧化硫量程0-10 ppm，准确度<0.009 ppm 0 to 0.3 ppm、<3% of reading above 0.3 ppm，检出下限0.009 ppm；VOC量程0-20 ppm，准确度<0.010 ppm 0 to 0.5 ppm、<2% of reading above 0.5 ppm，检出下限0.01 ppm； 4.气体监测方法：CO、O3、SO2、NO2、VOC等（采用GSS/GSE/PID/NDIR方法） 5.颗粒物测量方法：光学浊度法原理（采样系统分别单独监测PM2.5以及PM10） 6.采样头：旋风式 PM2.5切割器 7.采样加热系统：采样管具有实时加热功能，能消除湿气对颗粒物监测的干扰 8.颗粒物数据分辨率：0.01 μg/m3 （不低于现有的监测站仪器分辨率） 9.颗粒物采样流量：2.0 LPM 10.软件：内置仪器控制、管理软件 11.平台：拥有云平台服务器，仪器可与云平台服务器相连，用户可以通过Internet 网络连接服务器，平台功能包含但不限于仪器管理、配置、维护。校准、诊断。 12.数据间隔时间：分钟均值/小时均值/日均值 13.存储的数据：实时浓度（气体、颗粒物）、机箱内温度、环境温度、环境湿度、时间/日期 14.存储能力：≥32GB SSD硬盘 15.恒温系统：仪器内置恒温系统（非额外添加、改装的保温装置） 16.通讯：Wi-Fi、以太网、3G、4G，支持RS232传输,配置4G的可实时查看监测数据终端接收设备一台。 17.室外工作环境： -35到50摄氏度 ; 10~95%RH(无凝露) 18.电源：220V交流电 19.外壳：IP65防护 20.供货时提供厂家售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 | 680000 | 680000 |