兰溪市人民医院心电网络诊断系统项目招标需求

| 标项内容 |  | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件 | 服务端软件 | 1 | 套 | 70 |  |
|  | 诊断分析工作站 | 10 | 套 |  |  |
| 硬件 | 十二导联数字式心电采集记录盒 | 30 | 套 |  |  |

1、系统建设目标

临床心电网络诊断系统实现医院临床科室心电图检查工作的信息化、自动化和规范化。临床科室开具心电图检查申请，应用手持式心电图机进行床旁心电图采集、传输和存储。心电图室医生进行报告集中诊断，出具诊断报告，并与医院的其它信息系统无缝集成，实现与临床科室的报告共享。为医院临床科室心电图检查建立数字化、信息化工作平台，实现全流程的数字化管理，数字化存储，信息共享。

2、总体设计

（1）系统采用C/S软件架构方式，提供专业的服务端软件及客户端软件，客户端软件通过授权管理方式，无需硬件加密，保证操作的灵活性和便捷性。

（2）系统设计采用平台化设计理念，医院科室可以通过组织管理配置实现级别管理。人员管理通过权限分配实现各流程环节的职责分配。

（3）手持式心电图机支持调用医院his系统接口获取患者信息、usb导入患者信息以及手工录入患者编号，支持Worklist功能能够离线下载或者通过网络下载病人信息。

（4）手持式心电图机具备独立的手持式采集模式和远程无线传输方式：能够脱离电脑、平板手机等设备直接将数据上传到心电信息管理系统服务器。

（5）临床科室应用手持式心电图机进行床旁心电图采集，支持WIFI和USB两种方式传输到服务器集中存储。

（6）心电诊断工作站负责处理手持式心电图机发送过来的心电图，并发出诊断报告，报告可被HIS系统、EMR系统调用。

（7）临床医生通过临床医生工作站查询、浏览、打印心电图报告，无需安装客户端。

（8）系统性能稳定，具有数据冗余备份、数据传输加密、专用通讯协议、人员权限管理、报告电子签名、系统工作日志管理等多种手段保证综合安全。

（9）与本院数据库服务器网络中断情况下，支持离线登记、采集和报告诊断功能，不影响科室正常工作流程。

（10）心电图检查从采集、传输、存储、下载、分析、编辑、审核、报告、共享、统计分析等全流程采用工作流控制，其中流程可根据医院检查习惯进行调整；

（11）心电图数据传输的效率、安全考虑之外，还考虑了心电图危急值提醒及紧急性分层。提供急诊快速采集模式、优先排序、危机分层、推送会诊等特色功能；

（12）平台化设计，保证检查项目的可拓展性

（13）临床心电网络诊断系统中心服务器集中存储所有心电图数据，支持与HIS系统集成，相互调阅患者相关信息。

（14）心电数据及报告需集成到院内现有的影像中心，确保病人的影像数据完整。

（15）能够与院内的检查预约平台对接，申请单数据实时交互。

3、软件部分技术规格及配置

3.1.系统具体要求

3.1.1服务器端：

（1）数据库模块：支持SQL server数据库的应用，存储检查记录和数据（原始数据和报告结果）；

网络服务模块：响应设备和工作站的查询、登记、上传、下载等请求，及时更新数据状态，向工作站即时推送最新的动态消息；

（2）权限管理模块：组织架构建立、用户权限管理。

3.1.2心电诊断分析功能：

（1）提供电子标尺、放大镜、显示方式、颜色调节、滤波、纸速调节、增益调节等多种辅助编辑工具。

（2）心电图机原始数据重新分析功能：能够对心电图采集的数据进行重新测量、编辑、诊断，并提供统一样式的分析报告。

（3）智能化导联纠错：可提供一键式导联纠正，还原正确心电图，可改变波形的显式格式，具有纠正左右手与胸导联接反修复功能

（4）提供历史病例波形对照分析、中值叠加等分析功能。

（5）支持医生手写图片签名或第三方机构CA电子签名功能；

（6）有3x4+1,6x2及12导联同步心电图等多种格式的报告输出功能，支持长导联任意选择，支持手动采集波形可以保存并传输功能。有灵活的手动编辑诊断报告的功能。提供详细的心电术语诊断库。

（7）科研级别的心电图分析处理：具备常规心电图、向量心电图、高频心电图、心电晚电位、QT离散度、心率变异性、频谱心电图等分析功能。

（8）具有各级医师操作权限分配功能，具有保留诊断报告被修改痕迹功能。

（9）网络故障时，有紧急替代的常规心电图检查及存储功能，网络恢复正常后，系统能将网络故障期间的心电图原始数据移入网络系统内。

（10）基于医院报告审核机制而设计的用于主任或高层分析人员审核下级医生报告、确认是否签发上传报告、归档管理和统计等功能。

（11）具有电子标尺功能，测量幅值与压差

（12）支持统一的心电诊断模板，符合最新的AHA/ACC/HRS心电图诊断术语和标准，提供结构化的编辑器，帮助医生快速完成标准化、结构化的心电诊断报告，实现快速术语输入与删除；并且提供私人诊断模板作为公共模板的补充；同时，支持快捷诊断输入，通过快捷键快速输入诊断结论。（对于以后数据挖掘，病种分析，便于临床医生操作）

（13）可对一些较有价值的典型心电图病例进行收藏，后期可以根据诊断结论术语精确检索和定位典型心电图病例，以方便科研和教学

3.1.3 管理及统计功能：

（1） 可根据医生工作量、检查工作量、设备工作量等进行管理统计。

（2） 可对心电图数据进行统计，生成表格报表的方式。

（3） 可根据医院需求灵活定制检索条件、统计报表，导入导出格式内容等。

（4） 可进行科室内部心电图诊断报告的审核及浏览权限分配，心电图报告修改痕迹保留，以及进修医生、操作医生、诊断医生、审核医生、浏览医生操作的权限分配。

3.1.4 WEB浏览功能：

基于B/S架构的浏览系统，采用用户注册和密码登陆网页浏览器方式查询、调阅、预览、打印权限下的患者检查报告，的实现全院级的报告共享，支持谷歌,IE各类浏览器对心电图报告的浏览，web浏览支持手机端和平板电脑等的显示。

3.1.5 系统的先进性、兼容性：

（1）要求采用符合国际标准的系统架构、计算机技术和网络技术，以保证系统的先进性。兼顾信息技术的发展趋势，注重系统的健壮性和未来扩展功能。

（2）要求充分利用医院现有的基础设施、设备、网络、信息技术资源；并满足将来新购置的设备随时连接入系统。

（3）要求该系统的建立能真正实现资源共享，提高工作效率，集中管理和资源合理充分利用。

（4）要求系统具有完善的安全保障体系及措施，系统内的资料不得因软件或者硬件的故障而丢失，系统内的资料不得在未经授权的情况被设立、修改和拷贝。

（5）要求系统具有完整的分级权限管理系统，可针对不同人员授予不同的权限，使用者只能做已授权的操作。

四、硬件部分:心电采集记录盒主要功能和技术参数：

（1） 导联数量：标准12导联同步采集，支持12导联常规心电图。

（2）采集时间：常规模式支持10秒/20秒/30秒/60秒/120秒/任意时常可选。

（3）工作方式：支持单机有线采集、单机离线采集、实时远程采集等多种采集方式

（4）支持网络：局域网、广域网

（5）存储采样率：≧1000点/秒/通道可调，支持起搏检测；

（6）A/D转换：24位

（7） 时间常数：≥3.2 秒

（8） 频率响应：0.05〜150Hz

（9） 增益：2.5/5/10/20mm/mV可选；

（10） 输入阻抗：≥10MΩ

（11） 输入电压范围：±10mV

（12）耐极化电压：±300mV

（13） 噪声电平≤15μVp_p

（14） 共模抑制(CMRR)：≥ 100dB

（15） 滤波器功能：

1）工频滤波器：50Hz/60Hz；

2）基线漂移滤波器：有，提供开启/关闭设置

3）低通滤波器：150Hz/100Hz/75Hz/45Hz/35Hz/25Hz 可选

（16） 起搏脉冲检测幅度：2mV〜250mV，脉宽：0.1ms〜2.0ms

（17） 除颤保护内置除颤保护

（18） 数据储存≥100份心电信息.

（19） 液晶显示：彩色触摸显示屏，支持中英文输入，提供参数设置、波形显示和回顾

（20） 数据通讯方式：支持USB通讯电缆、蓝牙及wifi三种通讯方式

★（21）导联线：抗除颤橡胶插头导联线，可选配扣式电极线。

（22） 供电方式：USB直接供电或锂电池供电两种方式

（23） 电池工作时间：锂电池支持≥48小时连续记录

★（24）具备独立的手持式采集模式和远程无线传输方式：彩屏采集盒能够脱离平板、手机等移动设备以及能够直接将数据上传到心电信息管理系统服务器（具备WIFI实时传输功能）。

★（25）设备支持调用医院his系统接口获取病人信息或者usb导入病人信息，免除手工登记病人信息。

【★】四.商务条款

| 质保期及售后服务 | 为了保证本次项目顺利成功，要求投标人承诺项目验收后提供一年的7*24小时售后技术服务，质保期内均提供免费上门维护、升级服务、对故障即时响应，当电话邮件服务无法解决时，要求6小时以内到现场解决问题。包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。 |
| --- | --- |
| 项目投标报价要求 | 1.投标报价包括设备、软件及为满足系统运行的配件、附件，安装调试费，验收，维护费，招标代理费，技术支持和税费等一切费用等，维护费包括日常巡检、日常维护等内容，维护中保证对现有设备的完好与正常运行，如需更换部件等，均由服务商免费提供。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价(为本采购项目总价)，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。 2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。 |
| 培训 | - 中标人须对采购人的操作人员、技术人员进行免费培训。 - 技术培训费应包含在投标总价中。 - 中标人负责对采购人进行技术培训，包括对采购人进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训。 |
| 交货时间及地点 | 时间：合同签订后30天内交货并完成所有调试并交付使用。 地点：由兰溪市人民医院指定 |
| 验收 | 根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由兰溪市人民医院统一组织验收。 |
| 付款条件 | 1.合同签订后7个工作日内支付合同总价的20%，系统安装调试完成经采购人验收合格签字后支付合同总额的60%；正常运行一年之后支付合同总价的20%。 2.中标人在结算合同价款时须提供正式发票。 3.付款方式不允许负偏离，竞标人任何关于负偏离于付款方式的承诺将导致其投标报价的得分为“0”分。 |