浙江工商大学

食品流通安全检测学生科研创新平台

公开招标采购文件

项目编号：0625-17215522

采购单位：浙江工商大学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2017年11月6日

目  录

- 招标公告 ----------------------------------------------------------------1

- 投标人须知 -------------------------------------------------------------4

前附表 --------------------------------------------------------------------------4

一 总则 ------------------------------------------------------------------------6

二 招标文件 ------------------------------------------------------------------7

三 投标文件的编制 ---------------------------------------------------------8

四 开标 -----------------------------------------------------------------------12

五 评标 -----------------------------------------------------------------------13

六 定标 -----------------------------------------------------------------------14

七 合同授予 -----------------------------------------------------------------14

- 评标办法----------------------------------------------------------------16

- 招标内容及需求 -----------------------------------------------------20

- 合同主要条款 --------------------------------------------------------38

- 投标文件格式 --------------------------------------------------------62

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省国际技术设备招标有限公司受  浙江工商大学委托，就食品流通安全检测学生科研创新平台项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一.项目编号：0625-17215522

二.采购组织类型：分散采购委托代理

三.采购方式：公开招标

四.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术 要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛋白纯化仪 | 1 | 台 | 53.5 | 蛋白纯化仪（进口），用于科研。 | 标注“（进口）”的设备允许采购进口产品 |
| 2 | 台式大容量高速冷冻离心机等设备 | 1 | 批 | 91.45 | 台式大容量高速冷冻离心机（进口）、台式高速冷冻离心机（进口）、电动正置荧光显微镜（进口）、全波长多功能光学扫描仪（进口），用于科研。 |  |
| 3 | 荧光定量PCR仪等设备 | 1 | 批 | 90 | 质构仪（进口）、荧光定量PCR仪（进口）、水分活度仪（进口）、测色仪（进口），用于科研。 |  |
| 4 | 凯式定氮仪等设备 | 1 | 批 | 75.05 | 凯式定氮仪（进口）、快速水分测定仪（红外水分仪）（进口）、二氧化碳培养箱（进口）、PCR基因检测仪（进口）、移液器、8道移液器、超净台、组织匀浆机、超声波细胞破碎仪、恒温干燥箱、4℃血液样品保存箱、-20℃保存箱、摇床、天平、细胞计数仪，用于科研。 |  |

五.供应商资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.特定资格条件：

（1）本项目不接受联合体参加投标。

六.招标文件的发售时间、地点、售价：

1.发售时间：2017年11月6日至2017年11月10日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30     下午：13:30-17:00

2.发售地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室

3.售价：每本500元（售后不退）

七.投标截止时间：2017年11月27日14时00分

八.投标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412开标厅

九.开标时间：2017年11月27日14时00分

十.开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412开标厅

十一.投标保证金：

金额：（标项1）10600元，（标项2）18200元，（标项3）18000元，（标项4）15000元。

支付方式：银行转帐/支票/汇票等非现金形式。

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州分行武林支行

账  号：1202021209006759843

电汇或转账时请在用途栏中注明：投标保证金，项目编号：0625-17215522。

十二.其他事项：

1.供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构或采购人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。收到招标文件之日起至投标截止时间止不足七个工作日的，应当在投标截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.本项目执行促进中小企业发展、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

3.购买采购文件时须提交的文件资料：

a）企业营业执照副本（复印件加盖公章）

b）法定代表人授权委托书（原件）

c）增值税专用发票开票信息（如开增值税普通发票的，可不提供）

注：网上报名需将汇款底单连同上述资料的扫描件一并发送至715476869@qq.com。

4.潜在供应商请在“政府采购云平台http://www.zcy.gov.cn/”上完成供应商注册（正式供应商）工作”。

5.书面质疑受理地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 1401室

联系人：喻胜良

联系电话：0571-85860241

6.政府采购监管部门：浙江省财政厅采监处；联系电话：0571-87057615

7.采购人名称：浙江工商大学

地址：杭州市江干区下沙高教园区学正街18号

联系人：田老师，联系电话：0571-28008652 ；

8.采购代理机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联系人：莫战威

联系电话：0571-85864737

传真：0571-85860230

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江工商大学食品流通安全检测学生科研创新平台 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章招标内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：详见招标公告 2、投标保证金的形式：银行转帐/支票/汇票等非现金形式。 3、投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未到帐的，投标无效。 4、采用支票、汇票、本票缴纳投标保证金的，支票、汇票、本票应当在投标截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。 5、采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交（本项目不适用）。 6、收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 7、开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行 8、银行账号：1202021209006759843 9、电汇或转账时请在用途栏中注明：投标保证金，项目编号：0625-17215522。 |
| 6 | 投标保 证金退还 | 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 投标人在投标时应当提供“退还投标保证金申请书”。浙江省国际技术设备招标有限公司凭“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 8 | 样品 | □提供（详见第三章招标内容及需求） ■不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） ■ 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在招标文件发售截止日17：00前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 1、商务文件正本 1 份；副本 5 份。 2、技术文件正本 1 份；副本 5 份。 3、报价文件正本 1 份；副本 5 份。 4、退还投标保证金申请书正本 1 份（格式见第六章，单独递交）。 |
| 12 | 投标文件 装订要求 | 商务文件、技术文件、报价文件须分别装订成册，采用胶装。 |
| 13 | 投标文件 密封要求 | 投标人应按商务文件、技术文件、报价文件三部分分别包装和密封。《退还投标保证金申请书》（格式见第六章）单独递交。 |
| 14 | 投标截止 时间和地点 | 投标截止时间：2017年12月27日14时00分（北京时间） 投标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412开标厅 |
| 15 | 开标时 间和地点 | 开标时间：2017年12月27日14时00分（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412开标厅 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 17 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 中国政府采购网 |
| 18 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 19 | 采购进 口产品 | ■本项目不允许采购进口产品 □本项目允许采购进口产品 |
| 20 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 ■ 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 21 | 环境标 志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业视同小型、微型企业，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按中标金额（不足20万按20万计）的0.8%向中标供应商收取。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 24 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 25 | 其他 | 不允许分包或转包。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指向招标方提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

- （八）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标项的投标。

2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。

3. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，相同品牌产品的报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家投标人中，有一家投标人的报价达到50%以上，提供同品牌产品的投标人均按一家投标人认定。上述情形发生时，按前款规定处理。

4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本供应商所拥有。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。收到招标文件之日起至投标截止时间止不足七个工作日的，应当在投标截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在招标文件发售截止日17：00前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由商务文件、技术文件、报价文件三部份组成。

1.商务文件：

（1）投标保证金交付凭证（一式二份。一份封装在商务文件中，一份单独提交。）；

（2）投标声明书（格式见第六章）；

（3）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（税费和社保费缴纳凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；

（5）营业执照副本复印件；

（6）年检后的税务登记证副本复印件；

（7）政府采购政策情况表（格式见第六章）；

（8）投标产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（9）投标产品列入环境标志产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（10）中小企业声明函（格式见第六章）及小型和微型企业的相关证明材料（如为小型和微型企业）；

（11）监狱企业的相关证明材料（如有）；

（12）投标人情况介绍；

（13）商务响应表（格式见第六章）；

（14）投标同类产品的销售业绩表（以中标通知书或合同的复印件为准）（格式见第六章）；

（15）质保期满后设备重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（16）售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等；

（17）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（18）退还投标保证金申请书（不装订入投标文件，单独提供）（格式见第六章）；

（19）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

2.技术文件：

（1）技术响应表（格式见第六章）；

（2）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（3）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（4）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（5）供货、安装、调试计划及人员安排；

（6）产品制造、验收标准和验收方法；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标人的报价表应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容(可自动增行)，未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝。

2.投标人根据招标文件的要求，须将设备（软件）费、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

如还有其它费用内容组成，投标人可在投标分项报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

3.投标设备费：CIP用户价（包括将货物运抵甲方指定地点并能正常使用所发生的运费、装卸费、安装调试及培训等一切费用）。

（1）国内设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等。报人民币价。

（2）进口设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、国际运费、国际运输保险费、银行财务费、外贸手续费、海关监管手续费及进口所需发生的其他费用、国内运杂费、国内运输保险费、利润、税金等。报人民币价，同时注明CIF美元（或欧元或其它主要流通货币）价。

注：国家政策允许免税的进口设备的价格采用免税的人民币报价，对于不能免税的部分也应予以明示。交货方式为CIP浙江工商大学，由中标人委托相关外贸公司办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标人承担。中标人委托的外贸公司必须为杭州本地或在杭州有分支机构的合法企业。

4.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

5.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1.投标保证金金额：详见投标人须知前附表。

2.投标保证金的形式：详见投标人须知前附表。

3.投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未到帐的，投标无效。

4.采用支票、汇票、本票缴纳投标保证金的，支票、汇票、本票应当在投标截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。

5.采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交。

6.除招标文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构凭投标人在投标时提供的“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还：

（1）未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还。

（2）中标供应商的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约（质量）保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的装订、签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按商务文件、技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册。正本各1份，副本各 5 份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按商务文件、技术文件、报价文件三部分分别包装和密封投标文件。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3.未按规定将商务文件、技术文件、报价文件三部分分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。未按规定密封的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 四、开标

（一）开标准备

1.投标人应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将不予接收。

2.采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，并填写“政府采购活动现场确认声明书”。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3.投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的开标并作废标处理。

（二）开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审。投标文件装订不符合招标文件要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.打开报价文件，宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容等，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程。

9.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各供应商的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.各投标人的技术/商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

6.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

7.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.每个标项采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约（质量）保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约（质量）保证金的金额，向采购人交纳履约（质量）保证金，否则，采购代理机构将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约（质量）保证金，履约（质量）保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分48分、商务分22分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

- 二、投标无效的情形

评审人员对各供应商的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）资格证明文件不全，或者不符合招标文件中规定的资格条件的；

（3）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）投标文件不符合法律、法规规定的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

三、评审内容及标准

（一）商务分（22分）

1.资信业绩分（0-9分）

（1）投标人或投标产品通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，凭相关证书复印件每项得0.5分，本项最高得2分。

（2）投标产品品牌档次情况：根据各投标人所投品牌横向比较，酌情打分0-2分。

（3）投标同类产品的销售业绩（2014年至今，以中标通知书或合同的复印件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得3分。

（4）政策分：属于《节能产品政府采购清单》中的投标产品且提供证明材料得 1 分；属于《环境标志产品政府采购清单》中的投标产品且提供证明材料得 1 分；否则得 0 分。

2.商务条款分（0-13分）

（1）交货期：满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，不得分。

（2）质保期：满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，不得分。

（3）付款方式：满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，不得分。

（4）售后服务承诺、培训方案等：综合各投标人方案响应及描述详细程度横向比较，酌情打分0-5分。

（5）质保期满后部件及易耗件的价格：横向比较，酌情打分0-1分。

（6）其他优惠条件（包括延长质保期、增加设备配置等）：横向比较，酌情打分0-3分。

（7）投标文件制作质量情况：横向比较，酌情打分0-1分。

（二）技术分（48分）

1.产品总体性能及质量水平，0-12分。

根据所投产品的总体性能及质量水平情况进行评析：优，9-12分；良，5-9分；一般，0-5分。

2.产品技术指标及功能响应（满足）程度，0-15分。

根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：明显优于或完全满足招标文件要求的，得12-15分。如有偏离，从12分起扣，标注“★”的关键技术指标（条款、参数）有偏离的，本项得0分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣1-2分；扣完为止。

3.产品配置的先进性、完整性和适用性，0-7分。

根据所投产品配置的先进性、完整性和适用性进行评析：优，5-7分；良，3-5分；一般，0-3分。

4.产品的稳定性、可操作性和可维护性，0-5分。

根据所投产品的稳定性、可操作性和可维护性进行评析：优，4-5分；良，2-4分；一般，0-2分。

5、安装、调试、验收计划及人员安排情况，0-4分。

根据投标人安装、调试、验收计划的完整性和合理性，以及拟派人员的经验能力情况进行评析：优，3-4分；良，2-3分；一般，0-2分。

6、产品技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）的完整性和有效性，0-5分。

根据投标文件中提供的产品技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）的完整性和有效性进行评析：优，4-5分；良，2-4分；一般，0-2分。

（三）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

注：

1、投标产品如缺少须提供的一种功能或配置或服务，评标价将在其投标价的基础上加上其他投标人相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

2）投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商并提供证明材料。

监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

- 第四章  招标内容及需求

一、采购货物一览表

| 序号 | 标项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 | 蛋白纯化仪（进口） | 1 | 台 |
| 2 | 二 | 台式大容量高速冷冻离心机（进口） | 1 | 台 |
| 3 |  | 台式高速冷冻离心机（进口） | 1 | 台 |
| 4 |  | 电动正置荧光显微镜（进口） | 1 | 套 |
| 5 |  | 全波长多功能光学扫描仪（进口） | 1 | 台 |
| 6 | 三 | 质构仪（进口） | 1 | 台 |
| 7 |  | 荧光定量PCR仪（进口） | 1 | 台 |
| 8 |  | 水分活度仪（进口） | 1 | 台 |
| 9 |  | 测色仪（进口） | 1 | 台 |
| 10 | 四 | 凯式定氮仪（进口） | 1 | 台 |
| 11 |  | 快速水分测定仪（红外水分仪）（进口） | 1 | 台 |
| 12 |  | 二氧化碳培养箱（进口） | 1 | 台 |
| 13 |  | PCR基因检测仪（进口） | 1 | 台 |
| 14 |  | 移液器 | 2 | 套 |
| 15 |  | 8道移液器 | 2 | 套 |
| 16 |  | 超净台 | 1 | 台 |
| 17 |  | 组织匀浆机 | 1 | 台 |
| 18 |  | 超声波细胞破碎仪 | 1 | 套 |
| 19 |  | 恒温干燥箱 | 1 | 台 |
| 20 |  | 4℃血液样品保存箱 | 2 | 台 |
| 21 |  | -20℃保存箱 | 1 | 台 |
| 22 |  | 摇床 | 1 | 套 |
| 23 |  | 天平 | 1 | 台 |
| 24 |  | 细胞计数仪 | 1 | 台 |

二、技术要求

标项1

序号1、蛋白纯化仪（进口）1台

1）入口阀组件：在多个缓冲液和清洗液之间切换；

★2）系统泵：两个生物兼容的高质量的双泵头柱塞泵，最高流速≥25 mL/min，最大压力≥20 Mpa；

★3）流速精度：±1.2%，RSD＜0.5%（测试条件：0.25-25ml/min，＜3mpa，0.8-2Cp）；

4）压力传感器：系统泵后的一个压力传感器；

5）上样阀：使用一个阀进行从样品环和样品泵的上样；

6）单出口阀：在收集器，废液和一个出口之间切换，使用旁路和反向洗脱自动清洗和提高洗脱浓度；

7）收集器：圆形收集器；

8）全波长检测器：检测范围190 – 700 nm，单一氙灯冷光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热；

9）线性：±2%，在0-2AU之间；

10）电导检测器：检测范围0.01 - 999.99 mS/cm，对于所有的层析技术都可以进行梯度的确认；

11）pH检测器：，检测范围pH 1 - 14，包括pH检测阀和pH电极；

12）样品环：包括500 μL、2.0 mL和5.0 mL 3个样品环，满足不同上样量需求；

13）层析柱：包括Superdex 200 Increase 10/300 GL、HITRAP Q HP 5X5 ML、HITRAP SP HP 5X5 ML和HITRAP DESALTING 1X5M各一套；

14）备用管道：PEEK管，规格2 m/ID 0.5/OD 1/16；

15）配套软件：包括UNICORN 7.0 WrkStn pureBPexp、UNICORN 7.0 Evaluation Classic和系统手册；

16) 厂商提供免费上门保修两年。

标项2

序号2、台式大容量高速冷冻离心机（进口）1台

1. 台式冷冻高速离心机，微机控制，触摸式按键操作；

2. 最高转速：15,000 rpm (定角转头)，5,100 rpm (水平转头)，5,700 rpm (酶标板转头)；

★3. 最大相对离心力：25,160 ×g (定角转头)，5,530 ×g (水平转头)，6,130 ×g (酶标板转头)；

4. 最大容量：4×500ml (水平转头)，6×250ml (定角转头)；

5. 驱动系统采用无碳刷变频感应电机；

6. 温度设置范围为-20C至40C，1C步进，采用非CFC冷冻剂（R134A）；

7. 多种转头可供选择，包括水平转头、定角转头及酶标板转头等；

8. 升/降速率选择：10个/ 10个；

9. 显示功能：数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示；

10. 时间设定范围：至9小时59分钟，另有连续时间运行 (HOLD) 选择；

11. 安全功能包括转头不平衡检测，超速、超温保护；

12. 配置要求：a. 主机一台；b. 6x 250ml定角转头1个，最高转速≥10,000 rpm，最大相对离心力≥15,000 g； c. 50ml圆底，50ml尖底，15ml尖底适配器各1套；d．24 x1.5ml离心机，最高转速14800rpm，最大离心力16,163g，配02ml适配器1套；

序号3、台式高速冷冻离心机（进口）1台

1. 最高转速：15,000 rpm；

2．最大相对离心力：20,627 g；

★3. 最大容量： 36×1.5/2.0mL；

4. 时间设定：99分钟59秒、连续离心、瞬时离心；

5. 温度设定范围为：-10---40℃；

6. 具备10个程序存储功能，方便保存及调用常用的程序；

7. 具备不同的加/减速率选择，以满足不同的实验需求；

8. 备有PCR排管转头可供选择，且PCR排管转头的最高转速可达到15,000 rpm；

9. 配置要求：主机1台；36×1.5/2ml定角转头1个。

序号4、电动正置荧光显微镜（进口）1套

1. 电动研究级正置显微镜，可作明场和荧光的观察；

★2. 物镜：平场半复消色差物镜5X（FL荧光专用物镜）NA≥0.12；平场半复消色差物镜10X（FL荧光专用物镜）NA≥0.32；平场半复消色差物镜20X（FL荧光专用物镜）NA≥0.55；平场半复消色差物镜40X（FL荧光专用物镜）NA≥0.80；平场半复消色差物镜100X（FL荧光专用物镜）NA≥1.32 油镜；

3. 调焦：五档调焦功能；3齿轮调焦；聚焦限位；可调扭矩；

4. 观察镜筒：宽场三目观察筒；目镜：10×，视野数25，含目镜罩，屈光度可调节；

5. 载物台：高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台带有旋转装置和扭矩调节装置；

6. 目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准；

★7. 电动物镜转换器≥六孔；

8. 电动聚光镜，N.A.≥0.9；

9.荧光照明系统: 滤色镜组无需工具即可更换, 荧光光源：2500h长寿命金属卤化物荧光光源, 功率≥100W, 通用高性能荧光紫外（UV）、蓝色带通(B)、绿色激发滤色镜组(G)，滤色镜均带有干涉镀膜；

10. 与显微镜同一品牌彩色/单色双模式CCD芯片摄像系统:  AD转换：≥16bit，制冷系统：-20℃制冷, 暗噪声<0.05e-,采集速度：1920x1400，≥39fps,CCD最高采集速度：≥110fps；

11. 与显微镜同一品牌原厂图像分析处理软件模块：CCD控制，多视野比对功能，多通道叠加，荧光定量测量(光密度、长度、面积、周长)，参数一键回复，拍摄参数锁定功能，视频导出等功能；

序号5、全波长多功能光学扫描仪（进口）1台

1. 读板能力：6-384孔微孔板；

2. 具备功能：吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移；可选Western-Blot功能和细胞成像功能；

3.光源：高能氙闪灯和高能LED灯或卡盒内独立光源，采用光谱融合技术；

4. 温度控制：室温+4°C - 45°C，温度均一性± 0.75°C，温度精确度±1°C@37°C；

5. 震荡方式：线形和椭圆形；震荡幅度：高、中、低；

★6. 检测器：低温PMT（增益-光子技术PMT）检测和硅光电二极管；

7. 波长选择：1nm步进；

8. 检测模式：终点法、动力学、全波长扫描、区域扫描（可达30X30密度/96孔板）；

9. 读取高度优化：顶部检测可自动聚焦(Z-focusing)，自动优化读取高度；

10. 光吸收检测参数：波长230 nm – 1000 nm，双光栅技术，1nm可调，带宽≤4.0nm，波长精确度±2.0nm；波长重复性±1nm，光度量范围0-4.0 OD，测定精确度＜±0.003 OD/±1.0%/0-2.0 OD，；

11. 荧光检测参数：顶读/底读微孔板，激发和发射波长范围250 nm – 850 nm，四光栅技术，1nm可调，激发带宽9nm/15nm，发射带宽15nm/25nm，动态学范围>6个数量级，最佳灵敏度顶读≤ 0.1 fmol 荧光素/孔（96孔板200ul）；

12. 化学发光检测参数：顶读/底读微孔板，波长范围300 – 850 nm，1nm可调，动态学范围≥6个数量级，灵敏度≤3 pM ATP（辉光）/≤ 0.1 pM ATP（闪光）；

13. 检测卡盒：升级功能模块即插即用(<5 min) ，功能模块的升级可由用户在实验室自主完成，无需拆开仪器。设备可升级Western-Blot检测功能、时间分辨荧光（TRF）、荧光偏振（FP）、AlphaScreen检测功能、HTRF检测功能、活细胞成像功能（可对96孔板进行活细胞成像，进行形态学分析）；

★14 Western-Blot检测功能（可选配）: 光源：高能闪烁氙灯；检测器：PMT, 波长：激发: 340/80 nm，发射: 616/10 nm, 扫描分辨率：Low，Normal 和 High, 扫描区域：109X77mm，预扫描和ROI扫描方式, 检测灵敏度：fg/pg级, 动态检测范围：3-4logs.；

15.超微量检测功能: 所需检测样品体积2-4ul, 检测样品通量：24个, 灵敏度2ng/l（dsDNA）空间CV：＜5%；

16. 配套软件：软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，19种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；

17. 技术资料：包括各种技术资料、安装指南、详细操作说明资料及维修维护手册；

18. 厂家技术人员前往用户现场培训操作人员及仪器相关的应用维护；

19. 为用户每年免费提供至少一次的高级应用培训，帮助用户更深入的使用仪器各项功能。

标项3

序号6、质构仪（进口）1台

★1）检测标准：符合凝胶强度Bloom测试国标GB6783-94、国际标准AOAC及BS757:1975等标准的指定仪器要求

2）最大检测力量：10 kg

3）力量检测解析度：优于0.01%，依据力量感应元最高分辨率为0.01g

4）检测行程：22.5 cm

5）检测速度：0 - 600 mm/min可调

6）速度精度：优于0.1%，≤0.01mm/S

7）位移解析度：0.01 mm

8）探头：通用标准探头箱，含16种常用标准探头，包括圆柱形、球形、锥形、针形等，所有探头符合ASTM、BS和AACC标准，可用于水产品等硬度、弹性、嫩度等质构特性测试

9）配件：标准校准砝码（1kg），样品测试基台，水产品嫩度、新鲜度测试通用剪切刀具，剪切刀片，压缩平板单元（样品尺寸可达10x15 cm）

10）配套软件：中英文双语分析软件Texture Pro C。测试过程中，数据收集和实时曲线绘制的数据分析同步进行。可进行各项物性分析，可以对仪器进行控制，选择各种检测分析模式及绘制分析曲线率等，具有检测模式自由编程功能，可将原始数据结果保存成文本格式，便于其他办公应用软件调用。

11）技术服务：产品质量保修期为安装调试后24个月。保修期内卖方免费维护。保修期满，卖方负责设备的终身维修，并酌情收取人工费，若需更换设备的零配件，卖方收取成本费

12）人员培训：由卖方负责在安装调试仪器时免费为客户培训设备使用人员，培训内容包括：设备操作、维护、简单维修等

序号7、荧光定量PCR仪（进口）1台

1）装机指标：成功区分起始模板为1000和2000个拷贝的2倍浓度差，置信度>99.8%

★2）样品通量：配置96样品模块,模块升降温速度连续可调，以后可根据需要选配升级至384样品模块，无需工程师到场，可自由更换

3）加热模块：新型半导体银质温控模块

4）样品管规格：96孔板，8联管，单孔管，选配升级后可适用于384孔板

5）光源：采用高强度白色固态光源，寿命大于1万小时

6）反应体积：10 - 100 uL

★7）荧光检测系统：一体化设计，冷CCD检测系统结合导光系统，无移动检测部件，保证能实时进行检测，无需Rox染料进行被动校正，移动后无需校正。

8）仪器无需ROX进行校正，免维护

9）温度均一性：任意时间点≤±0.1℃，温度精确性：≤±0.1°C，温度分辨率达到≤0.01°C

10）样本最大升温速度：≥4.2°C /s，模块最大升温速度≥6.6°C /s

11）反应时间：≤1小时（40 个循环）（无需特殊试剂特殊耗材情况下）

★12）动力学线性范围：≥11 个数量级，荧光检测通道：≥6 个检测通道，具有杂交探针通道，适用于FRET探针技术，无需升级的情况下，检测通道和激发通道，可以自由组合，熔解曲线反应时间：<5分钟, 高分辨率熔解曲线(HRM)反应时间：<10分钟(,整板样本每℃采集25次数据，可提供实际软件截图证明)

13）提供高分辨率熔解曲线的检测功能与数据分析能力：温度分辨率达到≤0.01°C,分析软件能够根据熔解曲线峰形直接分析样品基因型，可以从事SNP 预筛查，甲基化分析，DNA 遗传作图等，有成熟的HRM文献发表和Realtime Ready应用功能

14）仪器分析功能：绝对定量、相对定量、高分辨率熔解曲线分析(HRM)、多重定量、熔解曲线分析、基因型分析方法（Taqman与SimpleProbe简单探针），具有Real Time Ready应用功能，适用于FRET技术，可实现更多重PCR检测应用，具有配套的有效认证的成熟商品化试剂盒，扩增和检测同时进行

15）试剂耗材：开放

16）用户所在地对用户进行客户要求的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等

17）要求在浙江省设有一个以上固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务，厂家提供终身免费的上门服务要求

序号8、水分活度仪（进口）1台

1）工作环境：温度4 - 50°C，相对湿度0 - 90%（非冷凝），电源110V - 220V AC，50/60 Hz，< 0.4 Amps

★2）传感器类型：镜面冷凝露点传感器测量水分活度，以及红外传感器测量温度

3）测量范围：0.030 - 1.000 aw

4）分辨率：±0.0001 aw

5）准确度：±0.003 aw

6）重复性：±0.001 aw

7）测量时间：小于5分钟

8）样品杯容量：推荐7 mL（最大15mL）

9）样品温度（测量和校准）：15 - 50°C任意设定，分辨率0.01 °C

10）测量模式：单次测量模式、连续测量模式和自定义测量模式

11）仪器操作：128×64像素LCD显示屏背光显示，机身内存最大可存储8000组数据（每组包括水分活度，温度，时间，日期，操作人员，以及传感器类型），兼容RS232A和USB数据接口

12）附件：50个样品杯，0.250、0.500、0.760、0.920、0.984、1.00标准溶液各2瓶，清洁套装1套，标准品1套（2种不同水分活度值各50个），15 mL样品杯500个（不带盖子），主流品牌计算机1台

13）配套软件：兼容Windows系列操作系统，方便将数据导出到excel表格中，可设置数据的访问权限，最大可设定25个不同的用户名和密码

14）技术服务：产品质量保修期为安装调试后24个月。保修期内卖方免费维护。保修期满，卖方负责设备的终身维修，并酌情收取人工费，若需更换设备的零配件，卖方收取成本费

15）人员培训：由卖方负责在安装调试仪器时免费为客户培训设备使用人员，培训内容包括：设备操作、维护、简单维修等

序号9、测色仪（进口）1台

1）照明光源：脉冲氙灯

2）光谱范围：360 nm – 750 nm，光谱反射率0~200%

3）检测精度：波长准确度≤0.1 nm，波长精密度≤0.05nm

4）测色可重复性：20次连续测标准白板平均色差0.03 RMS△ECIELab，仪器台间差平均0.15△ECIELab

5）光学设置：散射/8°（照明/测量），集成积分球，三光束测量，2D CCD全息光栅

★6）测量孔径：测量反射孔径25 mm、17 mm、10 mm、6 mm四种，测量全透射射孔径22 mm、10 mm、6 mm三种孔径，最小反射孔径可支持3.5 mm

7）最少测量间隔：＜3秒

8）测量方式：同时进行SCI/SCE测量，无须切换。内含摄像头可通随时观测测量点情况，包含透射激光定位测量点满足精确测量要求，可支持连接外接高清显示器，具有UV滤镜能令UV含量自动调节到与自然D65日光光源一样

9）矫正功能：远程网络校正，提供分光光度仪的性能测试,校正和修正分光光度仪，减少仪器间台差，自动监测仪器性能

10）环境传感器：温度和湿度传感器，测量颜色数据同时记录当时的温度和湿度

11）色样架托臂：具有阻尼特性，预防对积分球的震动损坏并防止对样品的破坏

12）其它功能：自动UV及镜头调节的功能、数字签名的功能

13）配件：校正白板1块，校验绿板一个，校正黑筒一个，UV紫外线校正板1块，专用光学皿2个，测量支架附件1个，食品专用测量孔径板1个，出厂证书及使用说明1套，色彩管理软件1套

标项4

序号10、凯式定氮仪（进口）1台

1）工作条件：连续工作8小时以上

2）工作原理：采用国际AOAC等及中国国家标准GB的凯氏定氮方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法、内置滴定系统

★3）关键技术：蒸汽平衡添加蒸馏模式技术、边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术

4）检测范围：0.1 – 200 mg氮，回收率≥99.5%（1 - 200 mg氮）；重现性RSD≤1%

5）蒸馏时间：≤5分钟／样品（30 mg氮）

6）滴定精度：≤4 μL/步

7）试剂泵体积：0 – 150 mL，10 mL/级

8）安全传感器：包括右手自动旋转式安全门功能模块、试管在位传感器、试管更换传感器、蒸汽发生器液位/过压传感器等一系列的安全保护措施，确保操作者安全

9）消化管接头：通用型消化管接头，可适配100 mL/250 mL/400 mL/750 mL消化管，满足不同分析需要

★10）自动进样器联接功能模块：可以直接配置20位直接进样器，无样品转移，实现无人值守的全自动操作

11）直接蒸馏旁路套件功能模块：提供直接蒸馏的能力

12）消化炉：8位铝模块式整体加热，保证加热消化的均匀性

13）控温系统：适用于250 mL/400 mL消化管，可以以1℃进行设置，可用于其他用途的消化

14）控制系统：主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面，带全自动分析控制系统

15）配套软件：软件可无限制设置应用程序、设定批次、获取试验数据和储存数据。通过天平/打印机/LIMS连接可实现样品注册、性能测试程序和分析过程中各项事宜的完整记录，满足实验室良好操作规范（GLP）的要求

16）附件：消化管20只（250 mL），催化剂1000片，消化管架2只

17）技术资料：仪器操作手册（中、英文），维护手册（中、英文），质量认证书，针对不同样品的应用报告

18）质量保证期两年，厂家工程师到现场免费培训操作人员，2人直至完全能独立操作，厂家服务中心直接提供终身维修，维修响应时间为2工作日

序号11、快速水分测定仪（红外水分仪）（进口）1台

★1、测定温度范围：在 40-230 ºC 之间实现准确的温度控制，温度增量1 ºC

2、内置高性能高性能称量传感器能够准确获得水分结果

3、仪器具有清晰明亮的触摸屏易于阅读

4、能够实时显示的干燥曲线

5、具有良好的图形化用户指南，方便所有人的直观操作

★6、可读性MC：0.01%

7. 质保2年

序号12、二氧化碳培养箱（进口）1台

★1、温度控制方式：精确的Pt1000温度传感器控制气套加热获得稳定的温度；备份回路可手动控制温度

2、CO2 控制方式：高度可靠的热导传感器； 每次启动时传感器可自动校准

3、湿度：无内置水盘，代之以内腔底部作为储水装置，减少了带来污染风险的不必要表面积；更大的蒸发速度

4、最小的表面：同体积培养箱一半的内表面积，降低了污染的风险

5、易于清洁：内壁要求必须电子抛光，内角和边缘采用圆角设计，内壁无螺钉，门密封条可轻易安装、拆卸，易于清洁

6、易于使用：搁板易于安装和拆卸，搁板止动设计，避免快速拉出时翻倒，后壁装备42 mm装配孔以安装附属设备， 大屏幕显示器方便控制参数

7、温度：温度范围：室温+3℃-55℃；温度误差（时间1/空间1）：± 0.1℃/ ± 0.5℃；室温范围：18℃ - 33℃；恢复到37℃的时间：≤ 10分钟

8、CO2：CO2控制精度：± 0.1%；CO2控制范围：0 - 20%；恢复5%CO2浓度的时间：≤ 5分钟

9、O2控制范围：5 - 90%

10、O2控制精度：± 0.2%

11、湿度：相对湿度：≥ 95%；恢复到95%相对湿度的时间：≤ 30分钟

★12、具有湿热灭菌功能

13、箱体体积：≥150L

14、具有医疗器械注册证

15、配备培养箱叠放套件

16、质保2年

序号13、PCR基因检测仪（进口）1台

1、用于核酸特异性片段的特异性扩增

★2、反应模块为96孔模块，模块为单独设定6个温度。

3、显示: 新界面，彩色触摸屏，设置使用更简单

4、存储器：在线储存程序不限数量

5、能通过USB 闪存储存，管理，传输扩增程序

6、具有保温功能

7、温度控制模式：模块式和样品管式，温度更加真实。

8、基本配置： 主机，96孔快速模块，PCR反应管为200UL

9、96孔快速模块：

最大升降温速率:4.25℃/sec

温度范围:4－99℃

温度准确性:±0.25℃(35—99.9℃值)

★10、具有6个温度单独设定功能：96孔模块可以同时设定6组温度，6组温度可以同时运行。相邻两个模块的最大设置温差5℃，整个模块的温度跨度为25℃。

11、免费安装调试。经客户验收当天起，质量保证期两年，维修响应时间为48小时，终身维修免人工费，现场免费培训

12、质保2年

序号14、移液器2套

1、采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

★2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

3、四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察

4、卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）

5、伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液时的气密性和均一性

6、密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

7、规格及数量：单道移液器0.5-10 μL、2-20 μL、10-100 μL、10-200ul,100-1,000各一支

序号15、8道移液器2套

★1、采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

3、四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察

4、卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）

5、伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性

6、密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

7、单独活塞设计，每个通道可单独拆卸，便于维护和清洁

8、通道数字标识，确保同一方向移液

9、量程范围：30-300UL

序号16、超净台1台

1、洁净等级：100级(≥0.5um尘粒≤3.5粒/L)

2、电源：AC，单相220V/50Hz

3、平均风速：0.3∽0.6m/s（可调）

4、振动/半峰值：≤3μm

5、照度：≥300Lx

6、最大功耗：0.25KW

★7、工作区尺寸（W1×D1×H1）：≥860×590×520mm

8、高效过滤器规格及数量：820×484×70mm  1个

9. 质保2年

序号17、组织匀浆机1台

1、马达输入 / 输出功率: 500 / 300 W

★2、处理量 (H2O): 1–2,000 ml

3、速度调整: 无级调速

4、速度范围: 3,000 – 25,000 rpm；

5、速度LED数字显示，用于精确设定速度和显示实际速度；

6、快式接口便于分散刀具的互换；最大工作粘度:5000mPas；即使粘度改变时也能保证转速恒定，有效保证操作的可重复；刀头外径：18mm，转子直径：12.7mm

7、空载噪音: 75 dB (A)；过载保护: 是

8、允许环境温度:5 – 40 ℃；允许相对湿度:80%

9、保护等级 DIN EN 60529：IP20

★10、刀头处理量10-1500ml，定/转子直径18/12.7mm，定转子间隙：0.3mm，最小/最大浸入深度40/165mm,刀具杆长度：194mm，与介质接触部位材质：PTFE，AISI 316L

11、配置：主机一台；S25N-18G分散刀头一个；R1826支架、R182夹头、RH3容器固定夹各一。

12、质保2年

序号18、超声波细胞破碎仪1套

1、频率：20-25KHz

2、功率：900W

3、随机变幅杆： Φ6mm、Φ2mm、Φ15mm

★4、破碎容量： 0.5-600ml

5、占空比：0.1-99.9%；

6、温度报警：0-99℃；

7、报警：时间，温度、过载；

8、电 源： 220/110V  50Hz/60Hz/

9、电源箱尺寸： ≥430×250×300mm；

10、含有外置的隔音罩。

11. 质保2年

序号19、恒温干燥箱1台

1、电源电压：AC 220V±10V/50Hz

2、控温范围：室温+5～300℃

3、分辨率：1℃

4、波动度：±1℃(100℃)

5、均匀度：±1℃(100℃)

6、输入功率：2700W

7、内胆尺寸(mm)：≥600×540×750

8、载物托架：3块；

9、定时范围：0-999分钟

10、质保2年

序号20、4℃血液样品保存箱2台

1.冷却方式:风冷；

2.功率（W）:≥270；

3.电源参数（V/Hz）:220/50；

4.箱内温度范围（℃）：2-8℃；

5.内部尺寸（宽*深*高）（mm）：≥560*500*1290；

★6.有效容积（L）：≥310；

7.温控方式：电脑板温控；

8.温度显示：LED数字式；

9.有外门锁扣，能配挂锁；

10.各班可调；

11.有常开式远程报警；

12.含高低温报警系统；

13.含有断电报警和传感器故障报警

14.质保2年

序号21、-20℃保存箱1台

★1.有效容积：≥262L；

2.箱内温度：-10~-25℃；

3.内部体积（宽*深*高）（mm）：≥480*462*1430；

4. 多重保障安全系统：多种故障报警；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（密码保护、开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护）；

5. 可靠的制冷系统：进口压缩机，制冷能力更强；超厚高密度保温层，保温效果好；

6. LED显示屏，可设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

序号22、摇床1套

1、振荡频率：30-350rpm

2、振荡频率精度：±1rpm

3、摇板振幅：Ф26mm

★4、温控范围：室温+4～60℃（低温型，室温下15℃）

5、温度调节精度：±0.1℃

6、温度均匀度：±1℃（at37℃）

7、显示方式：LCD（7寸触摸屏）

8、对流方式：强制对流

9、控制方式：P．I．D微电脑智能控制

★10、最大容量：单层250ml×24或500ml×15或1000ml×12或2000ml×6共三层

11、定时范围：0-999.9小时

12、摇板尺寸（长×宽）：单层524mm×412mm共三层

13、标准配置：万能夹具（固定夹具可选）

14、电源：AC220±10%，50-60Hz；

15、质保2年

序号23、天平1台

1. 具有坚固的金属机架，可实现过载保护

2. 内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求绿色环保

3. 最大称量值：220g

★4. 可读性 ：0.1mg

5. 重复性：0.1mg

6. 线性误差：0.2mg

7. 稳定时间：2s

8. 灵敏度温度漂移：2.0 ppm/℃

9. 应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量

10. 质保2年

序号24、细胞计数仪1台

1、20秒内检测样本中细胞浓度、活率、总数、直接分布、结团率、细胞圆度等参数，能够自动生成生长曲线与统计图表及相同功能叠加分析。

★2、采用500万像素彩色光学成像系统，具备自动优化成像功能

3、测量浓度范围：1×104-3×107/ml

★4、测量直径范围：5-180μm

5、样本体积：20μl

6、测量时间：5-20秒

7、活率测试范围：0-100％

8、光源：LED白光

9、测量细胞种类：各种传代细胞及原代细胞，干细胞，藻类，浮游生物，酵母细胞，白细胞等

10、分析参数：总细胞浓度，活细胞浓度，死细胞浓度，活率，平均细胞直径，平均细胞圆度，结团率；

11、配备独立软件分析系统, 软件系统通过电脑的分析处理不仅可以测量细胞浓度与活率,还可进一步分析细胞的形态学参数；

12、配备硬件安全密钥，有效管理系统操作及数据安全性；

13、针对结团细胞有颗粒测量模式，保证结团细胞计数的准确

14、测量结果自动保存，测量数据可输出为jpg, pdf及excel格式

15、软件带有统计分析功能，能绘制细胞生长曲线图、细胞直径分布图、细胞结团分布图及图像叠加功能；

16、配置要求：主机一台、软件一套，500个样本计数耗材。

17、质保2年。

三、商务要求（技术要求中已有相关说明的除外）

1、交货期：①进口产品自外贸合同签订生效之日起3个月内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。②国产产品自合同签订生效之日起1个月内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。（技术要求中另有说明的除外）

2、质保期：验收合格之日起，进口产品质保期不少于2年，国产产品质保期不少于2年。质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率）。一旦产品发生故障，应在不超过4小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。投标人应列出易损件的价格清单。软件的质保期即为免费服务期。（技术要求中另有说明的除外）

3、付款方式：详见“合同主要条款”中的“货款的支付”

4、售后服务：

（1）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。

（2）质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，中标人接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

5、技术支持：

中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

6、培训：

（1）中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

（2）中标人应提供相应的培训计划。

（3）中标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

7、安装调试（若需要安装调试）：

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装完成时间：接到用户通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（4）中标人应免费提供合同货物的安装服务。

（5）中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

8、验收：

（1）中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

（3）如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

（4）验收费用由产品中标人承担。

9、备品备件及耗材：投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

注：1、本项目中标示“进口”的相关仪器设备，采购人已按规定经过相关专家论证并向采购监管部门办理了相关手续。

2、上述采购货物中采购人推荐了部分产品或部件或配件的品牌型号，但采购人同时也欢迎投标人提供品牌档次及技术性能不低于推荐品牌型号的产品或部件或配件。

3、投标人须提供标明所投产品技术参数（指标）的技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），否则评标委员会无法核实技术参数（指标）的真实性，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担。

- 第五章  合同主要条款

格式一：浙江省政府采购合同（三方合同）

| 招标编号：0625-17215522 | 确认书：浙财采确[2017] 54546、54319号 |
| --- | --- |
| 浙江工商大学合同编号： | 浙江工商大学标书编号： |

甲方（采购人）：浙江工商大学

乙方（供应商）：

鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司

甲、乙双方根据           关于项目编号为          的标项           项目公开招标的结果，签署本采购合同。

一、货物内容及价格

1、货物名称和型号规格、数量、配置要求、价格：

金额单位：元

| 货物名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量和单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

（说明：本表对货物的有关事项不足以填写清晰的，应附列清单，并在本表中注明。）

（如有投标文件外的配置情况，请在合同后面附明细表）

2、上表所称合同总价，包括货物的运费、保险费、税费等全部费用。合同约定需对货物进行检测、安装和调试的，总价包括检测、安装和调试费用，合同另有约定的，从约定。

二、货物质量标准和要求

1、乙方交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量要求。

2、乙方交付的货物应当是最新生产的原装合格产品，进口商品应当是经商检合格的原装产品。软件产品需由乙方提供原厂知识产权证书及授权书。

三、货物的品质和权利担保责任

1、乙方应担保向甲方提供的货物的品质符合合同的约定，并符合国家和行业标准。

2、乙方应担保向甲方提供的货物不侵犯第三人的知识产权，且货物上不存在抵押、查封等权利限制。

3、乙方提供的货物不符合前条约定的质量标准和要求，或者违反本条前项规定的，乙方应当予以更换，因此构成迟延交货的，乙方应承担迟延的违约责任。

四、货物的交付及风险转移

1、乙方的交货期限为：       年    月    日。乙方提前交货的，应当在三日前通知甲方，并征得甲方同意。

2、乙方的交货方式依照下列第（1）目规定：

（1）一次性交货；

（2）分批交货。各批交货时间分别为：

第一批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第二批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第三批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第四批：        年     月     日前，交货内容为：               。

3、交货地点为：                                          。

4、货物的风险自于约定的交货地点交付于甲方并经甲方初步验收合格之时起转移于甲方。

五、货物设备的检验、安装调试和验收

1、乙方交货前，应按照招标文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付甲方，作为甲方验收和使用的技术依据。

2、乙方向甲方交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。

3、甲方对乙方提供的货物，依据招标文件规定的技术要求和国家规定的有关质量标准进行验收。乙方交货后，甲方需在五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在乙方送达约定地点，由甲方进行初步验收合格后，再行安装。安装调试应在不迟于甲方初步验收合格后       日内完成。安装调试完成后，由甲方进行最终验收，并签署验收合格证书。

4、甲方对乙方提供的货物的验收，并不能排除乙方依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。

5、乙方在对货物设备进行安装调试的过程中，应为甲方培训使用操作人员。

6、对技术复杂的货物，甲方可以请求国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。甲方根据其检测报告签署验收合格证书。

7、在乙方安装调试期间，发生货物损害的，由乙方承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。

六、第三人履行的禁止

非经甲方同意，乙方擅自转托他人交货的，甲方有权拒收。因此构成乙方迟延交货的，乙方应承担违约责任。

七、技术资料及保密义务

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2、未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。

八、质量保证及售后服务

1、乙方交付的货物，自交付验收合格或安装调试验收合格之日起     年内为质量保证期。（合同后附表中对产品质量保证期有特别规定的，从之）

2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，乙方应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证甲方的正常使用。乙方无法在上述期限内修复的，甲方有权选择下列方式之一处理：

（1）更换：由乙方承担所需费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议确定价格；

（3）退货：乙方应退还甲方已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求甲方支付修理费或服务费等费用。但因甲方人为原因造成的货物损害，不在此限。

4、乙方交付的货物从验收合格之日起30日内发生无法排除的障碍时，由乙方整机调换。

5、质保期届满后，乙方应当为货物提供维修服务，并可收取成本费。

6、为担保乙方交付的货物的质量，乙方在合同签定成立后，应向甲方交付质量保证金       ，存入甲方账户。[质量保证金在合同约定交货验收合格满（12）个月之日起5个工作日内无息退还，质量保证金的数额，硬件产品依合同总价款的百分之五计交，软件产品依百分之十计交]

质量保证金在合同约定货物交付验收合格或安装调试验收合格之日起12个月后，在未发生货物质量等问题的情况下，无息退还乙方。

乙方如因交付的货物存在质量瑕疵等，或者乙方存在其他违约情形，依法应承担违约金或赔偿责任时，甲方可以直接从质量保证金中扣减，并通知乙方。

九、货物包装及附件

1、乙方应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。

2、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。

十、货款的支付

甲方在下列第   1  项规定的期间内向乙方支付货款。乙方凭甲方签署的验收合格证明材料、质量保证金凭证及发票，向甲方结算，由甲方向核算中心发出支付令，由核算中心将货款打入乙方账户。

1、货物验收合格之日起 15   日内。

2、在       年     月    日之前。

十一、违约责任

1、甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方计付迟延部分货款万分之五的违约金。

甲方迟延验收货物的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

2、乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方计付迟延部分货款千分之一的违约金。

迟延交货期间超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的迟延造成的甲方损失的，甲方有权请求增加违约金数额。

3、乙方因交付的货物质量有瑕疵，或安装调试中出现质量不符合约定的情形的，应当采取更换、重作等补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

4、乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付退货部分货款百分之五的违约金。

5、除本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

十二、不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

十三、争议的解决

1、本合同为政府采购合同，在乙方提供的货物出现质量瑕疵、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方请求承担违约责任，并直接与乙方协商解决争议。

2、合同履行中发生争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同组成部分和生效要件

1、合同经甲乙双方及鉴证方签字盖章后生效。

2、招标文件、投标文件、承诺书作为本合同的组成部分。

3、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执一份，鉴证方执二份。

甲方（签章）：浙江工商大学             乙方（签章）：

住所地：杭州市下沙高教园区学正街18号 住所地：

开户行：工行高新支行                  开户行：

开户帐号：1202026209008930682         开户帐号：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人（签章）：                   委托代理人（签章）：

签署日期：        年     月    日     签署日期：      年    月    日

鉴证方（签章）：

住所地：

开户行：

开户帐号：

法定代表人或主要负责人：

鉴证日期：        年     月    日

格式二：浙江省政府采购合同（四方合同）

| 招标编号：0625-17215522 | 确认书：浙财采确[2017] 54546、54319号 |
| --- | --- |
| 浙江工商大学合同编号： | 浙江工商大学标书编号： |

甲方（采购人）：浙江工商大学

乙方（供应商）：

丙方（外贸代理商）：

鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司

甲、乙双方根据        关于项目编号为          的标项           项目公开招标的结果，签署本采购合同，并且乙方委托丙方代理进口本合同提供的进口商品。

一、货物内容及价格

1、货物名称和型号规格、数量、配置要求、价格：

金额单位：元

| 商品名称 | 型号配置 | 数量 （套） | 美元单价（USD） | 美元合计（USD） | 人民币单价（RMB） | 人民币合计（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币） |  |  |  |  |  |  |

（说明：本表对货物的有关事项不足以填写清晰的，应附列清单，并在本表中注明。）

（如有投标文件外的配置情况，请在合同后面附明细表）

2、上表所称合同总价，包括货物的运费、保险费、税费等全部费用。合同约定需对货物进行检测、安装和调试的，总价包括检测、安装和调试费用，合同另有约定的，从约定。

二、货物质量标准和要求

1、乙方交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量要求。

2、乙方交付的货物应当是最新生产的原装合格产品，进口商品应当是经商检合格的原装产品。软件产品需由乙方提供原厂知识产权证书及授权书。

三、货物的品质和权利担保责任

1、乙方应担保向甲方提供的货物的品质符合合同的约定，并符合国家和行业标准。

2、乙方应担保向甲方提供的货物不侵犯第三人的知识产权，且货物上不存在抵押、查封等权利限制。

3、乙方提供的货物不符合前条约定的质量标准和要求，或者违反本条前项规定的，乙方应当予以更换，因此构成迟延交货的，乙方应承担迟延的违约责任。

四、货物的交付及风险转移

1、乙方的交货期限为：       年    月    日。乙方提前交货的，应当在三日前通知甲方，并征得甲方同意。

2、乙方的交货方式依照下列第（1）目规定：

（1）一次性交货；

（2）分批交货。各批交货时间分别为：

第一批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第二批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第三批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第四批：        年     月     日前，交货内容为：               。

3、交货地点为：  浙江工商大学 甲方指定地点        。

4、货物的风险自于约定的交货地点交付于甲方并经甲方初步验收合格之时起转移于甲方。

五、货物设备的检验、安装调试和验收

1、乙方交货前，应按照招标文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付甲方，作为甲方验收和使用的技术依据。

2、乙方向甲方交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。

3、甲方对乙方提供的货物，依据招标文件规定的技术要求和国家规定的有关质量标准进行验收。乙方交货后，甲方需在五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在乙方送达约定地点，由甲方进行初步验收合格后，再行安装。安装调试应在不迟于甲方初步验收合格后       日内完成。安装调试完成后，由甲方进行最终验收，并签署验收合格证书。

4、甲方对乙方提供的货物的验收，并不能排除乙方依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。

5、乙方在对货物设备进行安装调试的过程中，应为甲方培训使用操作人员。

6、对技术复杂的货物，甲方可以请求国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。甲方根据其检测报告签署验收合格证书。

7、在乙方安装调试期间，发生货物损害的，由乙方承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。

六、第三人履行的禁止

非经甲方同意，乙方擅自转托他人交货的，甲方有权拒收。因此构成乙方迟延交货的，乙方应承担违约责任。

七、技术资料及保密义务

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2、未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。

八、质量保证及售后服务

1、乙方交付的货物，自交付验收合格或安装调试验收合格之日起     年内为质量保证期。（合同后附表中对产品质量保证期有特别规定的，从之）

2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，乙方应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证甲方的正常使用。乙方无法在上述期限内修复的，甲方选择下列方式之一处理：

（1）更换：由乙方承担所需费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议确定价格；

（3）退货：乙方应退还甲方已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求甲方支付修理费或服务费等费用。但因甲方人为原因造成的货物损害，不在此限。

4、乙方交付的货物从验收合格之日起30日内发生无法排除的障碍时，由乙方整机调换。

5、质保期届满后，乙方应当为货物提供维修服务，并可收取成本费。

6、为担保乙方交付的货物的质量，乙方在合同签定成立后，应向甲方交付质量保证金  （金额）   元，存入甲方账户。[质量保证金在合同约定交货验收合格满（12）个月之日起5个工作日内无息退还，质量保证金的数额，硬件产品依合同总价款的百分之五计交，软件产品依百分之十计交]

质量保证金在合同约定货物交付验收合格或安装调试验收合格之日起12个月后，在未发生货物质量等问题的情况下，无息退还乙方。

乙方如因交付的货物存在质量瑕疵等，或者乙方存在其他违约情形，依法应承担违约金或赔偿责任时，甲方可以直接从质量保证金中扣减，并通知乙方。

九、货物包装及附件

1、乙方应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。

2、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。

十、货款的支付

甲方在下列第 1 项规定的期间内支付货款。乙方凭甲方签署的验收合格证明材料、质量保证金凭证及丙方发票，向甲方结算，由甲方向核算中心发出支付令，由核算中心将货款打入丙方账户。

1、货物验收合格之日起    日内。

2、在       年     月    日之前。

十一、违约责任

1、甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方计付迟延部分货款万分之五的违约金。

甲方迟延验收货物的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

2、乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方计付迟延部分货款千分之一的违约金。

迟延期间超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的迟延造成的甲方损失的，甲方有权请求增加违约金数额。

3、乙方因交付的货物质量有瑕疵，或安装调试中出现质量不符合约定的情形的，应当采取更换、重作等补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

4、乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付退货部分货款百分之五的违约金。

5、出本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

十二：其它约定

1、丙方负责并对外签订合同，协助商谈运输方式、到货地点。负责代办《机电产品进口许可证》和《进出口货物征免税证明》。

2、丙方负责办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、到货后负责安装调试并送货上门。

3、甲方提供《机电产品许可证》和《进出口货物征免税证明》和其它进口必需的批件，并对其真实性负责。

4、如合同中的某项商品海关不同意免税进口，终止该项商品的合同执行。

十三、不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

十四、争议的解决

1、本合同为政府采购合同，在乙方提供的货物出现质量瑕疵、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方请求承担违约责任，并直接与乙方协商解决争议。

2、合同履行中发生争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同组成部分和生效要件

1、合同经甲乙丙三方及鉴证方签字盖章后生效。

2、招标文件、投标文件、承诺书作为本合同的组成部分。

3、本合同一式七份，甲方执三份，乙方执二份，丙方执一份，鉴证方执一份。

甲方（签章）：浙江工商大学             乙方（签章）：

住所地：杭州市下沙高教园区学正街18号 住所地：

开户行：工行高新支行                  开户行：

开户帐号：1202026209008930682         开户帐号：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人（签章）：                   委托代理人（签章）：

签署日期：        年     月    日     签署日期：      年    月    日

丙方（签章）：                         鉴证方（签章）：

住所地：                              住所地：

开户行：                              开户行：

开户帐号：                            开户帐号：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人（签章）：                   法定代表人或主要负责人：

签署日期：        年     月    日     鉴证日期：      年    月    日

格式三：浙江省政府采购合同（四方和三方合并一起的合同）

| 招标编号：0625-17215522 | 确认书：浙财采确[2017] 54546、54319号 |
| --- | --- |
| 浙江工商大学合同编号： | 浙江工商大学标书编号： |

甲方（采购人）：浙江工商大学

乙方（供应商）：

丙方（外贸代理商）：

鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司

甲、乙双方根据          关于项目编号为       的标项     项目公开招标的结果，签署本采购合同，并且乙方委托丙方代理进口本合同提供的进口商品。

一、货物内容及价格

1、货物名称和型号规格、数量、配置要求、价格：

金额单位：元

| 商品名称 | 型号配置 | 数量 （套） | 美元单价（USD） | 美元合计（USD） | 人民币单价（RMB） | 人民币合计（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币） |  |  |  |  |  |  |

（说明：本表对货物的有关事项不足以填写清晰的，应附列清单，并在本表中注明。）

2、上表所称合同总价，包括货物的运费、保险费、税费等全部费用。合同约定需对货物进行检测、安装和调试的，总价包括检测、安装和调试费用，合同另有约定的，从约定。

二、货物质量标准和要求

1、乙方交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量要求。

2、乙方交付的货物应当是最新生产的原装合格产品，进口商品应当是经商检合格的原装产品。软件产品需由乙方提供原厂知识产权证书及授权书。

三、货物的品质和权利担保责任

1、乙方应担保向甲方提供的货物的品质符合合同的约定，并符合国家和行业标准。

2、乙方应担保向甲方提供的货物不侵犯第三人的知识产权，且货物上不存在抵押、查封等权利限制。

3、乙方提供的货物不符合前条约定的质量标准和要求，或者违反本条前项规定的，乙方应当予以更换，因此构成迟延交货的，乙方应承担迟延的违约责任。

四、货物的交付及风险转移

1、乙方的交货期限为：    年    月   日。乙方提前交货的，应当在三日前通知甲方，并征得甲方同意。

2、乙方的交货方式依照下列第（ 1 ）目规定：

（1）一次性交货；

（2）分批交货。各批交货时间分别为：

第一批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第二批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第三批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第四批：        年     月     日前，交货内容为：               。

3、交货地点为：   浙江工商大学 甲方指定地点    。

4、货物的风险自于约定的交货地点交付于甲方并经甲方初步验收合格之时起转移于甲方。

五、货物设备的检验、安装调试和验收

1、乙方交货前，应按照招标文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付甲方，作为甲方验收和使用的技术依据。

2、乙方向甲方交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。

3、甲方对乙方提供的货物，依据招标文件规定的技术要求和国家规定的有关质量标准进行验收。乙方交货后，甲方需在五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在乙方送达约定地点，由甲方进行初步验收合格后，再行安装。安装调试应在不迟于甲方初步验收合格后   10    日内完成。安装调试完成后，由甲方进行最终验收，并签署验收合格证书。

4、甲方对乙方提供的货物的验收，并不能排除乙方依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。

5、乙方在对货物设备进行安装调试的过程中，应为甲方培训使用操作人员。

6、对技术复杂的货物，甲方可以请求国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。甲方根据其检测报告签署验收合格证书。

7、在乙方安装调试期间，发生货物损害的，由乙方承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。

六、第三人履行的禁止

非经甲方同意，乙方擅自转托他人交货的，甲方有权拒收。因此构成乙方迟延交货的，乙方应承担违约责任。

七、技术资料及保密义务

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2、未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。

八、质量保证及售后服务

1、乙方交付的货物，自交付验收合格或安装调试验收合格之日起     年内为质量保证期。（合同后附表中对产品质量保证期有特别规定的，从之）

2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，乙方应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证甲方的正常使用。乙方无法在上述期限内修复的，甲方选择下列方式之一处理：

（1）更换：由乙方承担所需费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议确定价格；

（3）退货：乙方应退还甲方已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求甲方支付修理费或服务费等费用。但因甲方人为原因造成的货物损害，不在此限。

4、乙方交付的货物从验收合格之日起30日内发生无法排除的障碍时，由乙方整机调换。

5、质保期届满后，乙方应当为货物提供维修服务，并可收取成本费。

6、为担保乙方交付的货物的质量，乙方在合同签定成立后，应向甲方交付质量保证金 （金额）   元，存入甲方账户。[质量保证金在合同约定交货验收合格满（12）个月之日起5个工作日内无息退还，质量保证金的数额，硬件产品依合同总价款的百分之五计交，软件产品依百分之十计交]

质量保证金在合同约定货物交付验收合格或安装调试验收合格之日起12个月后，在未发生货物质量等问题的情况下，无息退还乙方。

乙方如因交付的货物存在质量瑕疵等，或者乙方存在其他违约情形，依法应承担违约金或赔偿责任时，甲方可以直接从质量保证金中扣减，并通知乙方。

九、货物包装及附件

1、乙方应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。

2、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。

十、货款的支付

甲方在下列第  1   项规定的期间内支付货款。其中进口免税部分的货款共计人民币（金额）元，乙方凭甲方签署的验收合格证明材料、质量保证金凭证及丙方发票，向甲方结算，由甲方向核算中心发出支付令，由核算中心将货款打入丙方账户。国内采购部分的货款共计人民币（金额）元，乙方凭甲方签署的验收合格证明书、质量保证金凭证及发票，向甲方结算，由甲方向核算中心发出支付令，由核算中心将货款打入乙方账户。

1、货物验收合格之日起  15  日内。

2、在       年     月    日之前。

十一、违约责任

1、甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方计付迟延部分货款万分之五的违约金。

甲方迟延验收货物的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

2、乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方计付迟延部分货款千分之一的违约金。

迟延期间超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的迟延造成的甲方损失的，甲方有权请求增加违约金数额。

3、乙方因交付的货物质量有瑕疵，或安装调试中出现质量不符合约定的情形的，应当采取更换、重作等补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

4、乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付退货部分货款百分之五的违约金。

5、出本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

十二：其它约定

1、丙方负责并对外签订合同，协助商谈运输方式、到货地点。负责代办《机电产品进口许可证》和《进出口货物征免税证明》。

2、丙方负责办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、到货后负责安装调试并送货上门。

3、甲方提供《机电产品许可证》和《进出口货物征免税证明》和其它进口必需的批件，并对其真实性负责。

4、如合同中的某项商品海关不同意免税进口，终止该项商品的合同执行。

十三、不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

十四、争议的解决

1、本合同为政府采购合同，在乙方提供的货物出现质量瑕疵、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方请求承担违约责任，并直接与乙方协商解决争议。

2、合同履行中发生争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同组成部分和生效要件

1、合同经甲乙丙三方及鉴证方签字盖章后生效。

2、招标文件、投标文件、承诺书作为本合同的组成部分。

3、本合同一式七份，甲方执三份，乙方执二份，丙方执一份，鉴证方执一份。

甲方（签章）：浙江工商大学             乙方（签章）：

住所地：杭州市下沙高教园区学正街18号 住所地：

开户行：工行高新支行                  开户行：

开户帐号：1202026209008930682         开户帐号：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人（签章）：                   委托代理人（签章）：

签署日期：        年     月    日     签署日期：      年    月    日

丙方（签章）：                         鉴证方（签章）：

住所地：                              住所地：

开户行：                              开户行：

开户帐号：                            开户帐号：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人（签章）：                   法定代表人或主要负责人：

签署日期：        年     月    日     鉴证日期：      年    月    日

格式四：浙江省政府采购合同（有进口权的三方合同）

| 招标编号：0625-17215522 | 确认书：浙财采确[2017] 54546、54319号 |
| --- | --- |
| 浙江工商大学合同编号： | 浙江工商大学标书编号： |

甲方（采购人）：浙江工商大学

乙方（供应商）：

鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司

甲、乙双方根据               关于项目编号为          的标项         项目公开招标的结果，签署本采购合同，并且乙方代理进口本合同提供的进口商品。

一、货物内容及价格

1、货物名称和型号规格、数量、配置要求、价格：

金额单位：元

| 商品名称 | 型号配置 | 数量 （套） | 美元单价（USD） | 美元合计（USD） | 人民币单价（RMB） | 人民币合计（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币） |  |  |  |  |  |  |

2、上表所称合同总价，包括货物的运费、保险费、税费等全部费用。合同约定需对货物进行检测、安装和调试的，总价包括检测、安装和调试费用，合同另有约定的，从约定。

二、货物质量标准和要求

1、乙方交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量要求。

2、乙方交付的货物应当是最新生产的原装合格产品，进口商品应当是经商检合格的原装产品。软件产品需由乙方提供原厂知识产权证书及授权书。

三、货物的品质和权利担保责任

1、乙方应担保向甲方提供的货物的品质符合合同的约定，并符合国家和行业标准。

2、乙方应担保向甲方提供的货物不侵犯第三人的知识产权，且货物上不存在抵押、查封等权利限制。

3、乙方提供的货物不符合前条约定的质量标准和要求，或者违反本条前项规定的，乙方应当予以更换，因此构成迟延交货的，乙方应承担迟延的违约责任。

四、货物的交付及风险转移

1、乙方的交货期限为：     年    月   日。乙方提前交货的，应当在三日前通知甲方，并征得甲方同意。

2、乙方的交货方式依照下列第（  1 ）目规定：

（1）一次性交货；

3、交货地点为：                   。

4、货物的风险自于约定的交货地点交付于甲方并经甲方初步验收合格之时起转移于甲方。

五、货物设备的检验、安装调试和验收

1、乙方交货前，应按照招标文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付甲方，作为甲方验收和使用的技术依据。

2、乙方向甲方交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。

3、甲方对乙方提供的货物，依据招标文件规定的技术要求和国家规定的有关质量标准进行验收。乙方交货后，甲方需在五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在乙方送达约定地点，由甲方进行初步验收合格后，再行安装。安装调试应在不迟于甲方初步验收合格后   5  日内完成。安装调试完成后，由甲方进行最终验收，并签署验收合格证书。

4、甲方对乙方提供的货物的验收，并不能排除乙方依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。

5、乙方在对货物设备进行安装调试的过程中，应为甲方培训使用操作人员。

6、对技术复杂的货物，甲方可以请求国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。甲方根据其检测报告签署验收合格证书。

7、在乙方安装调试期间，发生货物损害的，由乙方承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。

六、第三人履行的禁止

非经甲方同意，乙方擅自转托他人交货的，甲方有权拒收。因此构成乙方迟延交货的，乙方应承担违约责任。

七、技术资料及保密义务

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2、未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。

八、质量保证及售后服务

1、乙方交付的货物，自交付验收合格或安装调试验收合格之日起      年内为质量保证期。（合同后附表中对产品质量保证期有特别规定的，从之）

2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，乙方应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证甲方的正常使用。乙方无法在上述期限内修复的，甲方有权选择下列方式之一处理：

（1）更换：由乙方承担所需费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议确定价格；

（3）退货：乙方应退还甲方已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求甲方支付修理费或服务费等费用。但因甲方人为原因造成的货物损害，不在此限。

4、乙方交付的货物从验收合格之日起30日内发生无法排除的障碍时，由乙方整机调换。

5、质保期届满后，乙方应当为货物提供维修服务，并可收取成本费。

6、为担保乙方交付的货物的质量，乙方在合同签定成立后，应向甲方交付质量保证金  （金额）  元，存入甲方账户。[质量保证金在合同约定交货验收合格满（12）个月之日起5个工作日内无息退还，质量保证金的数额，硬件产品依合同总价款的百分之五计交，软件产品依百分之十计交]

质量保证金在合同约定货物交付验收合格或安装调试验收合格之日起12个月后，在未发生货物质量等问题的情况下，无息退还乙方。

乙方如因交付的货物存在质量瑕疵等，或者乙方存在其他违约情形，依法应承担违约金或赔偿责任时，甲方可以直接从质量保证金中扣减，并通知乙方。

九、货物包装及附件

1、乙方应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。

2、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。

十、货款的支付

甲方在下列第   1  项规定的期间内支付货款。乙方凭甲方签署的验收合格证明书、质量保证金凭证及乙方发票，向甲方结算，由甲方向核算中心发出支付令，由核算中心将货款打入乙方账户。

1、货物验收合格之日起 30 日内。

十一、违约责任

1、甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方计付迟延部分货款万分之五的违约金。

甲方迟延验收货物的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

2、乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方计付迟延部分货款千分之一的违约金。

迟延期间超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的迟延造成的甲方损失的，甲方有权请求增加违约金数额。

3、乙方因交付的货物质量有瑕疵，或安装调试中出现质量不符合约定的情形的，应当采取更换、重作等补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

4、乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付退货部分货款百分之五的违约金。

5、出本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

十二：其它约定

1、乙方负责并对外签订合同，协助商谈运输方式、到货地点。负责代办《机电产品进口许可证》和《进出口货物征免税证明》。

2、乙方负责办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、到货后负责安装调试并送货上门。

3、甲方提供《机电产品许可证》和《进出口货物征免税证明》和其它进口必需的批件，并对其真实性负责。

4、如合同中的某项商品海关不同意免税进口，终止该项商品的合同执行。

十三、不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

十四、争议的解决

1、本合同为政府采购合同，在乙方提供的货物出现质量瑕疵、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方请求承担违约责任，并直接与乙方协商解决争议。

2、合同履行中发生争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同组成部分和生效要件

1、合同经甲乙二方及鉴证方签字盖章后生效。

2、招标文件、投标文件、承诺书作为本合同的组成部分。

3、本合同一式七份，甲方执三份，乙方执二份，鉴证方执一份。

甲方（签章）：                        乙方（签章）：

住所地：杭州市下沙高教园区学正街18号 住所地：

开户行：工行高新支行                  开户行：

开户帐号：1202026209008930682         开户帐号：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人（签章）：                   委托代理人（签章）：

签署日期：        年     月    日     签署日期：      年    月    日

鉴证方（签章）：

住所地：

开户行：

开户帐号：

法定代表人：

法定代表人或主要负责人：

鉴证日期：      年    月    日

- 第六章　投标文件格式

1.商务/技术/报价文件的外包装封面格式

商务/技术/报价文件

项目名称：浙江工商大学

食品流通安全检测学生科研创新平台

项目编号：0625-17215522

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 商务/技术/报价文件封面格式

正本/副本

商务/技术/报价文件

项目名称：浙江工商大学

食品流通安全检测学生科研创新平台

项目编号：0625-17215522

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.商务文件目录

（1）投标保证金交付凭证（一式二份。一份封装在商务文件中，一份单独提交。）；

（2）投标声明书（格式见第六章）；

（3）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（税费和社保费缴纳凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；

（5）营业执照副本复印件；

（6）年检后的税务登记证副本复印件；

（7）政府采购政策情况表（格式见第六章）；

（8）投标产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（9）投标产品列入环境标志产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（10）中小企业声明函（格式见第六章）及小型和微型企业的相关证明材料（如为小型和微型企业）；

（11）监狱企业的相关证明材料（如有）；

（12）投标人情况介绍；

（13）商务响应表（格式见第六章）；

（14）投标同类产品的销售业绩（以中标通知书或合同的复印件为准）（格式见第六章）；

（15）质保期满后设备重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（16）售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等；

（17）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（18）退还投标保证金申请书（不装订入投标文件，单独提供）（格式见第六章）；

（19）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

4.投标声明书格式

投标声明书

致：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的               项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 __90__日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

5.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

5.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人公章：

年    月    日

6.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

7.投标同类产品的销售业绩表格式

投标同类产品的销售业绩表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格型号 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供中标通知书或合同的复印件为准；合同中所示的货物须为本次所投产品的同类产品。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

8.质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表格式

质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格式可自行调整，但主要内容应保留。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

9.技术文件目录

（1）技术响应表（格式见第六章）；

（2）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（3）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（4）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（5）供货、安装、调试计划及人员安排；

（6）产品制造、验收标准和验收方法；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

10.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

注：投标人应根据投标设备的技术指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

11.设备配置清单格式

设备配置清单

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 设备（分项）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

12.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料。

13.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：___________

日期：_____年___月___日

14.开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                             项目编号：                             标项号：

单位：元

| 标项 | 货物名称 | 制造商 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 单价 | 投标报价（小计） | 交货期 | 保证金缴纳方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（投标总价）大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

15.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如有必要，每项设备可细分主机及标准附件、备品备件、专用工具等报价。

2、进口设备注明CIF价。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

16. 政府采购政策情况表格式

政府采购政策情况表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  | 小型/微型企业 |  | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  | 节能认证 证书编号 |  | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  | 制造商 |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致。

- 2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

- 4. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

17.中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
     1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
     2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

18.退还投标保证金申请书格式

退还投标保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的              招标项目（招标编号：        ）的投标，现申请退还该笔投标保证金。

| 申请人信息 | 投标单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额（小写）： ； （大写）： 人民币 |  |  |
|  | 投标保证金提交形式：□电汇 □转账支票 □汇票 |  |  |
| 退还账户信息及投标保证金金额 | 单位名称（盖章）： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 银行账号： |  |  |
|  | 税号： |  |  |
|  | 地址： |  |  |

注： 1、该“退还投标保证金申请书”原件可在投标时单独提供（请勿装订进投标文件中）。

2、为避免差错，表中信息请机打。

3、若中标，则开具发票类型为（打钩）1、□增值税普通发票；2、□增值税专用发票。