招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-174017205115/01

招标内容：64排螺旋CT等设备

采购单位：衢州市人民医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2017年11月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2017年11月22日

招标编号：0625-174017205115/01

1.     浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就64排螺旋CT等项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：

设备1：64排螺旋CT    壹套

设备2：16排螺旋CT    壹套

设备3：单板DR         壹套

设备4：乳腺DR         壹套

主要技术规格：详见第八章技术规格及配置要求

2.  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3.  	招标文件领购开始时间：自发布公告之日起

招标文件领购结束时间：2017年12月12日

获取招标文件方式：现场领购或邮购

招标文件领购地址：浙江省国际技术设备招标有限公司

招标文件售价：每份300元人民币或50美元；售后不退。邮购须另加50元人民币。

购买标书地点：浙江省国际技术设备招标有限公司1408室。

4.	投标截止时间（开标时间）：2017年12月13日10:30（北京时间）。

5.	开标地点：浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标厅。

6.     各投标商务必在开标前在中国国际招标网站 （www.chinabidding.com） 免费注册成功并通过年审。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联 系 人：林财，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860240，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：衢州市人民医院 地 址：衢州市钟楼底2号 联 系 人：张立刚 电 话：86-570-3055177 传 真：86-570-3055177 电子邮箱：52601802@qq.com 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：林财、马菊美 电 话：0086-571-85860240、85860232 传 真：0086-571-85860230 电子邮箱：lincai800@qq.com |
| 1.3 | 项目名称：衢州市人民医院采购64排螺旋CT等 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2017年 12 月 1 日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：1480万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。 *投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：项目现场落地价 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：项目现场落地价 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价）或CIP项目现场价（外币报价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币或美元等其他主要国际结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）投标人、投标人法定代表人及本次投标的授权代表近3年均无行贿犯罪记录。（提供“检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函”）。 2）提供所投产品国家食品药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料： |
| 15.1 | 1、投标保证金金额：人民币200000.00元整 2、投标保证金有效期：90天 |
| 15.3 | 投标保证金形式：电汇、转账支票、汇票、银行保函（建议电汇） 投标时提交保证金缴纳证明（电汇电子回单等） |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本5份，电子版一份（光盘或U盘）； |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3.3条）的部分。 2、招标文件第四章“投标文件格式”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本）。 |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-174017205115/01 2、项目名称：衢州市人民医院采购64排螺旋CT等 3、投标邀请的标题：采购64排螺旋CT等 4、投标文件递交至：浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标厅 5、在2017年12月13日10:30（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2017年12月13日10:30（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2017年12月13日10:30（北京时间） 开标地点：浙江省国际技术设备招标有限公司1412室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：如付款条件偏离，将增加投标总价的3%。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4（1）条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：参考技术规格或招标文件的其它部分规定的方法。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项偏离加该设备投标价格的1%；投标文件中未列出该设备分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。一般技术指标和配置偏离总计超过12项的将导致废标。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：不适用： |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按计价【2002】1980号文规定费率的80%向中标商收取。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |
| 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：衢州市人民医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 设备安装完成验收合格后支付90%合同款，其余10%在验收合格十二个月后支付。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | - 保质期 - 质保期：详见各设备“技术规格及配置要求”。终生免费维修，保证零配件供应8年。 - 终身维修，保修期内不收取任何费用，保修期外仅收取配件成本费。 - 保修期内开机率在95％以上（按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。如保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后响应时间≤1小时，并在24小时内派员到达买方现场实施维修，维修配件48小时内到货。 - 维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。 - 终身维修，保修期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费，提供国内维修点及零配件供应点。投标方必须承诺先维修再付款。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 - 技术支持 - 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 培训 - 现场培训：根据要求对使用人员进行应用培训、对维修工程师提供维修技术培训，使维修人员能对设备进行日常的维护保养及能排除一般故障，并向参加培训人员提供维修图纸、维修手册及维修软件密钥。 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试及验收 - 安装地点：衢州市人民医院，用户指定地点 - 安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 验收 - 医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。供货方应提供检测仪器及设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。 - 买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 交货 - 交货期：合同签订后1个月内。 - 交货地点：衢州市人民医院，用户指定地点。 - 其他价格 - 保质期后的维保费用及主要零部件单独报价。 |

适用于本合同的额外变动：不适用

- 第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为64排螺旋CT等，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称及数量 | 主要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备1：64排螺旋CT 壹套 设备2：16排螺旋CT 壹套 设备3：单板DR 壹套 设备4：乳腺DR 壹套 | 详见《III、技术规格及配置要求》 | 合同签订后1个月内 | 衢州市人民医院指定地点 |
| 2 | 中文技术资料全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

设备1：64排螺旋CT招标参数：

| 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称：64排128层螺旋CT |  |  |
| 二 | 基本要求： |  |  |
| 2.1 | 投标产品需提供CE或者FDA、及CFDA有效认证材料 |  |  |
| 三 | 设备技术要求及主要规格参数： |  |  |
| 3.1 | 机架系统 |  |  |
| 3.1.1 | 机架孔径：≥78cm，倾角：≥±30，可遥控 |  |  |
| 3.1.2 | 焦点到扫描野中心距离：≥59cm |  |  |
| 3.1.3 | 球管焦点到探测器的距离：≥108cm |  |  |
| 3.1.4 | 驱动方式：线性马达或气垫轴承 |  |  |
| 3.1.5 | 数据传输方式：射频信号传递 |  |  |
| *3.1.6 | 探测器排数为64排 |  |  |
| 3.1.7 | 探测器类型：稀土陶瓷固体探测器 |  |  |
| 3.1.8 | 探测器物理总数≥47104个 |  |  |
| 3.1.9 | 探测器物理宽度≥38mm |  |  |
| *3.1.10 | 机架内冷却方式：水冷 |  |  |
| 3.1.11 | 机架内置曝光参数显示，包括床位，机架倾斜角度, 心电信号等 |  |  |
| 3.1.12 | 机架内置一体化心电监控系统，无需外接监护仪 |  |  |
| 3.2 | 扫描床 |  |  |
| 3.2.1 | 床面水平移动范围：≥160cm |  |  |
| 3.2.2 | 最大可扫描范围：≥160cm |  |  |
| 3.2.3 | 床面最大水平移动速度：≥200mm/s |  |  |
| 3.2.4 | 最大垂直移床范围:≥51-92cm |  |  |
| 3.2.5 | 床面最大承重：≥200Kg |  |  |
| 3.2.6 | 最大承重下的移床精度：≥±0.25mm |  |  |
| 3.2.7 | 扫描附件床垫、头托：提供 |  |  |
| 3.3 | X线系统 |  |  |
| *3.3.1 | 高压发生率功率：≥80KW |  |  |
| 3.3.2 | 球管阳极热容量：≥8MHU，或者新型低热容量高散热率球管，热容量：≤1MHU |  |  |
| *3.3.3 | 球管阳极最大散热率：≥7.0MHU/min |  |  |
| 3.3.4 | 球管小焦点（IEC标准 60336）：≤0.7mm×0.7mm |  |  |
| 3.3.5 | 球管大焦点（IEC标准 60336）：≤0.9mm×1.1mm |  |  |
| 3.3.6 | 最小球管电流：≤20mA |  |  |
| 3.3.7 | 最大球管电流：≥600mA |  |  |
| 3.3.8 | 最大球管电压：≥140kv |  |  |
| 3.3.9 | 最小球管电压：≤70KV |  |  |
| 3.3.10 | 球管电压选择范围 5档 70Kv，80Kv，100Kv，120Kv，140Kv |  |  |
| 3.4 | 控制台 |  |  |
| 3.4.1 | 计算机内存：≥4GB，主频：≥4x2.66GHz， |  |  |
| 3.4.2 | 硬盘容量：≥147GB，图像存储量：（512×512不压缩）≥250,000幅 |  |  |
| 3.4.3 | 医学专用液晶超薄平面19寸显示器，分辨率：≥1280×1024，数量≥1台 |  |  |
| 3.4.4 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作 |  |  |
| 3.4.5 | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务 |  |  |
| 3.5 | 图像处理工作站 |  |  |
| *3.5.1 | 提供进口原厂工作站一套 |  |  |
| 3.5.2 | 计算机主频：≥4x3.3GHz |  |  |
| 3.5.3 | 硬盘容量: ≥1T，内存：≥24GB |  |  |
| 3.5.4 | 可储存图像（512×512不压缩）≥540000幅（512X512不压缩） |  |  |
| 3.5.5 | 医学专用液晶超薄平面显示器≥19寸，分辨率：≥1280×1024 |  |  |
| 3.6 | 扫描参数 |  |  |
| 3.6.1 | 最快扫描速度：≤0.33秒/360° |  |  |
| *3.6.2 | 探测器最薄物理单元：≤0.6mm |  |  |
| 3.6.3 | 心脏成像单扇区时间分辨率：≤165ms |  |  |
| 3.6.4 | 探测器Z轴数据采集系统通道数（DAS硬件）≥128 |  |  |
| 3.6.5 | 图像重建速度：≥16幅/秒（512×512矩阵） |  |  |
| 3.6.6 | 图像重建矩阵：≥512×512，显示矩阵：≥1024×1024 |  |  |
| 3.6.7 | 单次螺旋扫描最大范围：≥160cm |  |  |
| 3.6.8 | 螺旋扫描螺距范围：≥0.3～1.5，任意可调 |  |  |
| *3.6.9 | 具备FDA认证的迭代技术(提供FDA认证及描述) |  |  |
| 3.7 | 图像质量 |  |  |
| 3.7.1 | 空间分辨率（X,Y轴）：≥30LP/cm (0%MTF) |  |  |
| 3.7.2 | 低密度分辨率：≤5mm@0.3%, 13.1mGy |  |  |
| 3.7.3 | 各向同性分辨率：≤0.33mm |  |  |
| 3.7.4 | CT值范围：≥－1000Hu到＋3000Hu，扩展范围：≥－10000Hu到＋30000Hu |  |  |
| 3.8 | 临床应用软件 |  |  |
| 3.8.1 | 具备以下三维重建功能： 多平面重建MPR 任意曲面重建 最大密度投影MIP 最小密度投影MinP 表面三维重建3D SSD 组织透明化显示技术 具备器官融合、拆分技术 模拟手术刀 数字减影 |  |  |
| 3.8.2 | CT血管成像CTA |  |  |
| 3.8.3 | 一键式去骨功能 |  |  |
| 3.8.4 | CT电影 |  |  |
| 3.8.5 | 动态扫描CT时间密度曲线 |  |  |
| 3.8.6 | 具备以下功能软件： 肺纹理增强软件 低剂量肺扫描软件 容积伪影抑制软件 去金属、运动、颅骨等伪影软件 实时智能X线剂量调控软件 婴幼儿扫描专用软件包 肺结节评估分析软件 实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能 |  |  |
| 3.8.7 | 灌注成像软件 |  |  |
| 3.8.8 | 灌注成像部位要求：能满足脑、肺、肝、胰腺、肾等部位灌注成像 |  |  |
| 3.8.9 | 心脏扫描成像功能 |  |  |
| 3.8.10 | 心电门控系统 |  |  |
| 3.8.11 | 心脏成像一次注药自动触发造影剂跟踪软件 |  |  |
| 3.8.12 | 回顾性门控螺旋扫描技术 |  |  |
| *3.8.13 | 前瞻性心电门控扫描技术 |  |  |
| 3.8.14 | 主控台、工作站能显示和保存心电图信息 |  |  |
| 3.8.15 | ECG心电编辑软件, 应对心率不齐病人的心脏采集 |  |  |
| 3.8.16 | 心脏多期相重建预览 |  |  |
| 3.8.17 | 具备单点冠脉自动分析功能 |  |  |
| 3.8.18 | 具备心脏自动分离提取功能 |  |  |
| 3.8.19 | 具备冠脉提取功能 |  |  |
| 3.8.20 | 具备冠脉狭窄评价功能 |  |  |
| 3.8.21 | 具备冠脉DSA方式显示功能 |  |  |
| 3.8.22 | 具备冠脉斑块分析功能 |  |  |
| 3.8.23 | 具备冠脉钙化评估软件 |  |  |
| 3.8.24 | 心功能分析软件 |  |  |
| 3.8.25 | 高级血管分析和测量 |  |  |
| 3.8.26 | 结肠评估软件 |  |  |
| 3.8.27 | 鉴别未探查部位功能 |  |  |
| 3.8.28 | 虚拟灌肠和透明显示 |  |  |
| 3.8.29 | PET和CT的图像融合软件，对不同时间点的PET&CT的图像评估，计算肿瘤的增长率和体积的倍增时间，对不同时间点进行配准 |  |  |
| 3.8.30 | 具备肺肿瘤、结节分析软件 |  |  |
| 3.8.31 | 具备小结节实时互动多方位，MPR, VRT, MIP显示 |  |  |
| 3.8.32 | 具备提取结节、肿块功能，并提供病灶体积，WHO，RECIST值 |  |  |
| 3.8.33 | 具备体部肿瘤评估软件，包括淋巴结节的评估 |  |  |
| 3.8.34 | 具备肿块实时互动多方位，MPR, VRT, MIP显示 |  |  |
| 3.8.35 | 具备提取病灶功能，并提供病灶体积，WHO，RECIST值 |  |  |
| 四 | 其他要求 |  |  |
| 4.1 | 设备保修期：≥12个月 |  |  |
| 4.2 | 提供必要的扫描附件 |  |  |
| 4.3 | 省内具备固定售后服务网点及CT维修工程师 |  |  |
| *4.4 | 提供英文原版datasheet |  |  |

品目2：16排螺旋CT招标参数：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 设备名称：多层螺旋CT，物理探测器排数： 24排 |  |
| *1.2 | 机型：投标商应在满足技术指标要求前提下，提供2014年以后的新机型，并且与品目一为同品牌机型。 |  |
| 1.3 | 提供FDA或CE、及CFDA有效认证材料 |  |
| 二 | 主要技术参数要求 |  |
| 2．1 | 机架系统 |  |
| 2.1.1 | 机架孔径≥70cm |  |
| 2.1.2 | 机架机械倾角≥±30度 |  |
| 2.1.3 | 具备三维激光定位系统，精确度：≤1mm |  |
| 2.1.4 | 机架控制板：机架左右两侧均可控制床升降，水平移动和机架角度等 |  |
| 2.1.5 | 探测器类型：超高速稀土陶瓷探测器 |  |
| 2.1.6 | 探测器采集单元数：≥17664个 |  |
| 2.1.7 | 探测器采集最薄层厚（32层/圈图像采集模式）：≤0.6 mm |  |
| 2.1.8 | 滑环类型：低压滑环 |  |
| 2.1.9 | 机架上一键式可触摸显示屏，可显示KV，毫安，曝光时间扫描参数：具备 |  |
| 2.1.10 | 机架上显示床位，机架倾斜角度：具备 |  |
| 2.1.11 | 机架上呼吸控制专用指示灯(非X线暴光指示灯)：具备 |  |
| 2.1.12 | 焦点至扫描野等中心距离：≤53.5cm |  |
| 2.1.13 | 焦点至探测器距离：≤94.0cm |  |
| 2.2 | 扫描床系统 |  |
| 2.2.1 | 床垂直升降最低和最高位置：最低≤45cm，最高≥83cm |  |
| 2.2.2 | 床水平移动最大速度：≥100mm/s |  |
| 2.2.3 | 床面可扫描范围：≥160 cm |  |
| 2.2.4 | 床水平移动精度：≤±0.25mm/200kg（最大载重条件） |  |
| 2.2.5 | 扫描床最大载重量：≥200kg（±0.25mm移床精度） |  |
| 2.2.6 | 床旁控制脚闸：具备 |  |
| 2.2.7 | 扫描附件床垫、头托：提供 |  |
| 2.3 | X线系统 |  |
| 2.3.1 | 球管阳极热容量：≥5MHU |  |
| 2.3.2 | 球管最大输出电流：≥345mA |  |
| 2.3.3 | 球管最大电压：≤130KV |  |
| 2.3.4 | 球管最小电压：≤80KV |  |
| 2.3.5 | 球管大焦点：≤0.8mm×0.7mm |  |
| 2.3.6 | 球管小焦点：≤0.8mm×0.5 mm |  |
| 2.3.7 | 高压发生器功率：≥50kW |  |
| 2.4 | 主控制台 |  |
| 2.4.1 | 计算机CPU：≥4核、内存：≥8.0GB |  |
| 2.4.2 | 重建矩阵：≥512×512 显示矩阵：≥1024×1024 |  |
| 2.4.3 | 计算机硬盘容量：≥680GB 硬盘存储量：≥1,000,000幅（512×512无压缩图像） |  |
| 2.4.4 | 处理功能：具备扫描、重建、显示、查询、存储、打印等操作 |  |
| 2.4.5 | 高分辨率逐行扫描显示器：≥1024×1280 LCD，≥19寸 |  |
| 2.4.6 | DICOM3.0图像格式，符合DICOM标准的工作列表、存储、传输、查询、打印、工作单（worklist）等功能：提供 |  |
| 2.5 | 图像处理工作站 |  |
| *2.5.1 | 要求各厂家必须提供原厂独立影像处理工作站 |  |
| 2.5.2 | 计算机主频：≥4 x 3.3GHz，内存：≥24GB |  |
| 2.5.3 | 高分辨率专业显示器：≥1920×1200 LCD，≥24寸 |  |
| 2.5.5 | 图像在主机和工作站之间传输功能：具备双向传输的功能 |  |
| 2.5.6 | 工作站符合DICOM3.0标准，具有重建、显示、查询、存储、打印等功能 |  |
| 2.6 | 扫描参数 |  |
| *2.6.1 | 扫描时间：≤0.6s/360度 |  |
| *2.6.2 | 扫描图像层数：≥32层图像/360度(提供32层CFDA第三方检测报告) |  |
| 2.6.3 | 最薄探测器物理厚度：≤0.6mm |  |
| 2.6.4 | 图像重建时间：≥16幅/秒 |  |
| 2.6.5 | 扫描视野：≥50cm |  |
| 2.6.6 | 定位扫描长度：≥160cm，具备后前、前后、左右侧位 |  |
| 2.6.7 | 最长连续扫描时间：≥100秒 |  |
| 2.6.8 | 最大连续扫描范围：≥160cm |  |
| 2.6.9 | 螺距连续可调：具备，螺距最小变量≤0.1 |  |
| 2.6.10 | 最大螺距：≥2.0 |  |
| 2.6.11 | 具备迭代技术(GE提供VEO；西门子提供IRIS；飞利浦提供IMR；东芝提供AIDR) |  |
| 2.7 | 图像质量 |  |
| *2.7.1 | 空间分辨率：≥17.5 LP/CM（0% MTF，X-Y轴） |  |
| 2.7.2 | 密度分辨率：≤5mm@3% |  |
| 2.7.3 | CT值扩展软件：可将CT值扩展至-10000到+30000，便于高密度物体观察 |  |
| 2.8 | 临床应用功能 |  |
| 2.8.1 | 具备以下三维重建功能： 多平面重建和曲面重建 最大密度投影 最小密度投影 表面三维SSD重建 高级容积漫游VRT 模拟手术刀功能 透明技术 |  |
| 2.8.2 | 血管CTA：具备 |  |
| 2.8.3 | 实时自动造影剂跟踪(一次注射扫描)：在血管内造影剂浓度达到设定值后控制台自动触发增强扫描。 |  |
| 2.8.4 | 具备以下功能软件： 实时剂量调节软件 运动伪影校正软件 容积伪影校正软件 低剂量肺扫描 组织结节测量软件 肺纹理增强软件 CT电影 |  |
| 2.8.5 | 智能呼吸控制语音提示：具备 |  |
| 2.8.6 | 虚拟摄片和不对称不规则摄片编排：具备 |  |
| 2.8.7 | 儿童低剂量成像软件和扫描序列(具备80KV低电压)：具备 |  |
| 2.8.8 | 不同病人的扫描图像可以在同一屏上分屏电影回放对比观察：具备 |  |
| 2.8.9 | 多感兴趣区时间密度曲线自动分析软件：具备 |  |
| 2.8.10 | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建，可以在一个扫描方案中预置多达8种不同算法的重建任务。 |  |
| 2.8.11 | 提供直接三维高级重建功能：扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。不需先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP |  |
| 2.8.12 | 一键式千伏调整：扫描前一键式自动调整KV，大幅降低扫描剂量 |  |
| 2.8.13 | 一键式智能扫描流程：一键式图像化显示复杂扫描流程，导航扫描步骤，自动优化扫描 |  |
| 三 | 其它要求 |  |
| 3.1 | 设备保修期：12个月 |  |
| 3.2 | 提供必要的扫描附件 |  |
| 3.3 | 省内具备固定售后服务网点及CT维修工程师 |  |
| *3.4 | 提供原版datasheet |  |

设备3：DR招标参数：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| *1.1 | 配置要求：单板DR壹台，要求配胸片架和电动升降床及一块35×43cm无线平板。 |  |
| 1.2 | 用途：用于头颅.脊柱.四肢.胸部.腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统。 |  |
| 1.3 | 提供FDA或CE、及CFDA有效认证材料。 |  |
| *1.4 | 投标产品需与品目一、二为同一品牌。 |  |
| 二 | 技术参数及配置要求 |  |
| 2.1 | X线球管 |  |
| *2.1.1 | 悬吊式机架 |  |
| *2.1.2 | 阳极热容量：≥ 750KHU |  |
| *2.1.3 | 球管焦点：≤ 0.6/1.0mm |  |
| 2.1.4 | 可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距具备 |  |
| 2.1.5 | 球管架垂直运动距离：≥180厘米 |  |
| 2.1.6 | 近台彩色触摸屏, 用于曝光条件选择、显示和修改 |  |
| 2.2 | 高压发生器 |  |
| 2.2.1 | 高频逆变式高压发生器频率：≥100KHZ |  |
| 2.2.2 | 高压发生器功率：≥ 65KW |  |
| 2.2.3 | 最大mAs：≥800mAs |  |
| 2.2.4 | 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 |  |
| 2.3 | 无线平板探测器 |  |
| *2.3.1 | 探测器结构：碘化铯/非晶体硅 |  |
| 2.3.2 | 探测器有效尺寸：≥34.5×42.5cm |  |
| 2.3.3 | 像素尺寸：≤148um |  |
| *2.3.4 | 采集灰阶度：≥16bits |  |
| 2.3.5 | 空间分辨率：≥3.4lp/mm |  |
| 2.3.6 | 采集距阵：≥ 2850X2350 |  |
| 2.3.7 | 探测器重量：≤ 3.5公斤 |  |
| 2.4 | 电动拍摄床 |  |
| 2.4.1 | 床面高度电动调节范围：51.5cm-95.5cm |  |
| 2.4.2 | 床面纵向移动范围：≥ ± 48cm |  |
| 2.4.3 | 床面横向移动范围： ≥ ± 14cm |  |
| 2.4.4 | 垂直式脚触开关控制床体的高度升降及床面的锁定及释放 |  |
| 2.4.5 | 滤线栅，栅比：≥10:1，栅密度：≥ 80lp/cm |  |
| 2.4.6 | 最大承重量：≥ 300kg |  |
| 2.5 | 胸片架 |  |
| 2.5.1 | 胸片架可电机驱动高度变化范围： 33cm-173cm. |  |
| 2.5.2 | 滤线栅栅比≥10:1 |  |
| 2.5.3 | 滤线栅栅密度≥ 80lp/cm |  |
| 2.5.4 | 配置侧面手柄和顶侧手柄：具备 |  |
| 2.5.5 | X线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动：具备 |  |
| 2.6 | 系统操作台 |  |
| 2.6.1 | 多频分解图像处理功能：具备 |  |
| 2.6.2 | 采用菜单驱动和鼠标操作的窗口式操作系统：具备 |  |
| 2.6.3 | 主机机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置：具备 |  |
| 2.6.4 | 预设器官程序选择, 窗宽窗位调整, 水平和垂直图像镜像, 图像旋转, AP和PA 定位标记, 图像放大, 边缘增强, 噪点抑制：具备 |  |
| 2.6.5 | 配置标准DICOM Print和DICOM send接口 ：具备 |  |
| 2.6.6 | 硬盘容量：≥ 500G |  |
| 2.6.7 | 可存储图像数量：≥ 10,000幅 |  |
| 2.6.8 | 显示器：≥19英寸 |  |
| 三 | 其它要求 |  |
| 3.1 | 设备保修期：12个月 |  |
| 3.2 | 提供必要的扫描附件 |  |
| 3.3 | 省内具备固定售后服务网点及CT维修工程师 |  |
| *3.4 | 提供原版datasheet |  |

设备4：乳腺DR招标参数：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：全数字化平板乳腺X线摄影、早期妇女乳腺疾病普查, 乳腺疾病诊断、乳腺穿刺活检及乳腺断层摄影等。 |  |
| 1.2 | 提供 产品CE或FDA有效认证材料，和CFDA有效认证材料 |  |
| 二 | 技术参数和配置要求 |  |
| 2.1 | 高压发生器 |  |
| 2.1．1 | 发生器类型：高频逆变式 |  |
| 2.1.2 | 功率：≥5KW |  |
| 2.1.3 | 最小曝光电压：≤23Kv |  |
| 2.1.4 | 最小mAs：≤2mAs |  |
| *2.1.5 | 最大mAs：≥600 mAs |  |
| 2.2 | X线球管 |  |
| *2.2.1 | 阳极材料：钼钨或钼铑双靶 |  |
| 2.2.2 | 球管焦点：小焦点0.1mm，大焦点0.3mm |  |
| 2.2.3 | 阳极转速：≥8000rpm/min |  |
| 2.2.4 | 球管热容量：≥2000KHu |  |
| 2.2.5 | 阳极热容量：≥160KHU |  |
| 2.2.6 | 滤过材料：≥2种（列出材料名称） |  |
| 2.2.7 | 准直器：：自动照射野跟踪 |  |
| 2.2.8 | 最大mA：≥165mA |  |
| 2.3 | 立式摄影系统 |  |
| 2.3.1 | 机架结构：开放式C型臂设计（非圆型臂） |  |
| 2.3.2 | 摄影平台调节高低：≥80cm |  |
| 2.3.3 | 摄影臂旋转角度：≥360º |  |
| 2.3.4 | 具备镜向角度记忆功能，可一键式摆位，快捷准确 |  |
| 2.3.5 | SID：≥65cm |  |
| 2.3.6 | 两对可控制压迫板及摄影臂运动的脚踏板：具备 |  |
| 2.3.7 | 机架两边具有升降、旋转电动控制按钮 |  |
| 2.4 | 平板探测器 |  |
| *2.4.1 | 探测器材料：非晶硒平板探测器 |  |
| 2.4.2 | DQE at 1 lp/mm：≥50% |  |
| *2.4.3 | 探测器有效成像野：≥24*30cm |  |
| 2.4.4 | 平板有效像素：≥900万 |  |
| 2.4.5 | 平板像素大小：≤85 μm |  |
| 2.4.6 | 空间分辨率：≥5lp/mm |  |
| 2.4.7 | AEC探测：能够自动识别乳腺覆盖区域，并对整个乳腺探测区域进行投照剂量的探测 |  |
| 2.5 | 压迫系统 |  |
| 2.5.1 | 压迫方式：手动和电动 |  |
| 2.5.2 | 曝光后自动解压：具备 |  |
| 2.5.3 | 智能压迫，可在到达最适宜的压力时自动停止压迫：具备 |  |
| 2.5.4 | 压迫板：≥2个,标准: 18x24 cm, 24x30 cm各一 |  |
| 2.6 | 滤线栅 |  |
| 2.6.1 | 具备数字滤线栅技术：可识别散射线干扰 |  |
| 2.6.2 | 滤线栅栅比：≥5:1 |  |
| 2.6.3 | 滤线栅栅密度：≥30 lp/cm |  |
| 2.7 | 低剂量技术 |  |
| 2.7.1 | 具备乳腺专用低剂量技术，提供不损失图像质量情况下有效降低辐射剂量值（提供CFDA检测报告作为依据） |  |
| 2.8 | 图像采集工作站 |  |
| 2.8.1 | 曝光参数设置与图像采集一体式操作界面 |  |
| 2.8.2 | 硬件要求：3.6GHz*4，内存≥12GB，硬盘≥2TB, 监视器≥19英寸，DVD刻录 |  |
| 2.8.3 | 图像灰度:≥14 Bit |  |
| 2.8.4 | 图像存储容量≥20000幅 |  |
| 2.8.5 | 诊断图像显示时间≤20秒 |  |
| 2.8.6 | 病人数据可手动输入，也可通过DICOM Worklist从HIS/RIS中直接获取 |  |
| 2.8.7 | 开放DICOM 3.0通用数字接口 |  |
| 2.8.8 | 可根据乳腺厚度分级预设曝光参数（最精细为10mm/级） |  |
| 2.8.9 | 具备一键成像功能，直接点击曝光按钮获取图像，无需选择摆位体位 |  |
| 2.8.10 | 可在采集工作站上同时浏览CT/MR/US等设备图像 |  |
| 2.8.11 | 检查过程中可随时自由插入或添加新的投照位 |  |
| 2.8.12 | 具备通过软件界面设置最大安全压力值功能 |  |
| 2.8.13 | 具备自由预设多个不同检查流程满足各种临床应用（如筛查、诊断、活检、单侧摄影等） |  |
| 2.8.14 | 具备多种过滤条件对数据库病人资料进行过滤选择功能 |  |
| 2.8.15 | 具备专用于女性乳腺图像的处理程序 |  |
| 2.8.16 | 具备专用于带假体图像的处理方式 |  |
| 2.8.17 | 具备多等级对比度/亮度图像处理 |  |
| 2.9 | 诊断报告工作站 |  |
| 2.9.1 | 2台显示器，要求分辨率：≥2K X 2.5K |  |
| 2.9.2 | 可进行光盘刻录 |  |
| 2.9.3 | 具备锐化/增强图像的边缘功能 |  |
| 2.9.4 | 图像窗宽窗位一键复原： |  |
| 2.9.5 | 图像全像放大、局部放大、全屏显示功能：具备 |  |
| 2.9.6 | 图像垂直翻转、水平翻转：具备 |  |
| 2.9.7 | 系列层叠/平铺图像：具备 |  |
| 2.9.8 | 可自定义挂片协议：具备 |  |
| 2.9.9 | 图片输出格式：BMP/JEPG/GIF/TIF |  |
| 2.9.10 | 图像测量标注功能：尺寸校正、长度测量、角度测量、面积测量、高度差测量、宽度差测量、任意差距测量； 标注箭头、直线、折线、矩形框、圆角框、文字 |  |
| 2.9.11 | 具备标准DICOM SCP功能，可以通过网络获取CT/MR主机的标准DICOM图像，可同时接受其他设备标准DICOM图像 |  |
| 2.9.12 | PACS图像调阅：具备 |  |
| 2.9.13 | 图像输入及输出标准：DICOM3.0 |  |
| 2.10 | 平板三维立体活检系统 |  |
| *2.10.1 | 提供基于平板技术上的一体化三维立体介入活检系统：不接受CCD模式 |  |
| 2.10.2 | 平板诊断和平板三维介入活检在同一个采集工作站上完成，无需其他额外工作站即可完成活检图像的采集、传输和处理； |  |
| 2.10.3 | 具备遥控球管旋转：快速完成正负角度两次曝光，立体定位图像的采集一次按键即可完成 |  |
| 2.10.4 | 介入活检方式：垂直和平行压迫板方向均可穿刺病灶 |  |
| 2.10.5 | 介入活检定位精度：≤+/-1mm |  |
| 2.10.6 | 活检针进针精确度：≤0.1mm |  |
| 2.10.7 | 数字显示进针位置：具备 |  |
| 2.10.8 | 针架自动移动至靶点位置（非手动移动）：具备 |  |
| 2.10.9 | 单次可选靶点数：≥8个 |  |
| 2.10.10 | 可进行介入活检前后的图像比照显示，查看病灶位置是否穿刺精确：具备 |  |
| 2.10.11 | 立体定位模式下可用压迫方式(手动压迫/电动压迫/自动压迫)：具备 |  |
| 2.10.12 | 目标点X、Y、Z轴位置计算机自动计算：具备 |  |
| 2.10.13 | 数字化局部活检尺寸（压迫板窗口）：≥ 52×42mm |  |
| 2.10.14 | 垂直位活检尺寸：≥50×40×100mm |  |
| 2.10.15 | 水平位活检尺寸：≥50×40×50mm |  |
| 2.10.16 | 活检分辨率：≥5.5lp/mm |  |
| 2.10.17 | 安全性能：防止在活检过程中乳房的细微移位，防止针与底板的碰触，防止持针架与任何其它部件的碰触 具备 |  |
| 2.10.18 | 右键局部放大镜功能：具备 |  |
| 2.11 | 三维数字乳腺断层融合摄影功能 |  |
| *2.11.1 | 具备三维数字乳腺断层融合摄影功能（提供CFDA证书） |  |
| 2.11.2 | 断层摄影球管旋转角度：≥±20° |  |
| 2.11.3 | 断层摄影采集时间：≤30s |  |
| 2.11.4 | 断层采集曝光次数：≥20次 |  |
| 2.11.5 | 按一次曝光键完成断层图像采集，球管自动回到起始位置：具备 |  |
| 2.11.6 | 任意压迫体位角度范围：≥±90° |  |
| 2.11.7 | 图像重建时间：≤70s |  |
| 2.11.8 | 断层图像层厚：≤1mm |  |
| 2.11.9 | 断层图像容量：≥10MB |  |
| 2.11.10 | 断层图像电影回放功能：具备 |  |
| 2.11.11 | 同时显示断层图像和两维图像：具备 |  |
| 三 | 其它要求 |  |
| 3.1 | 设备保修期：12个月 |  |
| 3.2 | 提供必要的扫描附件 |  |
| 3.3 | 省内具备固定售后服务网点及CT维修工程师 |  |
| *3.4 | 提供原版datasheet |  |