# 绍兴袍江新区空气质量自动监测站新建项目

# （招标编号:CGSHZJ-2018-N001509-1）

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

# 件

| 采 购 人： | 绍兴袍江经济技术开发区环境监察大队 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 绍兴明晨建设项目管理有限公司 |
| 监 督 单 位： | 绍兴袍江经济技术开发区管理委员会 |
| 绍兴市财政局 二○一八年一月 |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

绍兴明晨建设项目管理有限公司受绍兴袍江经济技术开发区环境监察大队委托，就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：CGSHZJ-2018-N001509-1       采购组织类型：分散委托采购

二、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 序号 | 招标项目名称及数量 （详见招标文件） | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴袍江新区空气质量自动监测站新建项目1项，包括PM10监测仪、PM2.5监测仪、NO-NO2-NOx分析仪、SO2分析仪、CO分析仪、O3分析仪、校准系统（动态校准仪/零气发生器）、气象五参数、VOCs（挥发性有机物）监测仪、系统集成、站房、运维4年（全包，含电费、光纤费用等）等。 | 7500000 | 75000 |
| 注：供应商应承担系统安装后到验收合格前的期间工作，其价格计入投标总价。 |

三、供应商的资格要求

1. 符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2.本项目不接受联合体投标。

四、资格审查方式：

1.资格后审。

2、法定代表人授权委托人必须是本单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该委托人的社保证明（如授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明）。

五、报名：

1.报名及招标文件获取时间：2018年1月3日 至 2018年1月12日 (双休日及法定节假日除外）网上自助报名或招标代理机构现场报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。(不接受电话报名)。招标文件售价：每份现金500元，售后不退。

现场报名时提交以下资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件加盖公章；

（2）法定代表人授权委托书；

2.采购文件发售截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许获取，截止时间为2018年1月24日16 :30时之前。

3.招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购云平台，并在招标公告及更正公告页面中下载。

六、投标截止时间及地点：供应商应于2018年1月25日9时30分以前将投标文件密封送交到绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心415室，逾期送达作无效投标处理。

七、开标时间及地点：2018年1月25日9时30分在绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心415室开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

八、投标保证金：供应商应在投标报名前(以保证金到账时间为准)交至绍兴明晨建设项目管理有限公司（开户名称: 绍兴明晨建设项目管理有限公司，账号:7334310182600022735，开户银行:中信银行绍兴城东支行）。投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式交纳，投标人在汇款到账后次日自行登录浙江政府采购网网上报名操作(投标保证金交到上述指定账号，凭银行缴款凭证到绍兴明晨建设项目管理有限公司换取收款收据，开标时需提供有绍兴明晨建设项目管理有限公司开出的保证金收款收据)。

九、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn和http://www.sxztb.gov.cn

十、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：绍兴市延安路259号建设大厦11楼招标代理室；联系人：洪开；联系电话：0575-88313149。投诉受理地点：绍兴市财政局；联系电话：0575-85209807。

十一、联系方式：

采购人名称：绍兴袍江经济技术开发区环境监察大队

联 系 人：宋建海             联系电话：13735276671

采购代理机构名称：绍兴明晨建设项目管理有限公司

采购代理机构地点：绍兴市延安路259号建设大厦11楼

联 系 人：洪开             联系电话：13625751515

传    真：0575-88313149

监督部门：绍兴袍江经济技术开发区管理委员会

监督联系电话：0575-88132118

十二、供应商注册：

参与绍兴市政府采购活动的供应商，可通过浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入浙江省政府采购供应商库。

绍兴袍江经济技术开发区环境监察大队

绍兴明晨建设项目管理有限公司

2018年1月3日

第二部分 供应商须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴袍江新区空气质量自动监测站新建项目 项目的实施规模、范围：进行绍兴袍江新区空气质量自动监测站新建项目的供货、安装、调试、验收、培训等，详见招标文件 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 3 | 投标保证金金额：详见招标公告 收款单位：绍兴明晨建设项目管理有限公司 开户银行：中信银行绍兴城东支行，帐号：7334310182600022735 |
| 4 | 投标文件份数：正本一份、副本六份，另提供商务文件光盘或U盘一份。 |
| 5 | 合同履约保证金金额为：合同总价的10% |
| 6 | 现场踏勘：供应商自行组织现场踏勘。 |
| 7 | 投标文件接收单位：绍兴明晨建设项目管理有限公司 投标文件送达地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心415室 商务文件资料（含商务文件光盘或U盘）、技术文件资料必须单独封装。 |
| 8 | 投标截止时间：2018年1月25日9时30分。 |
| 9 | 开标时间：2018年1月25日9时30分。 开标地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心415室 |
| 10 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人。 |
| 11 | 中标单位需支付以下费用（领取中标通知书前交纳），并在投标报价中自行考虑： 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费： 以中标通知中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）的78.2%执行。收费标准：中标金额在100万以下部分为1.5%，100万到500万部分为1.1% ② 招标代理服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳招标代理服务费。 公司名称：绍兴明晨建设项目管理有限公司 开户行：中信银行绍兴城东支行 账 号：7334310182600022735 招标代理服务费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。 |
| 注：排名第一的预中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |

注：

- 投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在投标截止日七天前向招标人（招标代理单位）书面反映，招标人（招标代理单位）向各投标人作出书面答复补充，并与招标文件同具相应法律效应，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

- 为维护绍兴市招投标交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

- 凡参加本次招标的投标单位均视作认同本次招标的各项约定事宜(包括投标人资格、技术参数、相关日期、定标方式等)；投标人不得以各类约定事宜提出质疑。

4、报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “采购机构”系指组织本次采购的单位(采购人、采购代理机构)。

2.2 “供应商”或“投标单位”系指向采购机构提交投标文件的单位。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

2.7　本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，供应商也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖供应商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标项供应商或实质性响应招标文件的供应商不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3 本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的预算金额。

4. 投标委托

法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明原件(原件：本人身份证原件、户口本原件、本人驾驶证原件等)。如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明原件(原件：本人身份证原件、户口本原件、本人驾驶证原件等)。

5. 投标费用

供应商应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。中标供应商需支付采购代理服务费。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

6.2招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等通知采购人，但通知不得迟于招标答疑时使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有供应商。

6.3招标文件的修改

6.3.1在投标截止时间前规定时间内，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有供应商，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。供应商应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。在这种情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料（含商务文件光盘或U盘）”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1 “商务文件资料（含商务文件光盘或U盘）”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3投标报价明细表（格式见第六部分附件）；

2.1.4供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

2.1.5商务文件光盘或U盘1份。

以上文件组成“商务文件资料（含商务文件光盘或U盘）”。供应商在“商务文件资料（含商务文件光盘或U盘）”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件)；

2.2.2法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.3 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章，投标时需提供原件）；

2.2.4相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；

2.2.5投标产品详细配置清单（格式见第六部分附件）；

2.2.6技术偏离表（格式见第六部分附件）；

2.2.7技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，距采购人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺；

2.2.8优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.9提供相关成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）（如有/格式自拟）；

2.2.10供应商情况介绍；

2.2.11投标承诺书（格式见第六部分附件）

2.2.12未尽事宜请各投标单位按评分细则相关要求制作(重要)；

2.2.13供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。供应商在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

供应商不按招标文件的要求提供的投标文件，将视为没有实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

注：复印件应加盖供应商公章。

3. 投标报价

3.1供应商应按招标文件中《开标一览表》、《投标报价明细表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4. 投标保证金

4.1 供应商须在报名时提供投标须知前附表中列明的投标保证金。否则，其投标视作无效投标处理。

4.2 保证金形式：应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

4.3 未中标单位，其保证金在中标通知书发出后五个工作日内凭单位出具的企业收款收据无息退还。

4.4中标单位将合同原件备案后，中标单位的投标保证金凭单位出具的企业收款收据无息退还。

4.5保证金不计息。保证金退还本市以转账方式支付，外地以电汇或汇票方式支付。

4.6 出现下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

4.6.1报名后无故不参加投标的；

4.6.2供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

4.6.3中标单位未按规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.6.4修改或拒绝接受已经确定的条款。

5.投标文件的有效期

5.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6.投标文件的份数和规定

6.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

6.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料（含商务文件光盘或U盘）”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“技术文件资料”或“商务文件资料（含商务文件光盘或U盘）”。

6.3投标文件一式七份，其中正本一份，副本六份，另提供商务文件光盘或U盘一份。

6.4投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，供应商应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

6.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6.7供应商应认真阅读招标文件中所有的内容。如果供应商编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被采购人拒绝。

7. 投标文件的密封、盖章和签署

“技术文件资料”和“商务文件资料（含商务文件光盘或U盘）”应分两部分分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料（含商务文件光盘或U盘）、项目名称、供应商名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。

8．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，供应商可以书面形式向采购人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料（含商务文件光盘或U盘）、项目名称、供应商名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

9．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

9.1未按规定交纳投标保证金的；

9.2未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章的；

9.3不具备招标文件中规定供应商投标资格要求的；

9.4授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

9.5《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；

9.6参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

9.7投标文件中的投标函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

9.8供应商递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

9.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

9.10因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

9.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

9.12投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

9.13对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

9.14投标文件有采购人不能接受的条件；

9.15评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的；

9.16投标报价超过预算金额或上限价的；

9.17投标文件“技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

9.18评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

9.19其他违反法律、法规的情形。

三、开标和评标

1．开标

1.1 供应商的法定代表人或其授权代表（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为无效投标）应出席开标会议。

1.2 供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由采购代理机构主持。

3.投标文件启封前，供应商应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员。

4.2检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术文件资料，并对法定代表人或其授权代表的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术文件资料进行评审，并进行技术分打分。

4.5主持人宣布技术得分，或无效投标情形。

4.6再启封商务文件资料，由唱读人当众宣读供应商名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代表应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对供应商资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求供应商对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7. 对明显的文字和计算错误的修正原则

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关供应商，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。采购人在收到书面评标报告之日起5个工作日内确认中标候选供应商，按得分高低排序确定中标供应商。

9.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的比较和评议，采购人可要求供应商对投标文件进行澄清，必要时采购人可要求供应商对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

10. 评标过程保密

10.1 开标之后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及供应商的投标文件等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

10.2 在评标期间，供应商企图影响采购人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2供应商有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对采购人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2．中标通知

2.1招标人在投标有效期内根据定标结果，将以电话、传真等形式通知中标人，随后向中标人发出书面中标通知，并将评定结果通知未中标的投标人。

2.2招标方对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

3．履约保证金

3.1中标单位在签订合同时交纳中标额的10％的履约保证金给采购人，货物、工程或服务验收合格后7个工作日内后退还，履约保证金不计息。

3.2中标单位不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成损失的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

4．合同备案

4.1中标单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同原件进行备案。

4.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

第三部分 招标项目范围及要求

## 一、基本要求

1.设备（材料）要求

1.1供应商投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，采购人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

采购人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，供应商应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标单位提供申请，采购人确认后实施。

3.安装及调试、验收

中标单位应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标单位负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标单位自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标单位负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训

4.1中标单位须对采购人的技术人员培训。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标单位提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

5.售后服务

5.1供应商须提供经调试、试运行、验收合格后至少两年的质保期(供应商可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，供应商应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标单位必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标单位在接到采购人通知后，4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

6. 服务要求

6.1设备保修期内，如出现故障，中标单位在接到电话4小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标单位提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标单位承担。

6.3 中标单位、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标单位应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

## 二、招标技术规格要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10监测仪 | 2 | 套 |
| 2 | PM2.5监测仪 | 2 | 套 |
| 3 | NO-NO2-NOx分析仪 | 2 | 套 |
| 4 | SO2分析仪 | 2 | 套 |
| 5 | CO分析仪 | 2 | 套 |
| 6 | O3分析仪 | 2 | 套 |
| 7 | 校准系统（动态校准仪/零气发生器） | 2 | 套 |
| 8 | 气象五参数 | 2 | 套 |
| 9 | VOCs（挥发性有机物）监测仪 | 1 | 套 |
| 10 | 系统集成 | 2 | 套 |
| 11 | 站房建设 | 2 | 个 |
| 12 | 站房改造 | 1 | 个 |
| 13 | 运维4年（全包，含电费、光纤费用等） | 2 | 项 |
| 注：供应商应承担系统安装后到验收合格前的期间工作，其价格计入投标总价。 ▲中标后签约前，须提供制造商出具的针对本项目的授权函和原厂维保承诺函。如届时无法提供，其中标资格将取消。 |

（一）PM10监测仪，二套

1. 工作要求：测量环境空气中PM10的质量浓度。

2. 主要技术指标要求：

▲2.1测量方法：实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收和光散射双检测技术。

▲2.2动态加热系统：带湿度控制装置，样气相对湿度控制在低于35%，能消除湿气干扰和保留挥发性颗粒物，保证测量的准确性。

2.4 测量量程：0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程。

2.5 最低检测限：小于0.5µg/m3 (2 σ)（1小时数据）。

2.6 测量小时精度：±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3。

2.7 准确度：±5%。

2.8 跨漂：0.02%/天。

2.9 检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm。

2.10 采样流量：16.67LPM，准确度±2%。

▲2.11 仪器的时间分辨率：1min。

▲2.12 压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据。

2.13 信号输出：0-1V，0-5V，0-10V或4-20mA，2个RS232输出。

3. 主要配置要求：

3.1 提供仪器安装及正常运行所需的所有附件及配件。

3.2 按说明书推荐周期提供仪器运行1年的耗材及备品备件。

3.3 中/英文仪器说明书及维护手册+电子版。

（二）PM2.5监测仪，二套

1. 工作要求：测量环境空气中PM2.5的质量浓度。

2. 主要技术指标要求：

▲2.1测量方法：实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收和光散射双检测技术。

▲2.2 采样头：切割器为VSCC型号。

▲2.3动态加热系统：带湿度控制装置，样气相对湿度控制在低于35%，能消除湿气干扰和保留挥发性颗粒物，保证测量的准确性。

2.4 测量量程：0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程。

2.5 最低检测限：小于0.5µg/m3 (2 σ)（1小时数据）。

2.6 测量小时精度：±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3。

2.7 准确度：±5%。

2.8 跨漂：0.02%/天。

2.9 检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm。

2.10 采样流量：16.67LPM，准确度±2%。

▲2.11 仪器的时间分辨率：1min。

▲2.12 压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据。

2.13 信号输出：0-1V，0-5V，0-10V或4-20mA，2个RS232输出。

3. 主要配置要求：

3.1 提供仪器安装及正常运行所需的所有附件及配件。

3.2 按说明书推荐周期提供仪器运行1年的耗材及备品备件。

3.3 中/英文仪器说明书及维护手册+电子版。

（三）NO-NO2-NOx分析仪，二套

1. 工作要求：测量环境空气中NO/NO2/NOx的浓度。

2. 主要技术指标要求：

2.1 测量方法：化学发光法。

2.2 测量范围：0-0.05、0.5、5、10、20ppm可选，自动或手动选择分档。

▲2.3 零点噪声：<0.3ppb(RMS)。

▲2.4 最低检测限：0.5ppb。

2.5 测量精度：±0.5 ppb(500ppb)。

2.6 线性：±1%满度值。

2.7 零点飘移：<1.0ppb/24h。

2.8 跨度飘移：±1%满度值/24h。

2.9 响应时间：<80s/(0-95%)。

2.10 运行温度范围：15-35℃。

▲2.11 零跨阀：外置，可满足自动校准。

2.12 测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太网口。

2.13 运行方式：微处理机控制,具有参数设定、仪器运行状态参数显示、自我诊断报警、诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能。

3. 主要配置要求：

3.1 提供仪器安装及正常运行所需的所有附件及配件。

3.2 按说明书推荐周期提供仪器运行1年的耗材及备品备件。

3.3 中/英文仪器说明书及维护手册+电子版。

# （四）二氧化硫分析仪，二套

1. 工作要求：测量环境空气中SO2的浓度。

2. 主要技术指标要求

2.1 测量方法：脉冲紫外荧光法；

2.2 具有mg/m3、ppm 和ppb 三种单位；

2.3 量程范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100 ppm可选，自动或手动选择分档；

▲2.4 最低检测限：0.5ppb；

2.5 零点噪声：<0.25ppb(RMS)；

▲2.6 测量精度：读数值的 1%；

2.7 线性：±1%满度值；

2.8 零点飘移：<1ppb/24h， <1.0ppb/7d；

2.9 跨度飘移：±1%满度值/24h；

2.10 响应时间：120秒  (0-95%F.S)；

▲2.11 零跨阀：外置，可满足自动校准。

2.12 模拟量通讯：测量值能通过电压0-10 V、电流4-20mA输出；

2.13 数字量通讯：内含以太网、USB、 RS232/RS485等输入/输出接口。

3. 主要配置要求：

3.1 提供仪器安装及正常运行所需的所有附件及配件。

3.2 按说明书推荐周期提供仪器运行1年的耗材及备品备件。

3.3 中/英文仪器说明书及维护手册+电子版。

# （五）CO分析仪   二套

▲1.工作要求：测量环境空气中的一氧化碳浓度

2.主要技术指标要求：

▲2.1. 测量方法：气体滤波相关红外法

▲2.2. 通过国际权威机构认证

2.3. 测量范围：0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ppm可选，双量程自动切换；

▲2.4. 零点噪声：0.02ppm；

▲2.5. 最低检测限：0.04ppm；

2.6. 测量精度：±0.1 ppm；

2.7. 线性：±1%满度值；

2.8. 零点飘移：<0.1ppm/24h， <0.2ppm/7d；

2.9. 跨度飘移：±1%满度值/24h；

2.10. 采样流量：0.5-1LPM

2.11. 响应时间：60s

2.12. 运行温度范围：10-35℃；

▲2.13. 零跨阀：外置，可满足自动校准；

▲2.14.具有自动零点校正功能；

2.15. 测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口；

2.16. 运行方式：微处理机控制,具有参 数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

2.17. 电源电压：220±10%VAC/50Hz。

3. 主要配置要求：

3.1 提供仪器安装及正常运行所需的所有附件及配件。

3.2 按说明书推荐周期提供仪器运行1年的耗材及备品备件。

3.3 中/英文仪器说明书及维护手册+电子版。

# （六） O3分析仪，二套

▲1.工作要求：测量环境空气中的O3浓度

2.主要技术指标要求：

▲2.1 测量方法：紫外吸收光度法

▲2.2. 通过国际权威机构认证

2.3. 测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10ppm可选，自动或手动选择分档；

▲2.4. 零点噪声：<0.3ppb(RMS)；

▲2.5. 最低检测限：0.60ppb；

2.6. 测量精度：±1.0ppb；

2.7 线性：±1%满度值；

2.8. 零点飘移：<1.0ppb/24h/7d；

2.9. 跨度飘移：±1%满度值/24h/7d；

2.10.采样流量：0.6-2LPM

2.11. 响应时间：20s

2.12. 运行温度范围：10-35℃；

▲2.13. 零跨阀：外置，可满足自动校准；

2.14. 测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232双向通讯界面及以太口；

2.15. 运行方式：微处理机控制,具有参 数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

2.16. 电源电压：220±10%VAC/50Hz。

3. 主要配置要求：

3.1 提供仪器安装及正常运行所需的所有附件及配件。

3.2 按说明书推荐周期提供仪器运行1年的耗材及备品备件。

3.3 中/英文仪器说明书及维护手册+电子版。

# （七）校准系统（动态校准仪/零气发生器），  二套

1.动态校准仪主要技术指标要求：

▲1.1具有稀释系统及多种气体标准气源入口，动态配置多种不同浓度的标准气，实现对气态分析仪的单点和多点校准的功能；

1.2能接受控制指令进行自动零、跨（单点和多点）校准，也能以手动方式进行校准；

1.3具有自编程能力，编制/存储校准 程序,并启动和控制分析仪器进行零/跨或多点校准；

1.4流量测量准确度：±1%满量程；

1.5流量测量重复性：±0.2%满量程；

1.6流量测量线性度：±0.5%满量程；

1.7标准气输入口4个或以上，稀释气输出口 1 个；

1.8臭氧发生器输出臭氧浓度范围 0.1ppm-6ppm，反应时间 180s(98%)；

1.9具有自动检漏、压力检测和报警及自动断路功能；

1.10电源电压：220VAC±10%/50Hz。

2.零气发生器主要技术指标要求：

2.1输出流量：≥10L/min

2.2输出压力：10-30PSI；

▲2.3含去除CO/HC装置；

2.4零气纯度：NO、NO2、SO2、O3 <0.5ppb，CO、HC≤0.03ppm；

2.5电源电压：220 VAC±10%/50Hz。

3. 主要配置要求：

3.1 提供仪器安装及正常运行所需的所有附件及配件。

3.2 按说明书推荐周期提供仪器运行1年的耗材及备品备件。

3.3 中/英文仪器说明书及维护手册+电子版。

# （八）气象五参数，二套

1.温度

原理：负温度系数  测量范围：-40-60°C  分辨率：0.1°C（-20°C~+50°C）,其他温度下0.2°C  精度： ±0.2°C（-20°C~+50°C），其他温度下±0.5°C

2.湿度

原理：电容式 测量范围：0-100%RH  分辨率：0.1%RH 精度： ±2% RH

3.气压

原理：MEMS电容式  测量范围：300-1200 hPa  分辨率：0.1 hPa  精度： ±1.5 hPa

4.风向

原理：超声波 测量范围：0-359.9°  分辨率：0.1°  精度：＜ 3°

5.风速

原理：超声波 测量范围：0-60米/秒  分辨率：0.1m/s  精度：±0.3m/s或±3%（0~35m/s）

6.基本信息

6.1防护等级：IP64 接口RS485,双线连接方式，半双工   操作功率: 直流电压24伏特±10%   ＜3伏安

6.2加热：直流电压 24伏特， 功率25伏安

7. 主要配置要求：

3.1 提供仪器安装及正常运行所需的所有附件及配件。

3.2 中/英文仪器说明书及维护手册+电子版。

（九）VOCs（挥发性有机物）监测仪，一套

| 1 | VOCs（挥发性有机物）监测仪 |
| --- | --- |
| 1.1 | 工作要求：测量环境空气中的VOCs的质量浓度; |
| 1.1.1 | 监测对象：环境空气中挥发性有机化合物，监测组分：美国环保署PAMS监测网确定56种组分，同时具备光化学活性较高含氧有机物（OVOCs）、有毒有害的卤代烃的监测能力; |
| 1.1.2 | ▲测量C2 -C12范围的物种：1）要求定性定量；2） 提供2PPb测量物种的测量谱图（标注各组分名称）；3）提供各组分标准曲线（0.5至8ppb之间最少4个浓度，形成线性标准曲线和方程）;监测方法：在线GC-MS/FID方法：气相色谱-四极杆质谱仪/氢火焰离子检测器 |
| 1.2 | 主要技术指标要求： |
| 1.2.1 | 气体采样及超低温预浓缩系统; |
| 1.2.1.1 | ▲样品采集采用空管超低温冷冻捕集技术，不使用吸附剂，制冷温度可达-150℃； |
| 1.2.1.2 | 采用自然复叠制冷系统（不用液氮制冷），制冷温度可达-150℃； |
| 1.2.1.3 | 可自动完成采样、冷冻捕集和热解析、分析、加热反吹、系统标定的全程控制； |
| 1.2.1.4 | ▲系统控制软件需具备完成采样、冷冻捕集和热解析、分析、加热反吹、系统标定过程的全程自动化控制功能；流量温度监控系统能实时在线监控样品采样流量和系统温度； 直观的显示系统的状态； |
| 1.2.1.5 | 仪器启动自动校准和验证检查、可执行单步程序检查仪器故障； |
| 1.2.1.6 | 可在线自动采样分析，样品数量不少于24个/24小时，单个样品分析周期不大于60min； |
| 1.2.1.7 | 带流量传感器的质量流量计精密测量采样体积，测量不受环境气压和温度影响； |
| 1.2.1.8 | 具自动控制和记录设备运行参数，并对样品进行自动分析、出数的功能； |
| 1.2.1.9 | 具备数据采集与传输功能，可以通过无线或有线方式传输到中心平台。提供传输方式和通讯协议； |
| 1.2.1.10 | 内置电脑带有windows XP专业操作系统、以太网、RS232/RS485、USB、PS2、VGA输出端口； |
| 1.2.1.11 | 温控范围：-150(C～120(C； |
| 1.2.1.12 | 脱附时间：可自由设定，并以1分钟为单位进行增减； |
| 1.2.1.13 | 低温范围：-150(C； |
| 1.2.1.14 | 高温范围：120(C； |
| 1.2.1.15 | 热解析系统加热（制冷）时间≤10秒； |
| 1.2.1.16 | 高温维持时间：可自由设定，并以1分钟进行增减； |
| 1.2.1.17 | 采样流量：MFC，5～100sccm/min，可调节； |
| 1.2.1.18 | 采样体积：MFC，100～900 sccm/min，可调节； |
| 1.2.2 | 气相及气相质谱联用仪 |
| 1.2.2.1 | 气相色谱 |
| 1.2.2.1.1 | 双通道； |
| 1.2.2.1.2 | 全电子气路控制EPC ； |
| 1.2.2.1.3 | 压力精度0.01psi； |
| 1.2.2.1.4 | 环境温度变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； |
| 1.2.2.1.5 | 自动载气节省控制； |
| 1.2.2.1.6 | 载气压力控制,压力电子读数； |
| 1.2.2.1.7 | 漏气自动检测和自动切闭； |
| 1.2.2.1.8 | 有LAN通讯； |
| 1.2.2.1.9 | 时钟程序管理功能； |
| 1.2.2.1.10 | 柱箱工作温度：8℃-425℃； |
| 1.2.2.1.11 | 升温速率：75℃/min； |
| 1.2.2.1.12 | 5阶6平台程序升温； |
| 1.2.2.1.13 | 降温速度：10℃/min； |
| 1.2.2.1.14 | 5个独立的加热区（不包括柱温箱）： （两个进样口，两个检测器，一个辅助区） ； |
| 1.2.2.2 | 带EPC的分流/不分流毛细柱进样口 |
| 1.2.2.2.1 | 电子压力/流量控制； |
| 1.2.2.2.2 | 最大工作温度：400℃； |
| 1.2.2.2.3 | 压力设定范围：0-60psi； |
| 1.2.2.2.4 | 总流量设定范围：氮气：0-200ml/min, 氢气或氦气：0-500ml/min； |
| 1.2.2.2.5 | 最大分流比：250:1； |
| 1.2.2.2.6 | 柱接口径范围：0.05-0.53mm ； |
| 1.2.2.2.7 | 毛细管柱：0.25mm30m0.25um Rtx-5ms或0.25mm60m1.4umDB624或0.32mm15m3um plot或0.32mm30m 1µ Column SY-1或0.32mm30m 5µ Column SY-AL203； |
| 1.2.2.3 | 带EPC的氢火焰检测器FID |
| 1.2.2.3.1 | 量程：0-100，300ppb； |
| 1.2.2.3.2 | 最低检出限： |
|  | C2-C5：1,3-丁二烯或者丁烯 0.15ppb，其他0.2ppb； |
|  | C6-C12：苯 0.01ppb，其他0.2ppb； |
| 1.2.2.3.3 | 重现性： |
|  | C2-C5：1,3-丁二烯或者丁烯<3%10ppb ； |
|  | C6-C12：苯<3%10ppb ； |
| 1.2.2.3.4 | 漂移：<1.5%/24h（浓度）； |
| 1.2.2.3.5 | 电子压力/流量控制； |
| 1.2.2.3.6 | 最大工作温度：425℃； |
| 1.2.2.3.7 | 最大数据采集数率：100Hz； |
| 1.2.2.4 | 质谱部分 |
| 1.2.2.4.1 | 质量数范围：1.6-1050amu； |
| 1.2.2.4.2 | 分辨率：单位质量数分辨； |
| 1.2.2.4.3 | 质量轴稳定性：优于0.10amu/48小时； |
| 1.2.2.4.4 | 模式：EI； |
| 1.2.2.4.5 | 最大扫描速率：12,500amu/秒； |
| 1.2.2.4.6 | 备有长效灯丝的高效电子轰击源； |
| 1.2.2.4.7 | 离子源类型：高温，可加热至350˚C； |
| 1.2.2.4.8 | 分析器：整体镀金双曲面四极杆； |
| 1.2.2.4.9 | 检测器：具体长寿命EM的三轴HED-EM ； |
| 1.2.2.4.10 | 泵系统：扩散泵（65升/秒）； |
| 1.2.2.5 | 化学工作站 |
| 1.2.2.5.1 | 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能； |
| 1.2.2.5.2 | 一界面显示仪器状态信息，参数，以及序列； |
| 1.2.2.5.3 | 单灵活的报告工具，信息管理读取方便； |
| 1.2.2.5.4 | 数据存储处理功能齐全； |
| 1.2.2.5.5 | 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能； |
| 1.2.2.5.6 | 具备早期维护预报功能（EMF）； |
| 1.2.2.5.7 | 可提供质量认证功能（OQ/PV）； |
| 1.2.2.6 | 质量控制 |
| 1.2.2.6.1 | 仪器自动完成标准样品的进样操作； |
| 1.2.2.6.2 | 标准样品包括内标或测量物种的标准气体； |
| 1.2.2.6.3 | 可通过软件设定日校准时间，定时自动完成日校准标样的分析； |
| 1.2.2.6.4 | ▲至少每个样品进行一次内标操作，每24小时进行一次测量物种的标准气体的测量操作或采用标准气体（含所有待测碳氢物质）进行校准； |
| 1.2.2.6.5 | 不少于六个月1次的多点校准操作； |
| 1.2.2.7 | 辅助设备 |
| 1.2.2.7.1 | 启动工具包：1套； |
| 1.2.2.7.2 | 消耗品：气相及质谱部分(2年) ； |
| 1.2.2.7.3 | 色谱柱 |
| 1.2.2.7.4 | 其它保证仪器正常运转和日常维护的附件、连接线、电缆； |
| 1.2.2.7.5 | 随机资料：中英文操作手册； |
| 1.2.2.8 | 校准用标气 |
| 1.2.2.8.1 | 按照仪器使用需要定期提供灌装有内标气的苏码罐，体积15L，浓度约4ppb； |
| 1.2.2.8.2 | 按照仪器使用需要定期提供灌装有56组分PAMS标气的苏码罐，体积6L，浓度约1ppb； |
| 1.2.3 | 低噪声空气发生源 |
| 1.2.3.1 | 空气纯度：无油三级； |
| 1.2.3.2 | 空气流量：0-2L/min； |
| 1.2.3.3 | 输出压力：1-6bar； |
| 1.2.3.4 | 噪音：<60dB； |
| 1.2.3.5 | 操作温度：5℃-40℃； |
| 1.2.3.6 | 电源供应：交流220V±10％ 50Hz； |
| 1.2.4 | 氢气发生器 |
| 1.2.4.1 | 氢气纯度满足99.99%； |
| 1.2.4.2 | 氢气输出流量：0-200ml/min； |
| 1.2.4.3 | 可连续使用，且产气纯度不衰； |
| 1.2.4.4 | 噪音：<60dB； |
| 1.2.4.5 | 操作温度：5℃-40℃； |
| 1.2.4.6 | 电源供应：交流220V±10％ 50Hz； |
| 1.2.5 | 笔记本电脑：2349HRC/酷睿i5 3210M/4GB DDR3 1600MHz/500GB 7200转，SAT/Windows 7 Home Bas |
| 1.2.6 | 其他要求 |
| 1.2.6.1 | 测量值输出端口必须有RS232、RS422、TCP/IP接口； |
| 1.2.6.2 | VOC监测数据可以上传到中心站平台，提供voc上传通讯协议，提供上传成功案例。 |
| 1.2.6.3 | 中英文操作手册及维护手册+电子版； |
| 1.2.7 | 主要配置要求： |
| 1.2.7.1 | 气体采样及超低温预浓缩系统 |
| 1.2.7.2 | 气相及气相质谱联用仪 |
| 1.2.7.3 | 氢气发生器 |
| 1.2.7.4 | 低噪声空气发生源 |
| 1.2.7.5 | 苏玛罐6L、15L（进口） |
| 1.2.7.6 | 随机笔记本电脑 |
| 1.2.7.7 | 高纯氮气（40L/99.99%，含气瓶） |
| 1.2.7.8 | 高纯氦气（40L/99.99%，含气瓶） |
| 1.2.7.9 | 备品备件及工具（含以下设备配置）： |
| 1.2.7.9.1 | 脱烃管（TH200-2） |
| 1.2.7.9.2 | 聚四氟乙烯管（1/4″） |
| 1.2.7.9.3 | 六角扳手 |
| 1.2.7.9.4 | 平口、十字螺丝刀各 |
| 1.2.7.9.5 | 切管器 |
| 1.2.7.9.6 | 灯丝 |
| 1.2.7.10 | 两年耗材（含以下设备配置）： |
| 1.2.7.10.1 | VOC标气（6L/56种，不含苏码罐） 满足1年的用量 |
| 1.2.7.10.2 | 内标（15L/4种，不含苏码罐） 满足1年的用量 |
| 1.2.7.11 | 各气瓶减压阀及安装集成所需全套联接件 |

（十）系统集成，2套

# 1、内容

新建站点的系统集成及数据传输，质保期内的运维管理；

2、主要技术指标要求

2.1 总体要求；

2.1.1 遵循国家和省相关数据传输规约的要求，完成子站现场端监测设备、数据采集和传输系统集成，实现各子站监测数据实时、准确的上传；

2.1.2 完成监测设备的安装、数据采集和传输等系统集成工作；

2.2 设备集成

2.2.1 按照招标方要求，提供监测子站站房布局设计、集成方案，以满足仪器安装和运行的相关需求，并经用户确认后实施。

2.2.2 提供新建站点温度控制设备，根据实际需要进行配置，确保设备正常运行。

2.2.3 根据子站仪器的配置，提供系统集成所需标准机柜及平台，保证集成整体协调、美观、一致。

2.2.4 按照经用户确认的系统集成方案进行实施。

2.2.5 提供或更换集成所需的辅助材料及设备。

2.2.6 仪器气路管道以及电缆线归入线槽，并做好标识。

2.2.7 提供仪器设备日常维护所需的专用工具。

2.2.8 提供1年使用量的标气（含钢瓶）及相应的减压阀。

2.3 数据采集传输系统

2.3.1用途及功能

（1）用于子站内所有分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能满足空气质量自动监测系统子站的数据采集、控制、通讯等全部要求；

（2）应能长期连续、不间断地实时运行；

（3）全面支持网络通讯。可以支持电话线，PSDN，ADSL，CDMA，GPRS光纤等多种通讯方式；

（4）可以采用基于GSM短信猫的短信通讯软件作为安全报警通讯手段或其它网络平台服务（选装）实现功能；

（5）网络管理的核心：具有数据管理，信息发布，远程监控，网络管理，系统维护等多种功能；

2.3.2 数据采集硬件组成：

工业用计算机，CPU： 2.4GHz，双核以上；

内存：2.0G以上；

硬盘：320G以上，7200转以上；

模拟量输入：16路以上，12位；控制输出：16路控制输出（干式接点)；

数字量接口（站内通讯）：数字量接口个数能满足系统控制、数据传输的需要；

调制解调器（网络适配器）：能满足仪器数据传输、遥控的通讯要求，支持一点多传（至少一点四传），满足多平台接收数据需求；

配有硬件看门狗，能解决数采系统的偶发故障；

带满足子站内电源和信号连接的全部电缆;不少于10个拟输入通道，不少于16个数字输出通道，TTL电平;内置多种通讯协议，兼容各类环境监测分析仪器；

可同时采集处理PM2.5、PM10、SO2、NOX、气象设备、O3、CO、NH3、黑碳、能见度监测等数据，并具有更多数据采集扩展功能。

2.3.3 数据采集系统软件：

支持IE浏览器远程查询现场仪表数据、参数和工作状态，具备远程对仪器的控制及校准功能；

采集周期：1、5、10 秒，对测尘仪，可规定15分钟、30分钟、60分钟采集；可作分钟、小时、日、月、年平均，数据存贮不少于5年的数据；停电后可长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；

实时数据（每分钟不少于10次），判断每半小时（或一小时）所采集的个数是否达到要求，并计算一次值并储存；

执行中心站对子站发出的各种指令，控制监测仪器工作和调取采集的数据；

支持所有自动、手动校准并能将结果储存于某个文件。能显示各仪器瞬时监测值和历史数据。具有状态及报警输出；可储存校准、事件记录；

可选择小时值有效资料的百分比；

可生成校零、校标和多点校准的资料报告；

数据采集器的时钟可与中心站自动对时；显示的监测资料对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致；

应对每个非正常监测资料(如校准数据、异常数据等)作标志；

数据采集器上采集的数据能被远程计算机上的其他通用软件远程调用；

（十一）站房建设  二套

1.总体要求：

站房技术新建总体上应遵循整体规划、技术先进、扩展方便、布局合理、经济适用、安全可靠、质量优良、降低能耗等原则，并应具备以下特性：

（1）先进性：在满足可靠性和实用性前提下，采用先进的技术和设备建设站房，给监测设备、数据网络系统及宽带、电源等系统提供安全、可靠的服务空间。

（2）可靠性：具备在现有条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。并具备长期可靠和稳定运行的能力。

（3）实用性：应具备完成站房内项目技术需求的能力和水准；符合本项目实际需要的国家有关规范的要求。

（4）规范性：仪器气路管道以及电缆线归入线槽。在气路管道以及电缆两端悬挂不宜损坏的塑料制作的统一规范的标签。

（5）经济性：工艺与造价两者兼顾，满足性能价格比的最优化。

（6）整体性：站房项目是一个整体，考虑各系统的色调、布局、格调及效果的一致性和整体性。

（7）安全性：子站站房是监测设备运行、监测数据集中采集与处理的终端。站房的设计与技术改造必须确保其安全性。应考虑站房的安全可靠，确保设备运行环境以及技术人员工作环境安全；从防火、防水、防盗、接地、防雷、防磁、防干扰、降噪等方面采取有效措施；地面承重能力等特殊技术措施。

（8）环保性：项目中使用环保型材料，符合国家环保方面的相关要求。

2.遵循标准及依据：

● 《电子计算机子站站房设计规范》               （GB50174—93）；

● 《电子计算机场地通用规范》                   （GB2887-2000）；

● 《计算站场地安全要求》                       （GB9361-88）；

● 《计算机子站站房活动地板的技术要求》         （GB6650-2001）；

● 《电子计算机子站站房施工及验收规范》         （SJ/T 30003-97）；

● 《智能建筑设计标准》                         （GB/T 50314-2006）；

● 《高层民用建筑设计防火规范》                 （GB 50045-2005）；

● 《建筑装饰装修项目施工质量验收规范》         （GB 50210—2001）；

● 《建筑内部装修设计防火规范》                 （GB50222-95）；

● 《火灾自动报警系统施工及验收规范》           （GB50116-92）；

● 《民用建筑电气设计规范》                     （JBJ/T16-92）；

● 《低压配电装置及线路设计规范》               （GBJ54-83）；

● 《供配电系统设计规范》                       （GB50045-92）；

● 《防静电项目技术规程》                       （J1011-2000）；

● 《环境电磁波卫生标准》                       （GB9175）；

● 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》         （GB/T 50311－2007）；

● 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》     （GB/T 50312－2007）；

● 《建筑物防雷设计规范》                   （GB50057-94）（2000版）；

● 《建筑物电子信息防雷规范》                   （GB50343-2004）

● 《安全防范项目技术规范》                     （GB 50348-2004）；

● 《出入口控制系统项目设计规范》               （GB 50396-2007）

● 《气体灭火系统设计规范》                     （GB50370-2005）；

● 《气体灭火系统施工及验收规范》               （GB 50263-2007）；

●  《浙江省公共节能设计标准》

以上所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，应按最新标准进行系统的设计、施工，选材，并提供与之相应的技术标准。

3.新建内容：

内部新建/改造内容主要有以下几个部分：

● 站房规划布局

● 站房结构加固与装饰系统

● 站房供配电系统

● 站房布线系统

● 站房温湿度控制

● 站房防雷接地系统

● 站房消防与安全系统

● 监测设备机柜和台架

● 子站仪器安装

● 楼顶防水系统

投标人应根据子站监测项目配置，提出合理的站房设计和建设方案，并提供效果图和仪器布局方案，经用户确认后实施。在站房设计和建设时因满足以下要求：

● 新建站房面积不小于30㎡一个及不小于42㎡一个，站房为玻璃钢结构。

● 站房为无窗或双层密封窗结构，墙体应有良好的保温性能。

● 站房内应安装温湿度控制设备，使站房的温度在25℃±5℃，相对湿度控制在80%以下。温湿度控制设备应具有断电后来电自启动功能。

● 站房应有防水、防潮措施。

● 采样装置抽气风机排气口和监测仪器排气口的位置，应设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离地面的距离应保持在20cm以上。

● 在站房顶上设置用于固定气象传感器的气象杆时，气象杆与站房顶的垂直高度应大于2m，并且气象杆和子站房的建筑结构应能经受10级以上的风力。

● 站房供电采用三相供电，分相使用。配电箱/柜要求采用自动空气开关控制，并设过负荷、短路、漏电保护装置；根据用电负荷配备合适的稳压器，保证电源电压的波动在仪器允许的范围内，同时具备电源过压、过载和漏电保护装置。站房监测仪器供电线路应独立走线。主要工作区照度为500LX，基本工作区照度为300LX，其余区域为200LX。

● 站房应有防雷措施。站房和仪器应有良好的接地，接地电阻＜4Ω。所有引入站房内的电源线、信号线、通信线路均应按要求加装防感应雷保护装置。

● 站房设计时须考虑站房内仪器布局所产生的房顶开孔，开孔须考虑房顶的结构、应力分布等，确保安全，并做好房顶的防水、防渗工作。

● 站房内消防系统应根据站房内仪器配置情况及空间情况合理设置。

（十二）站房改造  ，一套

1.总体要求：

站房技术新建总体上应遵循整体规划、技术先进、扩展方便、布局合理、经济适用、安全可靠、质量优良、降低能耗等原则，并应具备以下特性：

（1）先进性：在满足可靠性和实用性前提下，采用先进的技术和设备建设站房，给监测设备、数据网络系统及宽带、电源等系统提供安全、可靠的服务空间。

（2）可靠性：具备在现有条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。并具备长期可靠和稳定运行的能力。

（3）实用性：应具备完成站房内项目技术需求的能力和水准；符合本项目实际需要的国家有关规范的要求。

（4）规范性：仪器气路管道以及电缆线归入线槽。在气路管道以及电缆两端悬挂不宜损坏的塑料制作的统一规范的标签。

（5）经济性：工艺与造价两者兼顾，满足性能价格比的最优化。

（6）整体性：站房项目是一个整体，考虑各系统的色调、布局、格调及效果的一致性和整体性。

（7）安全性：子站站房是监测设备运行、监测数据集中采集与处理的终端。站房的设计与技术改造必须确保其安全性。应考虑站房的安全可靠，确保设备运行环境以及技术人员工作环境安全；从防火、防水、防盗、接地、防雷、防磁、防干扰、降噪等方面采取有效措施；地面承重能力等特殊技术措施。

（8）环保性：项目中使用环保型材料，符合国家环保方面的相关要求。

2.遵循标准及依据：

● 《电子计算机子站站房设计规范》               （GB50174—93）；

● 《电子计算机场地通用规范》                   （GB2887-2000）；

● 《计算站场地安全要求》                       （GB9361-88）；

● 《计算机子站站房活动地板的技术要求》         （GB6650-2001）；

● 《电子计算机子站站房施工及验收规范》         （SJ/T 30003-97）；

● 《智能建筑设计标准》                         （GB/T 50314-2006）；

● 《高层民用建筑设计防火规范》                 （GB 50045-2005）；

● 《建筑装饰装修项目施工质量验收规范》         （GB 50210—2001）；

● 《建筑内部装修设计防火规范》                 （GB50222-95）；

● 《火灾自动报警系统施工及验收规范》           （GB50116-92）；

● 《民用建筑电气设计规范》                     （JBJ/T16-92）；

● 《低压配电装置及线路设计规范》               （GBJ54-83）；

● 《供配电系统设计规范》                       （GB50045-92）；

● 《防静电项目技术规程》                       （J1011-2000）；

● 《环境电磁波卫生标准》                       （GB9175）；

● 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》         （GB/T 50311－2007）；

● 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》     （GB/T 50312－2007）；

● 《建筑物防雷设计规范》                   （GB50057-94）（2000版）；

● 《建筑物电子信息防雷规范》                   （GB50343-2004）

● 《安全防范项目技术规范》                     （GB 50348-2004）；

● 《出入口控制系统项目设计规范》               （GB 50396-2007）

● 《气体灭火系统设计规范》                     （GB50370-2005）；

● 《气体灭火系统施工及验收规范》               （GB 50263-2007）；

●  《浙江省公共节能设计标准》

以上所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，应按最新标准进行系统的设计、施工，选材，并提供与之相应的技术标准。

3.改造内容综述：

本技术改造涉及到子站站房加固与装饰、电气技术、空气及温度调节、电子工艺、通信技术、弱电工程系统、自动控制技术、设备和环境监控技术等。具体子站内部改造需要解决温湿度控制、通风、洁静度、静电防护、防雷击、防电磁干扰、消防安全、动力配电、照明等。

内部改造内容主要有以下几个部分：

● 站房规划布局

● 站房结构加固与装饰系统

● 站房供配电系统

● 站房布线系统

● 站房温湿度控制与通风系统

● 站房防雷接地系统

● 站房消防与报警系统

● 监测设备机柜和台架

● 子站仪器移机及集成

● 站房降噪防震系统

● 楼顶防水系统

●加装玻璃隔断

## 4 改造总体要求说明

本公司根据子站监测项目配置，提出合理的站房设计和建设方案，并提供效果图和仪器布局方案，经用户确认后实施。在站房设计和建设时因满足以下要求：

● 站房为无窗或双层密封窗结构，墙体应有良好的保温性能。门与仪器房之间应设有缓冲间，缓冲间与仪器房的隔断材料应有良好的防火和隔声功能，以满足消防要求，并保证站房内温湿度恒定和防止灰尘和泥土带入站房内。

● 站房内应安装温湿度控制设备，应根据站房空间布局及仪器布局，使站房每一个仪器房和接待室内的温度在25℃±5℃，相对湿度控制在80%以下。温湿度控制设备应具有来电自启功能。

● 室内应安装温湿度传感器，温度超过设定范围应实现自动报警、自动断电等功能。

● 站房有防水、防潮措施。如站房处于学校、居住地，还对站房作降噪处理，使站房内仪器对居民区的噪声影响不高于国家相关的民用噪声标准。站房地板应采用防静电地板，地板高度根据国家规范，静电电压不高于100V。

● 采样装置抽气风机排气口和监测仪器排气口的位置，应设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离站房内地面的距离应保持在20cm以上。

● 在站房顶上设置用于固定气象传感器的气象杆时，气象杆与站房顶的垂直高度应大于2m，并且气象杆和子站房的建筑结构应能经受10级以上的风力。

● 站房供电采用三相供电，分相使用。配电柜要求采用自动空气开关控制，并设过负荷、短路保护，具有火警联动、断漏电保护功能装置，并根据用电负荷配备合适的稳压器，保证电源电压的波动在仪器允许的范围内，同时配备电源过压、过载和漏电保护装置。站房监测仪器供电线路应独立走线。主要工作区照度为500LX，基本工作区照度为300LX，其余区域为200LX。

● 站房应有防雷和防电磁波干扰的措施。站房和仪器应有良好的接地线路，接地电阻＜4Ω。所有引入站房内的电源线、信号线、电话线均应按要求加装防感应雷保护装置。工程交付时提供有关防雷设施检测所合格的检测报告。

● 站房设计时须考虑站房内仪器布局所产生的房顶开孔，开孔须考虑房顶的结构、应力分布等，确保安全。孔径应和仪器、管线所需要的尺寸密切对应，开孔完成之后须做好房顶的防水、防渗工作。

● 站房内消防系统应根据站房内仪器配置情况及空间情况合理设置。

● 对站房进行隔断，采用玻璃形式，并且对站房的内墙面进行粉刷，对站房顶端进行防漏处理及顶部其它处理。

（十三）系统运维服务，4年

1.内容

系统运行维护包括新建VOC环境空气自动监测系统和常规空气自动监测系统，运维方式均为全包形式即含水电费、光纤费等。运维服务周期为四个年度，根据实际情况由投标人在投标时提供具体的运维方案。环境空气自动监测系统正常运行所需耗材、标准气体以及设备维修、维护所需配件由中标方提供（质保期内站点、仪器的正常运行耗材以及维修配件由原设备承建商提供）；运维所需的工具（流量计、维修工具等）由中标方自行负责。运维起始时间从本项目整体验收合格之日起算。

2.要求：

2.1运维服务具体工作按《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》要求执行，每次系统维护及每台仪器运行考核满足《环境空气质量自动监测技术规范》(HJ/T193‐2005) 规定的技术指标，并根据仪器说明书和《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》等最高要求进行仪器的运行维护工作；投标人应提交系统运维管理办法及详细、合理、可操作性的运维方案。

（1）周巡检至少一次；

（2）季维护至少一次；

（3）质量保证。

2.2所有设备的校准周期按国家和浙江省环保厅相关技术规定执行，并及时向采购人提供有效的校准报告，其中点式仪器每周进行零点和跨度校准、每月一次精密度检查、每半年一次多点线性校准。VOC仪器每周常规巡检，更换耗材、氢空一体机维护，每半年一次方法标定。其它设备的校准按有关规定周期进行。

2.3除校准、停电、维护保养等工作外，以及不可抗拒力因素造成数据缺失不计入内，仪器24 小时正常开机，每个有效工作日监测数据不少于18 个小时；每月有效工作日不少于28 日；每年有效工作月不少于12个月；基本保证系统各子站分布均匀的有效日均监测数据达到345 天以上。VOC在线监测系统年数据有效率的要求在75%以上。

2.4 巡检监视发现问题，次日中午前处理（不得超过24小时）。

2.5运维期间必须在次月向采购人提供上月的运维记录、运维报告和其它维修、校准等相关材料。

2.6投标方须提供省环境监测中心空气自动站运维上岗证、投标产品制造商出具的技术培训合格证书等相关资格证书，运维人员必须持证上岗。

2.7 运维期间必须按要求做好运维工作的网上记录。

3、运维考核

运维周期、内容和质控要求原则上应该根据《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》的要求进行，当采购人有特殊的要求时，应该根据采购人的要求做相应的调整。随时接受采购人的工作考核及质量考核。

3.1、考核

3.1.1、考核由采购人组织实施，采购人每个季度随机对成交供应商进行一次考核，考核频次由采购人确定。

3.1.2、服务考核主要按照维护现场完成情况、系统维护报告完整性完成情况、服务承诺等6项以站为单位对每个站的运维进行考评，初始总计100分进行奖励或扣罚后计算得分。

3.1.3、维护工作完成情况：采购人对成交供应商的维护工作进行统计考核，维护现场一项不合格扣5分，直至总分扣为0分为止。

3.1.4、系统现场考核情况：采购人对环境空气监测子站仪器设备的维护情况进行抽查（抽查比例为20%），如发现环境空气监测子站设备运行不符合要求，或是仪器性能检查与记录填写情况相差较大，每台设备扣5分，直至总分扣为0分为止。

3.1.5、系统维护报告完整性：采购人在收到成交供应商递交的服务报告后，成交供应商应严格按照规定要求的内容进行检查记录的准确性、报告建议合理性。检查人员如发现记录填写错误或有工作疏漏，每处扣5分，直至总分扣为0分为止。

3.1.6、服务承诺：采购人从成交供应商的人员数量配置、人员的技术技能、车辆配置、服务点配置、备件耗材供应等5方面进行考核，一方面不合格扣5分，直至扣完25分止。

3.1.7、如有国家、省级、市级的相关检查，国家检查一项不合格扣20分，省级检查一项不合格扣10分，绍兴市检查一项不合格扣5分，直至总分扣为0分为止。

3.1.8、每个月对数据对每个站点的有效数据获取率进行考核，站点的有效数据获取率应满足国家环境空气质量标准（GB2012-3095）中关于污染物浓度数据有效性的最低要求（停电、正常的校准和大维护等导致的数据缺失除外）。

3.1.9、对管理与考核的每个月考核结果进行通报，每个站的运维得分高于90分的，当月运维费不做调整，得分低于90分的，每个站的该月运维费计算公式为：（该站合同费用/12）×(考核得分/100)。

3.1.10、每个站点的监测设备每个月有效数据获取率不满足国家环境空气质量标准（GB2012-3095）中关于污染物浓度数据有效性的最低要求，即有一种监测因子未达到要求，扣除该站全年的运维费用，且采购人有权终止合同。

3.2、应急管理

3.2.1、出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在3小时内、节假日应在6小时内到达子站处理故障并将信息反馈中心站；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并告知采购人。如不能在24小时内排除故障，应更换备机，并负责维修仪器，故障设备应在一周内完成维修，维修完毕及时替换备机，并做好相应维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维单位须负责相关费用。

3.3、数据要求

3.3.1、VOC在线监测系统年数据有效率的要求在75%以上。

3.4、总结汇报

3.4.1、月度材料汇总：每月10日前汇总上一月的相关记录材料，每月中旬召开上月运行总结会。

3.4.2、季度运行总结报告：每季度第一个月15日前提供一份上季度运行总结报告（含各子站整体运行状况、故障处理与原因分析、故障预防措施、异常监测数据分析等内容）。

3.4.3、全年运行总结报告：运维满11个月时，提供一份全年运行总结报告（含各子站整体运行状况、故障处理与原因分析、故障预防措施、异常监测数据分析等内容）。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被采购人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1中标单位须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

2.1.1交货地点：用户指定地点。

2.1.2到货期：签订合同后 1 个月内完成站房建设及站房内配套设施的安装；签订合同后 1个月内仪器设备必须全部到位，其中VOCs系统核心分析仪可延至合同签订后一个半月内到位；供应商必须在交货后10天内到采购人指定的现场对空气站设备进行免费安装集成、调试、验收。

2.2交货方式：中标单位负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标单位负责。

- 付款方式：

3.1 第一期付款：合同签订后5个工作日内进一步优化需求分析、概要设计、详细设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向甲方提供上述文档并 需经甲方审查通过。乙方凭甲方签字盖章的支付通知书向甲方办理合同总价的30%(除运维费用)；

3.2 第二期付款：在合同签订后1个半月内所有仪器全部到货，并在交货日期10日内完成设备安装、调试，通过初验后进行试运行；乙方凭甲方签字盖章的支付通知书向甲方办理合同总价的30%(除运维费用)；

3.3 第三期付款：系统正常试运行1个月后，提交全部材料，在通过正式验收后，出具项目终验报告后10个工作日内，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书、发票复印 件、终验报告向甲方办理合同总价的35%(除运维费用)；

3.4 第四期付款：系统正式运行1年后，甲方根据乙方售后服务情况、设备运行情况、技术服务和培训情况，出具系统质保期年度考核报告，经考核合格后向乙方支付剩余合同总价的5%(除运维费用)；

3.5在第一年系统正式运行一个月内支付第一年运维费用的30%，甲方每年对设备运维情况进行考核，考核合格的一个月内支付上年运维费用的70%和下一年度的30%。

3.6合同履行期内，当运维不符合规定要求，根据按年考核应当扣款时，从下次付款中扣除；不足抵扣时，再从下一次扣款，直到全部扣清。

3.7乙方未能在约定的供货安装时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，采购人有权暂缓支付货物、安装款和运维费用；

3.8发票应随付款进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非采购人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标单位不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标单位提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标单位应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标单位提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标单位承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标单位必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和采购人的直接经济损失。

6.2由于采购人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标单位协助采购人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标单位发生不能按期完成供货任务，采购人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标单位和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3采购人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标单位由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标单位提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标方法及标准

1、评标方法：

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人，如果二个供应商综合得分相同时，取投标价格低者；如果二个供应商综合得分和投标价格均相同时，由招标方现场抽签确定。

2.评分标准：共100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.技术分（60分）

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力及案例 （8分） | 4分 | 具有环境污染治理设施运营资质证书（自动连续监测-大气污染物监测）得4分；（投标时需提供证书原件） |
|  | 4分 | 2014年（以合同签订时间为准）至今国内同类仪器设备销售及系统集成安装成功案例，同时提供合同复印件、验收合格证明文件、和用户联系方式、联系号码，同个案例同时提供上述资料每有一个得1分，缺任何一项不得分，最高得4分。（投标时需提供合同原件、验收合格证明文件原件） |
| 产品性能、技术指标及系统集成能力（42分） | 32分 | 符合招标文件技术参数得32分。 打▲技术参数有负偏离或缺漏项的，该项得0分。 对非关键的性能指标及技术参数有负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。 |
|  | 5分 | 根据系统集成项目实施、站房改造、新建方案计划及人员配置、实施能力酌情打分，优秀5-4.1分，良好4-3.1分，一般3-1分。 |
|  | 2分 | 技术先进性（方案的科学性、先进性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性）由评委比较打分,优秀2-1.6分，良好1.5-1.1分，一般1-0分。 |
|  | 3分 | 通用性和配套性，仪器设备具有较高的通用性，与采购人已有的空气监测自动站点设备兼容性，由评委比较打分,优秀3-2.1分，良好2-1.1分，一般1-0分。 |
| 售后服务 (8分) | 3分 | 根据供应商提供的培训方案、验收计划的可行性及合理性酌情给分，优秀3-2.1分，良好2-1.1分，一般1-0分。 |
|  | 2分 | 质保期、售后服务响应时间（质保期长短、售后服务状况，响应是否及时，解决问题是否迅速），根据横向比较得分，优秀2-1.6分，良好1.5-1.1分，一般1-0分。 |
|  | 3分 | 质保期外的服务承诺（质保期外的技术支持、备件情况，耗材折扣价格等方面情况），根据横向比较得分，优秀3-1.6分，良好1.5-1.1分，一般1-0分。 |
| 标书制作 （2分） | 2分 | 编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实等，优秀2-1.6分，良好1.5-1.1分，一般1-0分。 |

备注：①有关评分的证书、合同或文件等复印件盖公章装订在技术标中，如评分表格中要求提供原件的，原件请供应商单独装在档案袋中，统一递交，若未提供原件或复印件与原件不一致的不得分。

2.2商务分40分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式，放入“商务文件资料”）

致：

根据贵方招标文件编号：（              ）招标文件的要求，正式授权下述签字人                                           （姓名、单位、职务）代表供应商                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本六份，另提供商务文件光盘或U盘一份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1.根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2.我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

3.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

5.同意向采购人提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6.我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

8.本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9．我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          账号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

供应商名称(盖章)：　　　　　　　　　日期：

附件2：开标一览表（格式，放入“商务文件资料”）

供应商名称：

项目名称：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号和规格 | 数量 | 制造商名称和产地 | 单价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 小写： |
|  | 大写： |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.采购人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“总价”相一致，否则其投标作无效投标处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

附件3：投标报价明细表（格式，放入“商务文件资料”）

供应商名称：

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。本表所填内容必须与 “投标产品详细配置清单”对应内容相一致。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件4：法定代表人授权委托书（格式，放入“技术文件资料”）

本授权委托书声明：我         (姓名)系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                         （供应商名称）的         （姓名）为我公司授权代表，身份证号码                            。以本公司的名义参加                      （采购人）组织的                投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件5：法定代表人身份证明书(格式，放入“技术文件资料”)

供 应 商：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：（盖章）

年  月  日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

附件6：技术偏离表（格式，放入“技术文件资料”）

供应商名称：

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 |  |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目范围及要求”相应的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、供应商递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由供应商自行承担相关风险。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件7：投标产品详细配置清单（格式，放入“技术文件资料”）

供应商名称：

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目。本表所填内容必须与“投标报价明细表”对应内容相一致（不得包含商务报价）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

## 日期：    年   月   日

附件8：投标承诺书(格式，放入“技术文件资料”)

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加                项目（编号：           ）采购的投标。

1.本公司承诺参加此次采购活动近三年，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

3.本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

4.本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他供应商。

5.本公司保证绝不向采购人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

6.同意此次采购文件中的各项内容。

7.同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

8.本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受采购人对投标文件作无效投标的处理,并承担相关的一切责任及后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

年   月   日